Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi

- Ciśnieniomierz elektroniczny, charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru. 
z funkcją automatycznego wyłączania (zmniejsza zużycie baterii).

- Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku.

- Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB).

- Wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki.

- Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii.

- Podwójna detekcja tętna - gwarantująca najdokładniejszy pomiar.

- Szybki i wygodny pomiar przez ograniczony do minimum ucisk ręki.

- Dokładność: +/- 3 mmHg.

- Dwa mankiet na ramię w rozmiarze: od 22 do 33 i od 22 cm do 42 cm.

- Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg.

- Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę.

- Pamięć: 60 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną.

- Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO.

- Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się.

- Funkcja daty, godziny.

- Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V lub z zasilacza sieciowego (w zestawie), opcja ładowania akumulatorów.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny a) – 50% ilości zakupu

Ssak akumulatorowo – sieciowy przeznaczony do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych:

- Zasilanie:

- z sieci (230V),

- z wewnętrznego akumulatora,

- z gniazdka samochodowego 12 V.

- Czas pracy wewnętrznego akumulatora min. 40 min.

- Regulacja siły ssania.

- Wydajność ssania nie mniej niż 15l/min oraz podciśnienia ssania nie mniejszego niż 60kPa.

- Wyposażony w:

- wskaźnik podciśnienia,

- wskaźnik naładowania akumulatora,

- zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika.

- Zbiornik na wydzielinę wielorazowy wykonany z tworzywa nietłukącego o pojemności 1000ml do 1200ml z możliwością sterylizacji w autoklawie.

7. Zbiornik na wydzielinę jednorazowy – min. 4 szt.

8.	Filtr antybakteryjny wymienny – min. 5 szt.

9.	Dren silikonowy pacjenta o długości nie krótszej niż 120 cm.

10. Waga nie większa niż 6 kg.

11. Wyposażony w torbę przenośną do przenoszenia ssaka.

Ssak elektryczny b) – 50% ilości zakupu

- Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą.

- Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz.

- Wydajność  ssaka  min. 37 l/min.

- Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5%.

- Poziom hałasu  max. 39,4 dB.

- Wymiary max urządzenia ( szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm.

- Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału.

- Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej.

- Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa.

- Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe.

Wyposażenie:

- zbiornik szklany wielorazowy wykonany z tworzywa nietłukącego o pojemności 
              0.2 l - 0.3 l z możliwością sterylizacji w autoklawie,

- przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym,

- 2 litrowy zbiornik podstawy, nietłukący (z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem,

- uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł. min. 1,5 m.,

- stojak jezdny ssaka,

- kabel zasilający min. 2 m,

- możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l,

- możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik,

- możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO  podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu,

- możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu,

-   możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off – jeśli nie posiada,

- możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu,

- możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu,

- ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O.

Aparat do sztucznego oddychania/Resuscytator

Aparat przeznaczony do resuscytacji pacjentów (waga pacjenta powyżej 30 kg) jednorazowego użytku. Może być używany do czasowej wentylacji osób nie oddychających oraz do wspomagania wentylacji u pacjentów z niewydolnym oddechem. Powinien spełniać następujące warunki:

- worek samorozprężalny silikonowy, przezroczysty z kompletem 3 szt. masek twarzowych bezszkieletowych, silikonowych oraz rezerwuarem tlenu,

- maski twarzowe przezroczyste i bezbarwne z mankietem uszczelniającym 
o rozmiarach 5, 4 oraz 3 na każdy zestaw,

- konstrukcja mocowania maski umożliwiająca jej swobodny obrót o 360 stopni,

- konstrukcja umożliwiająca wentylację bierną i czynną przy:

- objętości oddechowej w zakresie co najmniej od 700 do 1100 ml,

- możliwość demontażu worka i zastawek,

- zastawka umożliwiająca ograniczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40-45 cm słupa wody,

- konstrukcja zestawu uniemożliwiająca niewłaściwy montaż,

- przyłącza worka samorozprężalnego i rezerwuaru tlenu powinny być kompatybilne,

- powinien posiadać mocowanie drenu tlenowego – stożkowe,

- powinien posiadać w komplecie 4 filtry przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe jednorazowego użytku,

- powinien posiadać komplet rurek ustno-gardłowych (minimum 6 szt. – w różnych rozmiarach od 1-5).

Stetoskop

Stetoskop/fenendoskop akustyczny internistyczny (membrana 45-50 mm, lejek 25-30 mm)/ kardiologiczny (membrana 40-50 mm, lejek 23-30 mm), dwustronny przeznaczony do badania dorosłych pacjentów. Stetoskop powinien posiadać głowicę wykonaną ze stali nierdzewnej i dren jednoprzewodowy z dwoma kanałami wykonanymi z PVC. Stetoskop powinien umożliwiać odsłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich. W zestaw urządzenia powinny wchodzić min. 2 kpl. Oliwek, 2 membran (internistyczna, kardiologiczna) oraz 2 lejki. Stetoskop powinien posiadać miękkie oliwki i „ciepłe” obwódki głowicy”.

Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności oraz certyfikat (o ile jest wymagany).