Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis planowanego zamówienia

| 1. | Opis sprzętowy |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |  |
| 1. | Detektor gazów bojowych - spektrometr ruchliwości jonów w ilość 20 szt. - zakres pomiarowy: Bojowe Środki Trujące (CWA) oraz Toksyczne Środki Przemysłowe (TIC); - minimalny zakres CWA: GA, GB, GD, GF, HD, HN3, L, VX, CG; - jonizacja: bez użycia izotopów promieniotwórczych; - tryby pracy: detektor osobisty (CWA/TIC), pomiar skuteczności dekontaminacji; - sygnalizacja alarmów: dźwiękowa, optyczna dioda LED oraz wyświetlacz; - wyświetlanie alarmów: typ środka chemicznego oraz skala stężenia; - zakresy pracy: temp. (min.) - 30°C - 50°C, wilgotność: 0 – 95 % RH; - spełnione standardy: MIL STD 810G; - waga urządzenia: max. 3700 g; - do urządzenia dołączony pokrowiec do noszenia na pasie; - do urządzenia dołączony tester urządzenia; - do urządzenia dołączona dysza do próbkowania w czasie dekontaminacji w ilości 20 szt. (jeżeli taka jest wymagana); - w przypadku wymaganych akcesoriów do pracy urządzenia dołączony zestaw akcesoriów zużywalnych tj. filtry, osuszacze itp. w ilości: 20 kpl (jeżeli takie są wymagane); - urządzenie powinno posiadać walizki transportowe o wzmocnionej konstrukcji IP67 dostosowane do oferowanego modelu oraz do dodatkowych akcesoriów (dwie oddzielne); - sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023. |
| CZĘŚĆ 2 |  |
| 1. | Podręczny spektrometr FTIR w ilość 20 szt. Podręczny spektrometr FTIR do identyfikacji substancji chemicznych w postaci ciał stałych i cieczy oraz gazów i par, pozwalający identyfikować narkotyki i ich prekursory, materiały wybuchowe, bojowe środki trujące oraz ich mieszaniny, substancje toksyczne. - Urządzenie powinno zapewniać wykonanie pomiaru zarówno próbek stałych (proszku), ciekłych (w tym barwnych) oraz gazów podanych do celi pomiarowej (nastrzyk, worki typu Tedlar). Powinno także mieć możliwość wykonania analizy mieszanin. W przypadku wymaganych akcesoriów do pracy urządzenia dołączony zestaw akcesoriów zużywalnych tj. filtry, worki itp. w ilości wymaganej do wykonania 100 analiz (jeżeli takie są wymagane). - Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023; - Urządzenie działające samodzielnie, bez konieczności podłączenia do komputera. - Pomiar i analiza próbki powinna odbywać się w sposób nieniszczący próbkę, bez jej wcześniejszego przygotowania. - Urządzenie powinno posiadać system weryfikacji prawidłowości nałożenia badanego materiału. - Biblioteka urządzenia powinna zawierać min. 22 000 związków (cieczy i ciał stałych) oraz min. 5 500 gazów oraz posiadająca możliwość rozbudowania przez dodawanie widm substancji z poziomu użytkownika lub z zewnętrznych bibliotek komercyjnych. - Przedstawiony wynik analizy powinien zawierać widmo, nazwę systematyczną oraz opis właściwości zidentyfikowanej substancji. - Zakres spektralny 4000 cm-1 - 650 cm-1 z rozdzielczością spektralna co najmniej 4 cm-1. - Praca w temperaturach od -15C do + 30C. - Waga urządzenia do 7 kg. - Ekran min. 10 ‘’ (LCD lub LED). - Obudowa urządzenia spełniająca normę min. IP 67. |
| CZĘŚĆ 3 |  |
| 1. | Spektrometr do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, w tym: narkotyków, substancji psychotropowych, prekursorów, dopalaczy, materiałów wybuchowych – z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana w ilość 20 zestawów, - Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023; - Sprzęt musi znajdować się we wzmocnionej walizce transportowej, uruchomiony i gotowy do pracy w pełnym wymaganym zakresie; - Urządzenie przenośne, kompaktowe o wymiarach – max. 30x15x10 cm, waga – max. 2 kg.; - Krótki czas uruchomienia i przeprowadzenia pomiaru; - Samodzielna praca, bez konieczności podłączania do komputera; - Analiza substancji w postaci stałej, proszków oraz cieczy; - Analiza substancji barwnych; - Bezinwazyjny pomiar – bezpośrednia analiza substancji bez konieczności przygotowywania próbek; - Możliwość pomiaru poprzez przezroczyste opakowania (tzw. sztuczne, szkło) np. w formie butelek lub woreczków, bez konieczności ich otwierania; - Urządzenie powinno umożliwiać pomiar próbki przez opakowanie z odjęciem widma opakowania; - Wbudowane oprogramowanie umożliwiające identyfikację komponentów mieszanin przy pierwszym pomiarze badanej próbki bez konieczności ingerencji operatora. - Wbudowane oprogramowanie umożliwiające porównywanie min. 5 dowolnych widm wybieranych przez operatora z dostępnej bazy z widmem badanej próbki. - Źródło promieniowania bazujące na laserze z zakresu podczerwieni o długości nie mniejszej niż 1000 nm.; - Możliwość ustawienie mocy lasera w zakresie min. od 50 mW do 450 mW, regulacja mocy stopniowa max co 10 mW; - Zakres spektralny aparatu co najmniej od 200 cm-1 do 2000 cm-1; - Możliwość rozbudowania biblioteki aparatu poprzez dodawanie widm substancji przez użytkownika. Poszerzenie biblioteki możliwe bez podłączenia do zewnętrznego komputera. - Możliwość przesyłania wyników przez USB oraz Wi-Fi; - Funkcja aktywacji wykonania opóźnionego pomiaru (do 10 min.) – funkcja umożliwiająca oddalenie operatora na bezpieczną odległość od badanej substancji. - Wbudowana kamera umożliwiająca wykonanie zdjęć badanej próbki oraz ich zapisywanie wraz z otrzymanym wynikiem. - Obsługa urządzenia poprzez wbudowany ekran dotykowy lub za pomocą przycisków – łatwe posługiwanie się aparatem w rękawicach; - Darmowa aktualizacja oprogramowania i bibliotek aparatu co najmniej w okresie gwarancji. - Praca w trudnych warunkach: odporność na pył i wilgoć (wymogi norm IP-68), praca w temp. od -10 C do +50 C, odporność i wytrzymałość mechaniczna – standard MIL-STD 810G. - Praca ciągła na zasilaniu baterią – min. 3 godz. - Możliwość wymiany baterii bez konieczności wyłączania urządzenia. - W zestawie komplet dedykowanych akcesoriów i adapterów min.: przystawka kątowa, przystawka do fiolek, przystawka do pomiaru przez butelki, adapter / sonda zanurzeniowa do pomiaru wewnątrz objętości badanej próbki, przystawka rozpraszająca do ok 4 mm średnicy wiązki analizy przez opakowania z odjęciem widma opakowania. - Wymiana adaptera / przystawki nie może wymagać użycia żadnych narzędzi i może być wykonana w warunkach polowych. - W zestawie (w dedykowanej osobnej walizce transportowej) powinny być zapewnione dodatkowe akcesoria: - fiolki szklane pasujące do spektrometru z zakrętkami w ilości 400 szt.; - pipety Pasteura z PE, 3 ml z podziałką w ilości 400 szt.; - pipety Pasteura szklane wraz ze smoczkami do pipet w ilości 100 szt.; - paski bibuły w ilości 400 szt.; - woreczki strunowe nie mniejsze niż 4 x 6 cm w ilości 300 szt.; - woreczki strunowe nie mniejsze niż 8 x 12 cm w ilości 300 szt.; - worki na śmieci 35 l w ilościach 50 szt. - jednorazowe osłonki na sondę zanurzeniową w ilości 300 szt.; - jednorazowe łyżeczki z tworzywa do pobieranie próbek w ilości 200 szt.; - pęsety PP, długość 125 mm; - pęsety stalowe duże ze stali nierdzewnej, proste, końce zaokrąglone 200 mm w ilości 4 szt.; - łyżeczki stal typ 1 łyżeczka podłużna, otwarta,30x20 mm, 200 mm w ilości 8 szt. - łyżeczki stal typ 2 łyżeczka podłużna, otwarta,30x15 mm, 150 mm w ilości 8 szt. - szpatułki laboratoryjne typu smartSPATILAS 7x210 mm w ilości 300 szt.; - gaziki nasączone alkoholem do czyszczenia (gaziki do dezynfekcji) w ilości 300 szt.; - strzykawka medyczna 5 ml z wężykiem do pobierania z głębokich pojemników w ilości 12 szt.; - wężyk PCV do strzykawki 5 ml, 2 x 5m; - SWABTEK EXPLOSIVE DRY TEST w ilości 100 testów; - SWABTEK – Wet Explosives detection KIT w iloścoi 100 testów. |
| CZĘŚĆ 4 |  |
| 1. | Przenośny system chromatografu gazowego / spektrometru masowego (GC/MS) nadający się do użytku poza tradycyjnym środowiskiem laboratoryjnym w ilości 13 zestawów. - Minimalne dane GC / MS: - wymiary max. 400 x 400 x 400 mm; - masa nie większa niż 18 kg. (łącznie z pompami, gazem nośnym i bateriami). - warunki pracy: temperatura od 0 do 40 C, wilgotność 95%. - Urządzenie wyposażone w wbudowany ekran min 9 cala; - Oprogramowanie analityczne zainstalowane w urządzeniu bez wymogu stosowania zewnętrznego komputera; - System GC/MS musi pozwalać na analizy zarówno jakościowe jak i ilościowe; - Urządzenie powinno posiadać alarmy dźwiękowe i wizualne; - Jonizacja powinna odbywać się dzięki EI lub źródle nieemitującego promieniowanie; - Analizator masowy musi posiadać liniowy kwadrupol; - System musi posiadać w pełni zintegrowany system pomp. Aparat nie może wymagać używania dodatkowej zewnętrznej pompy luz zewnętrznych urządzeń do wytwarzania lub modyfikowania próżni; - Zakres masowy co najmniej od 15 do 500 m/z; - Kolumna chromatografu typu LTM z możliwością grzania w zakresie 40 – 300 C, z przyrostem temperatury do 100 C/ min.; - Aparat musi być wyposażony w min. 15 m kolumnę typu DB-5MS; - Zasilanie aparatu – możliwość stosowania akumulatorów lub zasilania sieciowego 100 – 120/220-240 VAC, 50/60 Hz, 15 A; - System GC/MS musi mieć możliwość szybkiej analizy gazów (detekcji i identyfikacji0poprzez wbudowany membranowy system (np. MIMS) pozwalający na szybką detekcję w czasie rzeczywistym (z pominięciem chromatografu); - System GC/MS musi dawać możliwość wykonywania potwierdzającej analizy gazów przy użyciu techniki koncentracji bazującej na stałym sorbencie, bez wykorzystywania dodatkowych narzędzi czy akcesoriów; - System musi posiadać zintegrowaną i ogrzewaną linię transferową do pobierania i analiz gazów; - Urządzenie musi posiadać dwa tryby pomiarów gazów: analiza pełna GC/MS oraz tryb monitorowania w czasie rzeczywistym – tylko tryb MS; - System GC/MS musi być wyposażony w zintegrowany dozownik typu split/splitlees, który musi pozwalać na następujące sposoby wprowadzenia próbki (odpowiednie zestawy dołączone do aparatu): - bezpośredni nastrzyk odpowiednio przygotowanych cieczy organicznych (strzykawka w wyposażeniu podstawowym aparatu); - możliwość wprowadzania próbki przy użyciu techniki SPME (strzykawka SPME wraz z co najmniej 3 włóknami typu PDMS/DVB w wyposażeniu podstawowym aparatu); - System musi pracować na helu jako gazie nośnym dostarczonym z zewnętrznej butli (aparat wyposażony w odpowiednie złącza) jak i z wewnętrznego wymiennego zbiornika; - System musi posiadać wewnętrzny wzorzec kalibracyjny; - system powinien umożliwić analizę ilościową i jakościową bojowych środków trujących, toksycznych środków przemysłowych, materiałów wybuchowych i substancji szkodliwych na poziomie co najmniej 0,1 ppm (part per milion); - Oprogramowanie powinno posiadać najnowszą wersję biblioteki NIST (przy odbiorach); - Obudowa aparatu powinna być tak skonstruowana, aby była możliwość jego dekontaminacji; - Aparat musi posiadać zasilanie bateryjne pozwalające na min. 2 h pracy, z możliwością wymiany baterii „na gorąco” – bez konieczności wyłączania urządzenia lub podpinania go do zasilania zewnętrznego; - Oprogramowanie GC/MS musi posiadać uproszczony interfejs, a także być zabezpieczone hasłem oraz posiadać możliwość bezprzewodowego eksportu danych do komputera; - Wraz z aparatem wykonawca dostarczy materiały zużywalne na 500 pomiarów (gaz nośny, uszczelki do dozownika itp.) oraz zestaw narzędzi niezbędny do wykonania prac serwisowo - konserwacyjnych; - Wraz z aparatem należy dostarczyć mieszaninę wzorcową do sprawdzania aparatu typu GROB lub inną zalecaną przez producenta); - Cały zestaw powinien być zapakowany w wzmocnione walizce. |
| CZĘŚĆ 5 |  |
| 1. | Ręczny monitor skażeń spełniający poniższe wymagania w ilości 20 szt. - Urządzenie w wersji przenośnej do pomiaru skażeń promieniotwórczych alfa, beta, gamma. - Zakres pomiarowy równoważnika mocy dawki min. od 100 nSv/h do 100 mSv/h. - Zakres energii min. od 60 keV do 3 MeV. - Dopuszczalne jednostki pomiarowe: cps, cps/cm², Bq, Bq/cm². - Zasilanie: baterie, zasilacz sieciowy. - Zakres temperatury pracy od – 10 do + 45°C. - Powierzchnia detektora min. 325 cm², - Maksymalna masa urządzenia z sondą (detektorem) – maks. 3,5 kg. - Urządzenie powinno posiadać walizkę transportową o wzmocnionej konstrukcji IP67 dostosowanej do oferowanego modelu. |
| CZĘŚĆ 6 |  |
| 1. | Elektroniczny dawkomierz osobisty z odczytem bezpośrednim w ilości 2000 szt. - Pomiar mocy dawki Sv/h oraz sumaryczny dawki w Sv wraz z równoważnikami Hp (10) Hp(0,07); - Zakres pracy w oknie energetycznym od 16 keV do 10 MeV; - Czułość 0,05 μSv/h (0,005 mrem/h); - Alarm akustyczny, wibracyjny i wizualny min. 95 dBA w odległości 20 cm, super jasna dioda LED; - Możliwość wyłączenia alarmów – praca w trybie cichym; - Pomiary promieniowania gamma oraz X-ray; - Wbudowany alarm rozładowania baterii; - Zasilanie na łatwo wymienialne (bez dodatkowych uprawnień i specjalistycznego wyposażenia) standardowe baterie typu alkalicznego (50 dni ciągłej pracy, 150 dni w trybie 8/24h) lub bateria litowe (4,5 miesiąca ciągłej pracy lub 13 miesięcy w trybie 8/24h); - Stopień ochrony IP67; - Wymiary max: 100 mm x 65 mm x 25mm; - Na każde 100 szt. dozymetrów czytnik wraz z oprogramowaniem do komputera w komplecie; - Wbudowana pamięć z funkcją rejestracji wartości szczytowej mocy dawki i czasu jej wystąpienia; - Bezprzewodowe przesyłanie danych pomiarowych. - W okresie od daty dostarczenia do 2026 roku dostawca zapewni sprawdzenie dawkomierzy w akredytowanym laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (Dz.U. 2002 nr 239 poz.2032). |
| CZĘŚĆ 7 |  |
| 1. | Elektroniczny dawkomierz osobisty z funkcją pomiaru dawki neutronów w ilości 25 szt. - Pomiar mocy dawki Sv/h oraz sumaryczny dawki w Sv wraz z równoważnikami Hp (10) Hp(0,077); - Pomiar neutronów termicznych do 20 MeV; - Zakres zliczania neutronów min. od 0,1 do 1000 cps; - Możliwość pomiarów impulsów x-ray do długości od 2ms; - Zakres pracy w oknie energetycznym od 16 keV do 10 MeV; - Czułość 0,05 μSv/h; - Alarm akustyczny, wibracyjny i wizualny min. 95 dBA w odległości 20 cm, super jasna dioda LED; - Pomiary promieniowania gamma oraz X-ray; - Liniowość pomiaru ± 10%, pomiędzy 10 Sv/h i 50 Sv/h zliczana jest dawka > 10 Sv/h; - Stopień ochrony IP67; - Waga max: 110 g z bateriami i klipsem; - Wymiary max: 100 mm x 65 mm x 25mm; - Kompaktowa (jednoczęściowa) budowa urządzenia; - Na 25 szt. dozymetrów czytnik wraz z oprogramowaniem do komputera (Windows) w komplecie; - Wbudowany alarm rozładowania baterii; - Wbudowana pamięć z funkcją rejestracji wartości szczytowej mocy dawki i czasu jej wystąpienia; - W okresie od daty dostarczenia do 2026 roku dostawca zapewni sprawdzenie dawkomierzy w akredytowanym laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (Dz.U. 2002 nr 239 poz.2032). - Bezprzewodowe przesyłanie danych pomiarowych. |
| CZĘŚĆ 8 |  |
| 1. | Przenośny analizator do badań skażenia promieniotwórczego próbek środowiskowych i żywnościowych – 5 sztuk - Przenośne urządzenie do pomiaru próbek środowiskowych za pomocą detektora proporcjonalnego; - Próg czułości dla zanieczyszczenia beta - 1 Bq, dla zanieczyszczenia alfa - 0,1, Bq; - Gęstość okien detektorów: 2 mg/cm2; - Zakresy energii beta: - beta 60 keV, alfa 3 MeV; - Minimalna obserwowalna aktywność: - beta 1 Bq 90Sr (100 s, tło maksymalne 0,2 Gy/godz.); - alfa 0,1 Bq 241 Am (1000 s, tło maksymalne 0,2 Gy/godz.); - Obszar wykrywania: minimalna średnica 40 mm lub minimum 15 cm2; - Minimalna średnica miski 40 mm; - Minimalna wysokość miski 5 mm; - Waga do 25 kg; - Interfejs komunikacyjny: LAN – Ethernet 10/100, USB; - Kabel LAN min. 2 m; - Adapter sieciowy w możliwością zasilania z instalacji samochodowej; - Zakres temperatury pracy: od 10 do 35 C; - Wilgotność względna: od 20 do 80 %. |
| CZĘŚĆ 9 |  |
| 1. | Ręczne urządzenie do wykrywania, lokalizacji i identyfikacji izotopów promieniotwórczych w ilości 20 szt. - Bezźródłowe urządzenie do identyfikacji radionuklidów; - Wykrywanie i pomiar promieniowania gamma i neutronowego; - Wskazania lokalizacji źródła; - Detektor scyntylacyjny zapewniający rozdzielczość 7,5 % dla energii 662 keV; - Detektor neutronów wykorzystujący gaz Hg-3 - Możliwość pracy w zanurzeniu min. 10 m. - Wbudowana komunikacja bezprzewodowa; - Zgodność́ z ANSI N42.42 i ANSI N42.34; - Zakres energii gamma od 10 keV do 10 Mev; - Czułość: 1850 cps/Sv/h; - Zakres wykrywanej dawki: 10 nSv/h – 10mSv/h / 30%; - Tryb identyfikacji zakresu wykrywanej dawki: 10 nSv/h – 250 Sv/h; - Zakres wykrywanej dawki przy przeciążeniu: 10 mSv/h – 500 mSv/h; - Temperatura pracy od -25C do +50C; - Waga max. 2 kg; - komunikacja: Bluetooth, min. klasa BLE 4.0, min. 8 m zasięgu, WIFI 802.11 g/n; |
| CZĘŚĆ 10 |  |
| 1. | Wielofunkcyjna kamera termowizyjna w ilości 20 szt. Kamera termowizyjna o minimalnych parametrach: - rozdzielczości w podczerwieni: 320×240 pikseli, - wyświetlacz LCD 4”, - pole widzenia: 51° × 38° - częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz - detektor / zakres widzenia: niechłodzony mikrobolometr / 7.5–13 μm, - czułość / NETD: poniżej 30 mK, - tryby obrazu: tryb strażacki NFPA, czarno-biały tryb strażacki, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo-ratowniczy, tryb wykrywania ciepła, galeria miniatur. - nagrywanie do 500 minut filmu w sekwencjach, - minimalne zakresy pomiarowe temperatur: - od –20 °C do +150 °C - od 0 °C do +650 °C - możliwość pracy w temperaturze do min. 250 C, - analiza pomiarów: 1 - automatyczne rozpoznawanie ciepła: tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw) - interfejs: aktualizacja z komputera PC i urządzeń Ma - wodoszczelność: IP 67 - odporność na upadek min: 2m na beton - waga kamery z baterią: poniżej 1,5 kg; - bateria i czas pracy: Li-ion, 3.5 godziny - ładowanie: dwukanałowa ładowarka i ładowarka samochodowa Całość zapakowana w walizkę transportową. Kamera powinna spełniać min. normy: - NFPA 1801:2013 (norma dla kamer termowizyjnych) - ANSI/ISA 12.12.01 (klasa I, strefa 2, grupy C i D) (norma dla użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem) - NFPA 1801: Wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, odporność na wysoką temperaturę i płomienie, wytrzymałość oznakowania produktu. |