Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do sztucznego oddychania / Resuscytator

Aparat przeznaczony do resuscytacji pacjentów (waga pacjenta powyżej 30 kg) jednorazowego użytku. Może być używany do czasowej wentylacji osób nie oddychających oraz do wspomagania wentylacji u pacjentów z niewydolnym oddechem. Powinien spełniać następujące warunki:

- worek samorozprężalny wykonany z SEBS lub PVC, przezroczysty, maska z mankietem oraz rezerwuar tlenu,

- maska twarzowa przezroczysta i bezbarwna, z mankietem uszczelniającym,

- konstrukcja mocowania maski umożliwiająca jej swobodny obrót o 360°,

- konstrukcja umożliwiająca wentylację bierną i czynną przy:

- objętości oddechowej w zakresie co najmniej od 600 do 1000 ml,

- zastawka umożliwiająca ograniczenie ciśnienia w układzie oddechowym do 
40-45 cmH2O,

- worek wyposażony w port M,

- konstrukcja zestawu uniemożliwiająca niewłaściwy montaż,

- kompatybilne przyłącza worka samorozprężalnego i rezerwuaru tlenu,

- dren tlenowy w zestawie.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności oraz certyfikat,

- Towar musi zostać dostarczony na nowych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.