## Nosze wielofunkcyjne IN
Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa 8 sztuk wielofunkcyjnych noszy Intensywnego Nadzoru
Liczba: 8 sztuk
LP | Nosze wielofunkcyjne Intensywnego Nadzoru | Spełnia Tak/Nie
1 | System noszy wykonanych na ramie aluminiowej, przeznaczonych do transportu jednego pacjenta w trybie intensywnego nadzoru.
2 | Nosze posiadają materac z poszyciem łatwozmywalnym oraz system pasów pacjenta w tym pasy szelkowe.
3 | Możliwość regulacji podparcia pleców do pozycji min. pół leżącej, pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji Fowlera.
4 | Nosze muszą spełniać wymagania normy STANAG2040 w zakresie rozstawu nóżek i sposobu mocowania do innych platform transportowych.
5 | Modułowa zabudowa noszy umożliwia adaptacyjny montaż urządzeń medycznych poprzez adaptery zamontowane do istniejących szyn montażowych, znajdujących się po bokach ramy noszy. Na każdym boku (prawym i lewym) musza się znajdować min. 4 pojedyncze szyny montażowe i min. 3 potrójne szyny montażowe.
6 | Na każdym z 4 narożników noszy muszą się znajdować stalowe o-ringi, umożliwiające dodatkowe dopinanie noszy do podłoża lub innych stałych punktów.
7 | Od strony głowy pacjenta, w ramie noszy muszą się znajdować dwa cylindryczne uchwyty przeznaczone na butle tlenowe lub cylindryczne koncentratory tlenu typu SAROS. Uchwyty muszą się znajdować wewnątrz ramy noszy.
8 | Wolne przestrzenie wewnątrz ramy noszy musza stanowić przestrzeń załadunkową dla pakietów dodatkowego wyposażenia medycznego.
9 | Nosze muszą być wyposażone w składane rączki transportowe na wszystkich 4 rogach – w sumie 4 rączki.
10 | Stopy montażowe zgodne ze STANAG2040 muszą mieć możliwość złożenia.
11 | Od strony nóg pacjenta, rama noszy musi posiadać specjalną szynę montażową 5 kanałową oraz dwie szyny jednokanałowe.
12 | Możliwość zamontowania od strony nóg pacjenta w przedziale technicznym noszy, adaptera / rozdzielni elektrycznej dla urządzeń medycznych zamontowanych na noszach. Rozdzielnia nie wchodzi w skład zestawu z noszami.
13 | Wymiary Fizyczne: - długość z wysuniętymi rączkami maksymalnie 230 cm - długośc noszy ze złożonymi rączkami maksymalnie 190 cm - szerokość noszy maksymlanie 60 cm ( +/- 5 cm ) - wysokość konstrukcji bazowej noszy wraz z materacem maksymalnie 30 cm - wysokość konstrukcji bazowej noszy wraz z materacem i staopkami montażowymi maksymalnie 35 cm
14 | W komplecie z noszami muszą być dostarczone 2 stojaki do kroplówek. Miejsca montażowe dla stojaków umieszczone w czterech narożnikach noszy, z możliwością ich demontażu.
15 | W zestawie z noszami muszą być dostarczone 2 uchwyty do pomp infuzyjnych.
16 | W zestawie z noszami musi być dostarczony stolik montażowy, umożliwiający bezpieczną adaptację wszystkich urządzeń medycznych z wyłączeniem pomp infuzyjnych
17 | Maksymalne obciążenie noszy: min 180kg
Serwis
18 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
19 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
20 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
22 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
23 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
24 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )

## Nosze wielofunkcyjne
Opis Przedmiotu Zamówienia
Ilość: 12 sztuk
Nosze wielofunkcyjne
Opis techniczny
1 | System noszy do transportu jednego pacjenta
2 | Nosze posiadają łatwozmywalne poszycie z systemem pasów dla pacjenta
3 | Możliwość regulacji podparcia pleców w zakresie minimum 45/90 stopni. Dopuszcza się regulacji podparcia za pomocą akcesoryjnego zestawu.
4 | Nosze muszą spełniać wymagania normy STANAG2040 w zakresie rozstawu nóżek i sposobu mocowania do innych platform transportowych.
5 | Na każdym z 4 narożników noszy muszą się znajdować stalowe o-ringi, umożliwiające dodatkowe dopinanie noszy do podłoża lub innych stałych punktów
6 | Nosze muszą być wyposażone w składane rączki transportowe na wszystkich 4 rogach – w sumie 4 rączki
7 | Stopy montażowe zgodne ze STANAG2040 muszą mieć możliwość złożenia
8 | Nosze składane do transportu i składowania
9 | Wymiary Fizyczne: - długość z wysuniętymi rączkami maksymalnie 230 cm - długośc noszy ze złożonymi rączkami maksymalnie 200 cm - szerokość noszy maksymlanie 60 cm ( +/- 5 cm ) - długość noszy złożonych maksymalnie 55 cm - waga noszy maksymalnie 8 kg
10 | Maksymalne obciązenie noszy: minimum 180 kg
Serwis
11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
12 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
13 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
14 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
15 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
16 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
17 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )