## Pompa objętościowa
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Dostawa 7 sztuk pomp infuzyjnych objętościowych | Spełnia tak/Nie
Liczba: 7 sztuk
Parametry techniczne
1 | Waga maksymalnie 2,5 kg
2 | Czas pracy z akumulatora minimum 15h
3 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h
4 | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części.
5 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
6 | Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą - automatyczne przełączanie zasilania ze stacji dokującej - Automatyczne przyłączanie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej
7 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.
Ekran dotykowy
Tryb nocny z możliwością przyciszenia dźwięku i zmniejszenia jasności wyświetlacza
8 | Kolorowy wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku - szybkość dozowania ( dawkowania ) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji - stan naładowania akumulatora
9 | Menu oraz wyświetlanie informacji w języku polskim
10 | Pamieć z minimum 2000 wpisów z datą oraz godziną zdarzenia
11 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
12 | Zasilanie 230 V AC 50-60 Hz oraz 12 V DC
Parametry kliniczne
13 | System instalacji zestawu infuzyjnego- Automatyczny
14 | Możliwość wykonania mikroinfuzji 0,1 mililitr na godzinę,
15 | Maksymalna szybkość dozowania minimum 1200 mililitrów na godzinę
16 | Objętość infuzji: do 20000 mililitrów
17 | Czas infuzji od 1 minuty do 200 godzin
18 | Bolus manualny i automatyczny
19 | Szybkość bolusa do 1200 mililitrów na godzinę
20 | Objętość bolusa od 1 do 500 mililitrów
21 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość/dawka - czas lub szybkość podaży
22 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji
23 | Tryby infuzji: - infuzja ciągła, -infuzja z przerwami
24 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg mlU, IU, kIU - na kg masy ciała na min/godz/dobę mol, nmol, mmol, μmol
25 | Biblioteka leków / etykiet – możliwość wpisywania bezpośrednio z klawiatury pompy, możliwość przesyłania danych z pompy do pompy, lub utworzyć i przesłać bezpośrednio z PC
26 | Biblioteka leków / etykiet –możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku - stężenia leku - całkowitej objętości ( dawki ) infuzji - szybkości dozowania ( dawkowanie ) - Parametrów bolusa ( objętości/dawki i czasu podaży ) - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych parametrów infuzji; twardych, blokujących mozliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu
27 | Pojemność biblioteki min. 110 leków
28 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows)
29 | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów
30 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji
31 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego
32 | Rozbudowany system alarmów: - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - okluzja - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - usterka pompy
Akcesoria:
Akcesoria- Zestaw do jednorazowej infuzji- 25 sztuk na każde zamówione urządzenie
33 | Cechy zestawu:
34 | Możliwość stosowania z pompą objętościową
35 | Możliwość wykonania infuzji typu Piggyback
36 | Zestaw wykonanay z PCW bez ftalanów, bezlateksowy
37 | Długość minimum 285 cm
38 | Objętość wypełniania: minimum 22 ml
39 | Minimum 2 porty bezigłowe, Zacisk Robertsa, Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem, Zawór rolkowy, Męski łącznik Luer Lock, Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym
Serwis
40 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
41 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
42 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
43 | Instrukcja obsługi w języku polskim
44 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
45 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
46 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )

## Pompa Inf
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Dostawa 35 pomp strzykawkowych | Spełnia tak/Nie
Liczba: 35 sztuk
Parametry techniczne
1 | Waga maksymalnie 2,5 kg
2 | Czas pracy z akumulatora minimum 15h przy inuzji 5 ml/h
3 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h
4 | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części.
5 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
6 | Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą - automatyczne przełączanie zasilania ze stacji dokującej - Automatyczne przyłączanie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej
7 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.
8 | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku - szybkość dozowania ( dawkowania ) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji - typ wybranej do infuzji strzykawki - stan naładowania akumulatora
9 | Menu oraz wyświetlanie informacji w języku polskim
10 | Pamieć z minimum 2000 wpisów z datą oraz godziną zdarzenia
11 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
12 | Zasilanie 230 V AC 50-60 Hz oraz 12 V DC
Parametry kliniczne
13 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta
14 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki
15 | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy.
16 | Szybkość dozowania min. 1200 ml/h
17 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1800 ml/h
18 | Bolus manualny i automatyczny
19 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość/dawka - czas lub szybkość podaży
20 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji
21 | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość/dawka - czas lub szybkość podaży
22 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg mlU, IU, kIU - na kg masy ciała na min/godz/dobę mol, nmol, mmol, μmol
23 | Infuzja profilowa; min. 18 faz.
24 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku - stężenia leku - całkowitej objętości ( dawki ) infuzji - szybkości dozowania ( dawkowanie ) - Parametrów bolusa ( objętości/dawki i czasu podaży ) - paramettrów dawki indukcyjnej ( jak dla bolusa ) - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych parametrów infuzji; twardych, blokujących mozliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu
25 | Pojemność biblioteki min. 110 leków
26 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows)
27 | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów.
28 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
29 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
30 | Rozbudowany system alarmów: - 5 min do opróźnienia strzykawki - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - pusta strzykawka - okluzja - 30 min do rozładfowania akumulatora - akumulator rozładowany - usterka pompy
Serwis
31 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
32 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
33 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
34 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
35 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
36 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
37 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )

## Stacje dokujące do pomp
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Stacja dokująca kompatybilna z pompami infuzyjnycmi i objętościowymi | Spełnia tak/Nie
Liczba: 7 sztuk
Parametry techniczne
1 | Waga maksymalnie 4,2 kg
2 | Wymiary (szer. /wys. /gł.) 205 x 815 x 250 cm
3 | Zasilanie 100 - 240 V AC, 15W +25 W dla każdej pompy
4 | Możliwość zamocowania 6 pomp strzykawkowych lub objętościowych
5 | Mocowanie do pionowych kolumn o średnicy 20-36 mm
6 | Możliwość szybkiego zainstalowania pomp z automatycznym podłączeniem do zasilania oraz portów komunikacyjnych bez konieczności użycia dodatkowych kabli
7 | Zatrzaskowa instalacja pomp
8 | Świetlna sygnalizacja alarmowa
Serwis
9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
10 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
11 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
13 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
14 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
15 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )

## Statyw do pomp i stacji dokują
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Statyw medyczny kompatybilny z pompami i stacją dokującą | Spełnia tak/Nie
Liczba: 7 sztuk
Parametry techniczne
1 | Stabilna konstrukcja
2 | Możliwość zamocowania stacji dokującej
3 | Możliwość zamocowania do 8 pomp strzykawkowych lub objętościowych wraz ze stacją dokukującą
4 | Zasilanie jednym przewodem
5 | Możliwość tworzenia rozbudowanych mobilnych systemów infuzyjnych
Serwis
6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
7 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
8 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
10 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
11 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )