## Urządzenie do kompresji KlP
Opis Przedmiotu Zamówienia
Liczba: 1 sztuka
LP | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Spełnia tak/nie
1 | Zasilanie: elektryczne - źródło zasilania: bateria do ponownego ładowania; polimer litowo-jonowy - wymiary: 13,0 x 8,8 x 5,7 cm - ciężar: 0,6 kg - pojemność: 3300 mAh (typowo), 86 Wh - napięcie baterii: 25,9 V - czas pracy: 45 minut (typowo) - czas ładowania baterii: poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej (22°C) - wymiany baterii: zaleca się wymianę baterii co 3 lata lub po 200 użyciach
2 | temperatura otoczenia: 0°C do + 40°C - temperatura ładowania: 5°C do +35°C - temperatura przechowywania: 0°C do +40°C przez < 6 miesięcy - klasyfikacja IP: IP44
3 | Parametry fizyczne ( po spakowaniu do plecaka/torby ) - wysokośc maksymalnie 65 cm - szerokość maksymalnie 35 cm - głębokość maksymalnie 25 cm - maksymalna waga 8 kg
4 | częstotliwość ucisków: 100 ±5 ucisków na minutę głębokość ucisku: 4 do 5 cm cykl obciążenia Kompresja/Dekompresja: 50 ±5%
5 | wysokość mostka: 17 do 30,3 cm maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45 cm użycie urządzenia nie jest ograniczone przez ciężar pacjenta.
Serwis
6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
7 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
8 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
10 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
11 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
12 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )