## USG
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Przenośny Aparat USG do badań USG całego ciała u ludzi wyposażony w jedną zintegrowaną głowicę, wykorzystujący technologię Ultrasound-on-Chip | Spełnia tak/Nie
Ilość: 1 sztuka
Parametry techniczne głowicy USG
1 | Wymiary głowicy: 185 × 56 × 35 mm
2 | Ciężar głowicy: 309 gramów
3 | Długość kabla łączącego USB-C: 1,5m
4 | Zasilanie głowicy: Akumulator 2600 mAh(z możliwością wielokrotnego ładowania)
5 | Okres użytkowania akumulatora: ≥ 2 godziny w trybie B ( nowy akumulator w temperaturze 25°C)
6 | Ładowanie: bezprzewodowe w standardzie QI
7 | Minimalna/maksymalna głębokość skanowania: 1cm - 30cm
8 | Chip ultradźwiękowy: Zintegrowany czip CMOS
9 | Przetworniki: CMUT, ok. 9000 elementów
10 | Zakres częstotliwości: 1-10 MHz
11 | Tryby skanowania: M-mode, B-mode, Color Doppler, Power Doppler
12 | Dostępne presety skanowania: Abdomen, Abdomen Deep, Aorta, Gallbladder, Bladder, Cardiac, Cardiac Deep, FAST, Lung, MSK, Nerve, OB/GYN, Ophthalmic, Pediatric Abdomen,Pediatric Cardiac, Pediatric Lung, Small Organ, Vascular Access, Vascular: Carotid, Vascular: Deep Vein oraz opcje Needle Viz i Bi-Plane
13 | Obudowa głowicy z niebieskim znacznikiem orientacji i linii środkowej wyposażona w programowalny przycisk i kontrolkę naładowania głowicy
Akcesoria
14 | Ładowarka bezprzewodowa głowicy podłączana do źródła DC 5V / 2A za pomocą microUSB o standardzie QI i mocy 10W
15 | Kompatybilny tablet z oprogramowaniem iOS o wymiarach 195.4 x 134.8 x 6.3 mm
16 | Dedykowana walizka z wytrzymałego tworzywa z miejscem na głowicę USG, kabel, ładowarkę, żel i tablet
Serwis
17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski w systemie door-to-door
18 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
19 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
21 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
22 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
23 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )