## Defibrylator
Opis Przedmiotu Zamówienia Defibrylator/Monitor
LP | Dostawa 8 sztuk Defibrylatora/Monitora wraz z osprzętem | Spełnia Tak/Nie
Liczba: 8 sztuk
Parametry techniczne
1 | Urządzenie przenośne, przystosowane do transportu z pacjentem: wbudowany uchwyt (rączka) do przenoszenia, wbudowane uchwyty do zaczepiania na nosze.
2 | Urządzenie przenośne - waga maksymalna 6 kg z kompletem akumulatorów (zapełnione wszystkie miejsca na akumulatory), wbudowany uchwyt (rączka) do przenoszenia, papier w drukarce.
3 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - klasa odporności minimum IP55 wg IEC529 (przy używaniu wszystkich modułów pomiarowych).
4 | Automatyczny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu czołowym wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny)
5 | Automatyczny wydruk wyników autotestu bez udziału użytkownika.
6 | Odporność na warunki zewnętrzne (wstrząsy, przeciążenia, wibracje), upadek z wysokości: - Wibracje: MIL-STD 810G, Metoda 514.6, 4.4.2 Procedura II; - EN ISO 9919 (zgodnie z IEC 60068- 2.64); - EN 1789 dla ambulansów, upadek z wys. 1 m; - RTCA/DO-160 G - IEC 60068-2-27, 100 g, 6 ms krzywa półsinusoidalna; - IEC 60601-1, upadek z wysokości 2 m; Upadek: EN 1789, test funkcjonalny, upadek z wysokości 1 m; IEC 60601-1, upadek z wysokości 2 m
7 | Temperatura pracy: (- 10) °C – 50 °C
8 | Wilgotność: względna, bez kondensacji 15 do 95%
9 | Wysokość npm: −170 do 4572 m (pomieszczania niehermetyzowane)
Zasilanie, Transport
10 | Zasilanie 12V DC wbudowane w uchwyt transportowy. Zasilacz umożliwia pracę urządzenia bez obecności akumulatora w urządzeniu. Możliwość podłączenia zasilacza bezpośrednio do urządzenia. Zasilacz odłączany od uchwytu i od urządzenia bez użycia narzędzi. Możliwość stosowania każdego dostępnego powszechnie zasiłania: samochodowe 12V, budynki 110 - 240 V (50-60 Hz), lotnicze 110V (400 Hz).
11 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy lub równoważny, bez efektu pamięci, zapewniające: - min. 6 godz. ciągłego monitorowania EKG lub - min. 300 defibrylacji z maksymalną energią
12 | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w godzinach i minutach widoczny na akumulatorze i na ekranie urządzenia.
13 | Zasilanie awaryjne
14 | Uchwyt karetkowy spełniający wymogi normy EN 1789, przygotowany do montażu w ambulansie bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych otworów montażowych - montaż bezpośrednio do systemu szynowego.
Wyświetlanie, rejestracja, transmisja danych
15 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5”, z rodzielczością minimum 640 x 480 pikseli, z automatyczną i ręczną zmianą trybu i układu wyświetlania informacji w trybach pracy: monitorowania EKG, monitorowanie 12 odpr., RKO - informacji o jakości uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji, trendy, monitora funkcji życiowych, archiwum, monitorowania pacjenta urazowego).
16 | Prezentacja równoległa (jednoczasowa) na ekranie od 1 do min. 4 kanałów dynamicznych z możliwością ciągłego wydruku tych krzywych.
17 | Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk na papierze pełnego zapisu 12 odpr. EKG,, interpretacji słownej oraz wyników pomiarów amplitudowo – czasowych.
18 | Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk na papierze archiwalnych zapisów 12 odpr. EKG,, interpretacji słownej oraz wyników pomiarów amplitudowo – czasowych.
19 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z lub bez naniesionej siatki milimetrowej.
20 | Pamięć wewnętrzna min. 300 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG
21 | Możliwość transferu danych/ raportów przez: - port USB - Wi-Fi - Bluetooth
22 | Funkcja transmisji danych - zapisu 12 odpr. EKG. Możliwość korzystania z systemu transmisji 12 odpr. EKG (dostęp do bieżącej transmisji, dostęp do archiwum) bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie nadawcy i odbiorcy oparta na zdalnym dostępie do serwera (usługa w "chmurze").
23 | Możliwość dostępu do archiwum transmisji w formie cyfrowej wraz z zapisami EKG, nieograniczona czasowo, bez dodatkowych opłat. System transmisji z automatycznym powiadamianiem o wykonanych transmisjach (wraz z dostępem do zapisu EKG) dla odbiorcy i nadawcy.
24 | Możliwość transmisji danych (12 odpr. EKG i podstawowych parametrów pacjenta) do minimum 2ch programów różnych producentów oprogramowania umożliwiających odbiór, zarządzanie i archiwizację przesłanych danych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie odbiorcy i nadawcy.
25 | Możliwość automatycznej synchronizacji zegara urządzenia z zewnętrznym serwerem czasu.
26 | Możliwość automatycznej transmisji wyniku testu gotowości (sprawności urządzenia) z generowaniem automatycznych powiadomieć do działu aparatury medycznej w przypadku niesprawności urządzenia.
27 | Możliwość prezentacji danych w trybie wysokiej kontrastowości (wysokiego nasłonecznienia).
28 | Możliwość prezentacji danych w trybie współpracy z goglami noktowizyjnymi.
29 | Typ ekranu: kolorowy LCD, minimalna rozdzielczość 640 x 480 pikseli,
30 | Prędkość przesuwu: 25, 50 mm/s (programowana przez użytkownika)
31 | Pasmo przenoszenia: (programowane przez użytkownika) 0,67 – 20 Hz tryb ograniczony 0,67 – 40 Hz tryb monitorowania 0,25 – 40 Hz tryb diagnostyczny 0,05 – 150 Hz Tryb diagnostyczny
Alarmy
32 | Możliwość dokładnego (w postaci wybranej liczby) ustawienia granic alarmowych górnych i dolnych oddzielnie dla każdej mierzonej funkcji życiowej.
33 | Możliwość włączenia i wyłaczenia granic alarmowych górnych i dolnych oddzielnie dla każdej mierzonej funkcji życiowej bez wyłączania urządzenia.
34 | Możliwość szybkiego dostosowania do obecnego stanu pacjenta wartości właczonych alarmów (automatyczne dopasowanie wartości alarmowych górnych i dolnych zakresów).
Parametry kliniczne
35 | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych dorosłych i dzieci (bez ograniczeń wiekowych)
36 | Pomiar w zakresie 0-150 mmHg
37 | Możliwość wykonywania pomiarów krótkotrwałych i długoczasowych, również w warunkach dużej wilgotności
38 | Zakres pomiary respiracji w zakresie min. 0 - 149 odd./min.
39 | Funkcja wyświetlania wyniku pomiaru na osi czasu, z graficznym oznaczeniem górnej i dolnej granicy normokapnii, z możliwością zmiany granic przez użytkownika
40 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej EtCO2 na ekranie, automatyczna prezentacja krzywej na ekranie urzązenia w momencie rozpoczęcia pomiarów.
Pomiar Saturacji
41 | Pomiar SpO2 w technologii Masimo odpornej na zakłócenia
42 | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100%
43 | Zakres pomiaru pulsu: 25 – 240 ud./min.
44 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie
45 | Czujnik wielorazowego użytku na klipsie dla dorosłych, możliwość podłączenia czujniów dla pacjentów pediatrycznych w każdym przedziale wiekowym.
46 | Uśrednianie pomiaru SpO2: 4 - 16 sekund
47 | Możliwość prowadzenia pomiarów: SpCO, SpMET, PI, SpHb, SpOC, PVI.
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia ( NIBP )
48 | Możliwość pracy w trybach: ręcznego i automatycznego pomiaru. Odstępy kolejnych pomiarów w trybie automatycznego pomiaru min.: 1 minuta, max. 60 minut, programowalne przez użytkownika bez przerywania monitorowania.
49 | Możliwość pracy w trybie automatycznych pomiaru następujących bezpośrednio po sobie w okresie 5 minut. Programowalne przez użytkownika bez przerywania monitorowania.
50 | Pomiar ciśnienia zsynchronizowany z zapisem EKG.
51 | Funkcja dostosowania warunków wykonywania pomiarów NIBP dla min. dwóch grup pacjentów (dziecko, noworodek) poprzez ograniczenie maksymalnego czasu pomiaru, maksymalnego ciśnienia napełnienia mankietu, maksymalnego czasu napełnienia mankietu.
52 | Możliwość wykonania pomiarów NIBP u każdego pacjenta - niezależnie od jego wieku.
53 | Możliwość szybkiej zmiany rozmiaru mankietu do pomiaru bez konieczności odłączania kabla pomiaru ciśnienia – wymiana samego mankietu, możliwość stosoawania mankietów jednorazowych lub jednopacjentowych - do 100 pomiarów.
EKG
54 | Monitorowanie EKG z 1-12 odprowadzeń. Możliwość wyświetlenia na ekranie urządzenia zapisu 12 odpr. na ekranie wraz z analizą i interpretacją zapisu, z mozliwością porównania zapisu nowego z archiwalnym.
55 | Zakres częstości akcji serca min. 20-300 /min.
56 | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,125 - 4,0 cm/mV, z funkcją automatycznego wzmocnienia EKG i stosowania różnych poziomów wzmocnień dla poszczególnych kanałów wyświetlania na ekranie.
57 | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego
Pomiar oddechów
58 | Możliwość pomiaru respiracji wykonywany za pomocą kabla EKG dla pacjentów zaintubowanych i niezaitubowanych, z wyświetlaniem wyniku na ekranie urządzenia.
59 | Mozliwość pomiaru respiracji za pomocą pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, z wyświetlaniem wyniku na ekranie urządzenia.
60 | Alarma bezdechu dla pomiarów ilości oddechów zarówno dla pomiarów z kabla EKG jak i EtCO2.
61 | Zakres wyświetlania częstości oddechów: dorośli, dzieci: 2 – 150 odd./min., noworodki: 3 – 150 odd./min.
Pomiar temperatury
62 | Liczba kanałów pomiaru temperatury: 2
63 | Wyświetlanie wartości pomiarowych: T1, T2, różnica T
64 | Zakres pomiarów: od 0°C do 50°C
65 | Możliwość oznaczenia pomiaru temperatury: - ART pomiar temperatury tętniczej; - CORE pomiar temperatury ośrodkowej ciała lub temperatury błony bębenkowej; - ESOPH pomiar temperatury przełykowej; - RECT pomiar temperatury odbytniczej; - SKIN pomiar temperatury skóry (zakładany na powierzchnię skóry); - VEN pomiar temperatury w drogach oddechowych; - NASO pomiar temperatury w jamie nosowo-gardłowej lub w jamie nosowej/ustnej.
Inwazyjny pomiar ciśnienia
66 | Liczba kanałów pomiaru ciśnienia: 3
67 | Wyświetlanie wartości pomiarowych ciśnienia inwazyjnego (skurczowego, rozkurczowego i średniego) graficznie dostosowane do rodzaju pomiaru.
68 | Zakres pomiarów: (–30) do +300 mmHg
69 | Możliwość oznaczenia pomiaru IBP: - ABP Ciśnienie w tętnicy brzusznej; - AO Aorta; - ART Ciśnienie tętnicze; - BAP Ciśnienie w tętnicy ramieniowej; - CVP Ośrodkowe ciśnienie żylne; - FAP Ciśnienie w tętnicy udowej; - ICP Ciśnienie wewnątrzczaszkowe; - LAP Ciśnienie w lewym przedsionku; - PAP Ciśnienie w tętnicy płucnej; - RAP Ciśnienie w tętnicy promieniowej; - UAP Ciśnienie w tętnicy pępkowej; - UVP Ciśnienie w żyle pępkowej.
Monitorowanie resuscytacji
70 | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2021.
71 | Wskaźnik pomiaru jakości prowadzonej RKO pozwalający uniknąć wykonania defibrylacji w sytuacji niedostatecznego przygotowania mięśnia sercowego do defibrylacji
72 | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod do RKO dla pacjentów dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej
73 | Funkcja pomiaru jakości prowadzonej wentylacji w zakresie objętości podawanej mieszanki oddechowej i częstości jej podawania przy użyciu ręcznych urządzeń do prowadzenia wentylacji (worek samorozprężalny) - informacja wyświetlana w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia. Mozliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.
74 | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod do RKO dla pacjentów pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć.
76 | Funkcja metronomu wspomagająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2021 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej włączająca automatycznie (bez udziału perosnelu) podpowiedzi w sytuacji zbyt wolnego, zbyt szybkiego wykonywania uciśnięć klatki piersiowej.
76 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć.
Funkcje pediatryczne
77 | Odpowiednie do funkcji monitorowania (SpO2, NIBP, EtCO2, EKG) i elektroterapii (defibrylacja manualna, defibrylacja AED, kardiowersja, stymulacja przezskórna) u wszystkich kategorii wiekowych pacjentów pediatrycznych: dzieci, niemowląt i noworodków.
78 | Monitorowanie i wyświetlenie na ekranie funkcji oddechowej pacjenta (częstość na minutę) z odprowadzeń EKG.
79 | Możliwość pomiaru EtCo2 u pacjentów pediatrycznnych (bez ograniczeń wiekowych)
80 | Możliwość wyboru trybu pracy urządzenia w minimalnym zakresie: dorosły, dziecko, noworodek. Wybór trybu pracy oznacza automatyczną zmianę ustawień urządzenia w różnych modułach bez konieczności wchodzenia oddzielnie w ustaiwenia poszczególnych modułów/funkcji.
81 | Automatyczne przestawianie się trybu pracy urządzenia na pediatryczny w chwili wykrycia akcesorium pediatrycznego
82 | Energia defibrylacji od 1 J
83 | Łyżki twarde do defibrylacji z wbudowaną opcją pediatryczną.
84 | Producent przewiduje stosowanie funkcji monitorowania (SpO2, NIBP, EtCO2, EKG) i elektroterapii (defibrylacja manualna, defibrylacja AED, kardiowersja, stymulacja przezskórna) u wszystkich kategorii wiekowych pacjentów pediatrycznych: dzieci, niemowląt i noworodków.
Defibrylacja/Kardiowersja
85 | Defibrylacja manualna za pomocą dwufazowego impulsu defibrylacyjnego w technologii minimalizującej uszkodzenie komórek mięśnia sercowego, regulacja energii w zakresie min. 1 – 200J, z automatycznym pomiarem i kompensacją oporności pacjenta w każdym dostępnym w urządzeniu sposobie i akcesorium do defibrylacji.
86 | Zakres pomiaru impednacji pacjenta: 10–300 omów
87 | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego, z możliwością użycia (producent zaleca takie zastosowanie) dla osób poniżej 8 roku zycia.
88 | Automatyczna (bez udziału użytkownika) zmiana protokołu defibrylacji na pediatryczny (zmniejszenie poziomów energii) po podłączeniu elektrod pediatrycznych dla sekwencji 3 kolejnych wyładowań (zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami energii dla pacjentów pediatrycznych).
89 | Możliwość regulacji energii defibrylacji w trybie pediatrycznym od min. 1 J
90 | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja zapisu EKG z zespołem QRS przy defibrylacji poprzez łyżki twarde, elektrody teraeutyczne. Znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R na elektrokardiogramie i ekranie
91 | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤ 7 sekund
92 | min. 20 dostępnych poziomów energii
93 | Pełna kompatybilności elektrod do defibrylacji dostarczonych z tym urządzeniem (jedne elektrody pasują do każdego typu urządzeń) z innymi urządzeniami tego samego producenta z zachowaniem dostępności funkcji pomiaru impedancji pacjenta, jakości prowadzonej RKO, automatycznego rozpoznawania typu elektrod i przełączania trybu pracy urządzenia na tryb pacjenta pediatrycznego.
Stymulacja
94 | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych, w trybach asynchronicznym i „na żądanie”
95 | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o szerokości 40 ms
96 | Zakres zmiany prądu stymulacji o 5 mA
97 | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min
98 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA
EtCO2
99 | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych dorosłych i dzieci (bez ograniczeń wiekowych)
100 | Pomiar w zakresie 0-150 mmHg
101 | Możliwość wykonywania pomiarów krótkotrwałych i długoczasowych, również w warunkach dużej wilgotności
102 | Zakres pomiary respiracji w zakresie min. 0 - 149 odd./min.
103 | Funkcja wyświetlania wyniku pomiaru na osi czasu, z graficznym oznaczeniem górnej i dolnej granicy normokapnii, z możliwością zmiany granic przez użytkownika
104 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej EtCO2 na ekranie, automatyczna prezentacja krzywej na ekranie urzązenia w momencie rozpoczęcia pomiarów.
Akcesoria
105 | Kabel EKG: 3 odprowadzenia- 1 sztuka na każde zamówione urządzenie
106 | Kabel EKG: 12 odprowadzeń- 1 sztuka na każde zamówione urządzenie
107 | Jednorazowe elektrody uniwersalne do EKG dla dorosłych - 200 sztuk na każde zamówione urządzenie
108 | Przewód i czujniki SpO2 - technologia Masimo- 1 sztuka na każde zamówione urządzenie
109 | Elektrody do elektroterapii-jednorazowe- 6 sztuk na każde zamówione urządzenie
110 | Elektrody do elektroterapii- - dla dorosłych - z monitorowaniem jakości Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej lub bez; - również elektrody przezierne dla RTG
111 | Mankiety NIBP z szybkozłaczką flexiport: - wielorazowe,; - rozmiar dziecięcy- 1 sztuka na każde zamówione urządzenie rozmiar dla dorosłych: S, M, L, XL po 1 sztuce z każdego rozmiaru na każde zamówione urządzenie
112 | Czujniki EtCO2: - noworodki, niemowlęta, dzieci, dorośli; - monitorowanie krótko i długookresowe. - dla pacjentów zaintubowanych- 30 sztuk na każde zamówione urządzenie -dla pacjentów niezaintubowanych- 10 sztuk na każde zamówione urządzenie
113 | Czujnki do pomiaru temperatury: - naskórne wielorazowe 1 sztuka na każde zamówione urządzenie - do pomiaru temperatury głebokiej 1 sztuka na każde zamówione urządzenie
113 | Standardowy sześciopinowy kabel do monitorownia inwazyjnego pomiaru ciśnienia - 1 sztuka na każde zamówione urządzenie kompatybilne jednorazowe przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi- 30 sztuk na każde zamówione urządzenie
Atesty i Certyfikaty
113 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami o wyrobach medycznych.
114 | Zgodność z normami: - EN1789; - RTCA/DO-160 G;
Serwis i Dokumenty
115 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny na terenie Polski
116 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski ( wymagane przeglądy oraz serwis usterek )
117 | Okres gwarancji min. do 31.12.2026 r.
118 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  | /
119 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
120 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
121 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )

## Monitor
Opis przedmiotu zamówienia
LP | Dostaw 12 sztuk Monitorów Pacjenta | Spełnia Tak/Nie
Liczba: 12 sztuk
Parametry Techniczne
1 | Urządzenie przenośne przystosowane do transportu z pacjentam
2 | Waga maksymalna 1,5 kg z modułami i akumaulatorem
3 | Urządzenie odporne na czynniki zewnętrzne, klasa odporności minimum IP44
4 | Akcesoria umożliwiające mocowanie urządzenia w trakcie transportu pacjenta
5 | Zasilanie zewnętrzne urządzenia: -samochodowe 12/24 V DC - budynki 100-240 V AC 50/60 Hz
6 | Akumulator w technologii litowej , litowo-jonowej lub równoważny, bez efektu pamięci zapewniający minimum 7 h monitorowania pacjenta
7 | Komunikacja minimum za pomocą Wi-Fi
8 | Alarmy dżwiekowe i świetlne
9 | Wilgotność względna bez kondensacji: 5% - 95%
10 | Temperatura pracy 0⁰C - 40⁰C
11 | Pamięć wewnętrzna na minimum 300 zdarzeń
12 | Monitor z kolorowym wyświetlaczem o przękątnej minimum 5,5 cala i rozdzielczości minimum 1280x720 pikseli. Monitor zapewniający szeroki kąt widzenia.
Parametry kliniczne
13 | Urządzenie posiadające tryb monitorowania pacjentów dorosłych i pediatrycznych
14 | Możliwość monitorowania minimum nastepujących parametrów klinicznych: - EKG z minimum z 3 odprowadzeniami I, II i III - SpO2 - EtCO2 - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura - Liczba oddechów
EKG
15 | Minimum 3 odprowadzenia z możliwością wyświetlenia na trzech kanałach na monitorze
16 | Wykrywanie zaburzeń rytmu serca: : Asystolia, Mig.komór/Tach.kom., Tach. kom., Brad. komor., Ciężka tachy, Ciężka brady, Rytm komorowy, PVC/min, Pauzy/min, Para pobudzeń, Rytm bliźniaczy, Tęt.trójb., R na T, Salwa PVC, PVC, Tach., Brad., Skurcze pominięte, Stym. nie stymul., Brak prz.przez st., Wielokszt. PVC,
17 | Spełnienia standard IEC 60601-2-27 i IEC 60601-2-25
18 | Przesuw z prędkością 25 mm/s i 50 mm/s
19 | Wykrywanie impulsu stymulatora implantowego
20 | Wzmocnienie x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4 i tryb automatyczny
Pulsoksymetr
21 | Pomiar saturacji w technologi Masimo odpornej na zakłocenia
22 | Zakres pomiaru SpO2 0-100%
EtCO2
23 | Pomiar w zakresie 0-150 mmHg
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia ( NIBP )
24 | Możliwość pracy w trybie automatycznym i ręcznym
25 | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego 25-290 mmHg
26 | Zakres pomiaru cisnienia rozkurczowego 10-250 mmHg
27 | Dokładność maksymalnie +/- 5 mmHg
Akcesoria
28 | Kabel EKG 3 odprowadzenia- 1 sztuka na każde zamówione urządzenie
29 | Kable i czujniki SpO2 w technologi Massimo- 1 sztuka na każde zamówione urządzenie
30 | przewód do pomiaru nieiwazyjnego pomiaru ciśnienia z szybkozłaczką flexiport i mankiety do pomiaru ciśnienia dla osób dorosłych w rozmiarze S, M, L, XL - po jednej sztuce każdego rozmiaru na każde zamówione urządzenie
31 | Kapnografia w strumieniu bocznym; Czujniki EtCO2 po 1 sztuce na każde zamówione urządzenie-
32 | Czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej, wielorazowy po 1 sztuce na każde zamówione urządzenie
Atesty i certyfikaty
33 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami o wyrobach medycznych.
34 | Zgodność z normami: - EN 1789 - RTCA DO-160
Serwis
35 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
36 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
37 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
38 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
39 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
40 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )

## Ssak
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Dostawa 10 sztuk Ssaków przenośnych | Spełnia Tak/Nie
Iiczba: 10 sztuk
Parametry techniczne
1 | Ssak przenośny z regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 80 kPa
2 | Przepływ maksymalny min. 20 l/min
3 | Płynna regulacja siły ssania
4 | Głośność max 70dB
5 | Zasilanie akumulatorowe, akumulatory bez efektu pamięci
6 | Czas pracy z akumulatora min. 40 min przy max obciążeniu
7 | Zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V/50Hz
8 | Uchwyt ścienny karetkowy z automatycznym, po wpięciu ssaka podłączeniem napięcia zasilającego 12V i ładowaniem akumulatora/ów
9 | Zasilanie 12V z dowolnego gniazdka zapalniczki samochodowej (niezależne od uchwytu ściennego)
10 | Manometr podciśnienia
11 | Wskaźnik naładowania akumulatora
12 | Układ ssący zabezpieczony przed uszkodzeniem w przypadku zaczepienia przewodów
13 | Słój wielokrotnego uzytku o pojemności 500 ml (do sterylizacji w autoklawie) z zaworem przelewowym i filtrem antybakteryjnym
14 | Torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria
15 | Waga max 5 kg
Akcesoria
16 | Zestaw jednorazowych wkładów do ssaka wraz z drenami jednorazowymi z końcówką kompatybilną do cewników do odsysania z dróg oddechowych - 30 szt na każde zamówione urządzenie
Atesty i certyfikaty
17 | Deklaracja zgodności CE
18 | Zgodny z normą EN 1789
Serwis
19 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( przeglądy i usuwanie usterek ) na terenie Polski
20 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
22 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
23 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
24 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )
25

## Respirator
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Dostawa 8 sztuk respiratora transportowego | Spełnia Tak/Nie
liczba: 8 sztuk
Parametry techniczne
1 | Elektryczne zasilanie i sterowanie pracą respiratora: - zasilanie AC (100 - 240V, 50/60 Hz, 400Hz); - zasilanie DC (11,8 - 30,3V); - akumulator wewnętrzny.
2 | Czas pracy na wewnętrznym akumulatorze: 10 godzin
3 | Rodzaj zastosowanego napędu ciśnieniowego: kompresor
4 | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy IP54
5 | Waga respiratora maksymalnie 5 kg
6 | Warunki pracy: - temperatura: 0 oC do +40oC - Wilgotność: do 90%, bez skraplania
7 | Warunki przechowywania: - temperatura: od (-20)°C do 60°C - wilgotność: do 90% bez kondensacji
8 | Trzy tryby zaopatrzenia w mieszankę oddechową: - wysokociśnieniowe źródło tlenu; - nieskoprzepływowe źródło tlenu; - bez dodatkowego źródła tlenu.
9 | Ciśnienie wejściowe tlenu: - Nominalne: 380 kPa - Zakres: od 280 do 600 kPa
10 | Wewnętrzny filtr wejsciowy wymienny przez użytkownika
11 | Możliwość zastosowania dodatkowych filtrów wejściowych: - Filtr przeciwbakteryjny/przeciwwirusowy; - Pochłaniacz chemiczno/biologiczny (C2A1) z gwintem Rd 40 x 1/7 (wg EN 148:1:1999)
12 | Kontrolka LED stanu/alarmu: Czerwony, pomarańczowy i zielony
13 | Głośność alarmu: 80 dBA w odległości 1 metra
14 | Urządzenie posiada funkcję instruktażu rozwiązania problemu w przypadku pojawienia się alarmu pacjenta.
15 | Zakresy temperatur pracy respiratora: Ekstremalna temperatura pracy: od -26 °C do 55 °C
16 | Układ oddechowy zapewniający możliwość stosowania dodatkowych filtrów wejściowych i wyjściowych.
17 | Wysokość n.p.m.: Ekstremalna wysokość: od 110 do 37,6 kPa (od -675 do 7500 m)
18 | Możliwość stosowania w środowisku MRI
19 | Ekstremalna wilgotność działania: od 15% do 95% bez kondensacji (nie wymagane ciśnienie pary wodnej większe od 50 hPa)
20 | Przechowywanie i transport: Temperatura: od -40 °C do 70 °C Wilgotność: od 15% do 95% bez kondensacji, (nie wymagane ciśnienie pary wodnej większe od 50 hPa)
21 | Ekran LCD monochoromatyczny ze zmiennym kontrastem, z trybem pracy NVG
22 | Zabezpieczenie przez przypadkową zmianą ustawień respiratora
23 | Budowa respiratora zapewniająca: - podłączenie wszelkich przewódów z jednej strony; - uchwyt transportowy (rączka) do przenoszenia lub zabezpieczenia urządzenia przed upadkiem, zgubieniem; - możliwość montażu w uchwycie transportowym; - możliwość montażu w środkach transportu medycznego (przy zastosowaniu dodatkowego uchwytu);
Parametry Kliniczne
24 | Tryby pracy: - AC, - CPAP (ze wspomaganiem ciśnieniowym i bez niego), - BL, - kompensacja nieszczelności w przypadku inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji.
25 | Tryb wspomagania oddechowego: Objętościowy lub ciśnieniowy
26 | Kategorie wiekowe pacjentów: - dzieci (≥ 5 kg) - dorośli.
27 | Częstość oddechu: - Od 1 do 80 /min. ±1 /min. w danym przedziale - Rozdzielczość ustawienia: 1 /min. - Pomiar: od 1 do 90 /min. ±1 /min. w danym przedziale
28 | Czas wdechu (Ti) Ustawienie: - od 0 do 3 (± 0,1 s) dla I:E od 1:1 do 1:99 - od 0 do 5 (± 0,1 s) dla I:E dla 4,0:1 do 1:99 (Odwrócone I:E) Rozdzielczość ustawienia: 0,05 s
29 | Objętość oddechowa: - Ustawienie: od 50 do 2000 ml ATPD (± 5 ml +10% ustawienia) - dostępny odwrócony stosunek I:E; - Rozdzielczość ustawienia: 10 ml (Pomiar: od 0 do 9999 ml ATPD ± (5 ml +10% ustawienia), ponad 100 ml (5 ml poniżej 100 ml) (Zmierzone skuteczne Vt: od 50 ml do 2000 ml)
30 | FIO2: - od 21 do 100% ± (3% pełnej skali ± 10% ustawienia)
31 | PEEP/EPAP Ustawienie: od 0 do 30 cm H2O ± (2 cm H2O (kPa) + 8% odczytu) Rozdzielczość ustawienia: 1 cm H2O (hPa) Pomiar: od 0 do 30 cm H2O ± (2 cm H2O (kPa) + 8% odczytu)
32 | Szczytowe ciśnienie wdechu (PIP) Ustawienie: od 10 do 80 cm H2O ± (2 cm H2O (kPa) + 8% odczytu) Rozdzielczość ustawienia: 1 cm H2O (hPa) Pomiar: od 0 do 99 cm H2O ± (2 cm H2O (kPa) + 8% odczytu)
33 | Wspomaganie ciśnieniowe (Pressure Support, PS)/IPAP od 0 do 60 cm H2O ± (2 cm H2O (kPa) + 8% odczytu)
34 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (MAP) Odczyt: od 0 do 99,9 cm H2O ± (2 cm H2O (kPa) + 8% odczytu) Rozdzielczość: 1 cm H2O (hPa)
35 | Górna granica ciśnienia w drogach oddechowych Ustawienie: od 20 do 100 cm H2O (hPa) Rozdzielczość ustawienia: 1 cm H2O (hPa)
36 | Dolna granica ciśnienia w drogach oddechowych Ustawienie: Wyłączone, od 3 do 35 cm H2O (hPa) Rozdzielczość ustawienia: 1 cm H2O (1 hPa)
37 | Inicjowanie oddechu (triger oddechowy) od -6,0 do -0,5 cm H2O ± (0,25 cm H2O (kPa) + 5% ustawienia poniżej)
38 | Krzywa ciśnienia w drogach oddechowych: od 0 do 99 cm H2O ± (2 cm H2O (kPa) + 8% odczytu)
39 | Objętość minutowa: od 0 do 99,9 l/min ± (0,1 l/min + 8% odczytu)
40 | Urządzenie wyposazone w pomiar saturacji w zakresie: Saturacja (% SpO2): od 1% do 100% Częstość tętna (ud./min): od 25 do 240
Akcesoria
41 | Układ oddechowy jednorazowy do respiratora - 30 szt
42 | Zasilacz 12v
43 | Zasilacz 230v
44 | Torba na akcesoria
45 | Zewnętrzny kosz transportowy umożliwiający zaczepienia respiratora do łóżka chorego
46 | Przewód wysokiego ciśnienia ze złączem typu AGA
Atesty i certyfikaty
47 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
48 | Testy wykazały odporność na: - Drgania: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-34, IEC 60068-2-36, IEC 60068-2-64; - Wstrząs: IEC 60068-2-27; - Uderzenie: IEC 60068-2-29; - Wstrząsy i wibracje: MIL STD 810G, metoda 514.6, procedura I: Samoloty odrzutowe i wiropłaty; - Wstrząsy i wibracje - pojazdy kołowe: EN 1789; - Wibracje i wstrząsy - komercyjne statki powietrzne: RTCA/DO-160G (Warunki środowiskowe i procedury testowe drgań sprzętu lotniczego (część 8): Samoloty kategorii S i śmigłowce kategorii U2, strefy 1 i 2 kompatybilności elektromagnetycznej (część 21): Kategoria M, emisje przewodzone i promieniowane)
49 | Typ zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: Klasa II
Serwis
50 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
51 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
52 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
53 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
54 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
55 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
56 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )
57

## Koncentrator tlenu
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Dostawa przenośnych 14 sztuk koncentratorów tlenu | Spełnia Tak/Nie
Liczba - 14 sztuk
Parametry techniczne
1 | Maksymalne rozmiary: - 690 mm długości - 120 mm średnicy
2 | Maksymalna masa 6 kg z akumulatorem
3 | Warunki pracy: - temperatura: 0 oC do +40oC - Wilgotność: do 90%, bez skraplania
4 | Zakres autokompensacji ciśnienia otoczenia w pomieszczeniu niehermetycznym odpowiadający pracy w m. npm: od (-) 381m do 3953 m
5 | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy IP33
6 | Urządzenie zasilanie jest poprzez akumulator: wymienny, wielokrotnego ładowania, bez efektu pamięci.
7 | Minimalny czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy przepływie 2l/min: 40 min
8 | Możliwość ładowania akumulatora napięciem: - 24 V DC - 100 - 240 V AC 50-60 Hz - 115 V 400 Hz
Parametry Kliniczne
9 | Możliwość stosowania urządzenia do: - tlenoterapia bierna pacjenta (tryb ciągły lub pulsacyjny); - wzbogacanie mieszanki oddechowej urządzeń do wspomagania wentylacji lub prowadzenia wentylacji zastępczej (tryb ciągły)
10 | Wyjście stężenie tlenu: 93% +/- 3% dla wszystkich ustawień przepływu
11 | Samodzielnie wykrywanie przez urządzenie ilości oddechów i pacjenta w zakresie 0 - 40 / min.
12 | Regulowana czułość aktywacji impulsów oddechowych: 0,15 - 0,45 cm H2O
13 | Alarm bezdechu pacjenta: czas aktywacji 60 sek.
14 | Tryby podawania tlenu: - ciągły - 1-3 l/min - pulsacyjny (adaptacyjny) - bolus 16, 32, 48, 64, 80, 96 ml
Akcesoria
15 | Torba ochronno - transportowa z kieszeniami do przechowywania drobnego sprzętu medycznego, zasilaczy, 2 akumulatorów, uchwytami do mocowania sprzętu wewnątrz, uchwytami umożliwiająca transport zestawu w ręku lub na ramieniu, wyposażona na zewnątrz w mocowania systemu MOLLE.
16
16 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
17 | Testy wykazały zgodność z normą: - IEC 60601-1 edycja 3.1: Medyczne urządzenia elektryczne — Cześć 1. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa. - CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-8 wyd. 2.1, Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa.- EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2. Wyd. 4. - RTCA/DO160 sekcja 21, kategoria M; - CISPR 11/EN 55011 klasa B grupa 1 „Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne” - FCC część 15 punkt B — klasa B, "Źródło promieniowania niezamierzonego".
Serwis
50 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
51 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
52 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
53 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
54 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( jeden na każde dostarczone urządzenie )
55 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
56 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )

## Kopia arkusza Materac Próżniowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Materac próżniowy | Spełnia tak/nie
Ilość: 6 sztuk
Opis techniczny
1 | Waga materaca z pokrowcem i pompką maksymalnie 7,7 kg
2 | Wymiary fizyczne: Długośc maksymlana 205 cm - szerokośc maksymlana 75 cm - Grubośc maksymalna 6,5 cm - wymiary maksymalne spakowanego materaca w pokrowcu: 80cm x 75cm x 15cm
3 | Wytrzymałe, łatwozmywalne pokrycie materaca
4 | Zapewniający izolacje termiczną urzymującą temperature ciała pacjenta
5 | Do ztosowania w warunkach RTG i MRI
6 | Pompka wykonana z metalu
7 | Ergonomiczny zawór łatwy do obsługi w rękawicach ochronnych
8 | Masa pacjenta minimum 155 kg
9 | Możliwość transportu pacjenta w pozycji ugiętych kolan oraz z uniesieniem ciała o 30 stopni
Atesty i certyfikaty
10 | Certyfikat CE
Serwis
11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
12 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
13 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
14 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )
15

## Analizator
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Zamówienie 1 sztuki przenośnego analizatora parametrów krytycznych | Spełnia tak/Nie
Liczba: 1 sztuka
Parametry Techniczne
1 | Wymiary maksymalne 250 X 80 x 80 mm
2 | Waga maksymalna 650 g ( z akumulatorem lub bateriami )
3 | Niezależne zasilanie z akumulatora lub baterii
4 | Temperatura pracy 16 C - 30 C Temperatura do transportu (-)10 - 46 C
5 | Pamięć wewnętrzna zapisująca powyżej 40 wyników badań
6 | Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą protokołu IR, Bluetooth lub Wi-Fi
7 | Analiza za pomocą wymiennych kartridży
8 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
9 | Zabudowana lub akcesoryjna drukarka
Parametry kliniczne
11 | Pomiar gzometrii krwi: pH, PCO2, PO2, TCO2,HCO3, deficyt zasad ( BE), sO2
12 | Pomiar elektrolitów: sód, potas, jony wapnia
13 | Pomiar poziomu mleczanów
Akcesoria
14 | 30 sztuk wymiennych kartridżów do pomiaru wymienionych parametrów
15 | Drukarka, o ile nie jest integralną częścią urządzenia ( 1 sztuka ) wraz z papierem ( 30 rolek )
Normy
Urządzenie spełnia norme EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
Serwis
18 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
21 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia
22 | Deklaracja zgodności z normami ( dostarczenie do zamawiającego )
23 | Deklaracja zgodności z normami CE ( dostarczenie do zamawiającego )