Opis interfejsu programistycznego (API)

Spis treści

1	Kodowanie zgodne ze standardem ANSI N42.42-2020	str.	5
2	Kierunek przesyłu, nazwy i rodzaje plików	str.	6
2.1	Kierunek przesyłu plików	str.	6
2.2	Nazwy plików	str.	7
2.3	Zawartość plików	str.	8
2.3.1	Pliki danych pomiarowych	str.	8
2.3.2	Pliki danych technicznych
str.	13
2.3.3	Pliki alarmów	str.	16
2.3.4	Pliki konfiguracyjne	str.	17
2.3.5	Pliki poleceń	str.	19
2.3.6	Pliki potwierdzeń	str.	20
3	Przykładowy plik danych pomiarowych w standardzie N42.42-2020	str.	21

Załącznik 1	Dostosowanie kluczy FM – XII Ext, SYNOP

1.	Kodowanie zgodne ze standardem ANSI N42.42-2020

Przesył wszelkich informacji pomiędzy operatorem a sondami pomiarowymi odbywa się za pośrednictwem plików zapisanych w języku znaczników XML będącym pochodną uogólnionego uniwersalnego języka znaczników SGML. W ramach języka XML został zbudowany standard ko­dowania przesyłu danych radiometrycznych przez ANSI i jego zespół zadaniowy N42. Dokument opisujący standard nosi numer kolejny grupy zadaniowej zespołu – 42. Pierwotnie standard został opracowany w 2006 roku, następnie zmodernizowany w roku 2011 i ponownie zmodernizowany w roku 2020.
Założono, że standard ma być „rozwojowy” oraz komunikujący się przy pomocy TCP/IP. Powinien także spełniać warunki:
- Możliwości rozbudowy do nieprzewidzianych przyszłych potrzeb – zachowując kompaty­bilność poprzednich i następnych wersji;
- Bycia przyjaznym dla człowieka – w sytuacji awaryjnej do uzyskania kluczowych danych nie jest potrzebne żadne specjalne oprogramowanie, każdy może odczytać wynik;
- Bycia rozpoznawalnym przez maszyny cyfrowe – oparty na XML, standardzie utrzymywa­nym przez World-Wide Web Consortium (W3C);
- Zapewnienia wspólnego formatu dla wszystkich detektorów promieniowania – wszystkie dane mogą być archiwizowane w jednym wspólnym formacie – XML działa również jako baza danych;
- Łatwość przechodzenia przez skanowanie maszyn cyfrowych w poszukiwaniu wirusów – plik nie może mieć struktury binarnej;
- Minimalizowania rozmiaru pliku — generowanie mniejszych plików niż ich odpowiedniki binarne;
- Weryfikowania składni za pomocą parserów syntaktyki, gdyż:
  - Opis składni języka XML można zdefiniować za pomocą „Schematu XML”;
  - Parsery XML mogą używać pliku schematu do sprawdzania poprawności składni dane­go pliku XML;
  - Plik schematu został utworzony dla formatu ANSI N42.42-2020 i jest dostępny na stro­nie internetowej NIST;
  - Można tworzyć dodatkowe, niestandardowe, pliki schematów w celu rozszerzenia stan­dardu.

Aktualnie standard ANSI N42.42-2020 jest praktycznie standardem międzynarodowym i po­wszechnie stosowanym przez oprogramowanie analizujące radiometryczne dane pomiarowe. Dlate­go też wszystkie pliki, które są przesyłane pomiędzy stacjami pomiarowymi a operatorem, są zbu­dowane w oparciu o standard N42.42 z niezbędnymi rozszerzeniami.

2.	Kierunek przesyłu, nazwy i rodzaje plików

2.1	kierunek przesyłu

Pliki są przesyłane:
1. do operatora:
  1. z sondy radiometrycznej GM;
  2. z sondy radiometrycznej PMS;
  3. z etalonowej sondy radiometrycznej PMS;
  4. z sondy meteorologicznej;
  5. z kamery dozoru wizyjnego;
  6. z zasilacza stacji GM;
  7. z zasilacza stacji PMS;
  8. ze sterownika środowiska pracy komór szafy stacji PMS;
2. od operatora:
  1. do sondy radiometrycznej GM;
  2. do sondy radiometrycznej PMS;
  3. do etalonowej sondy radiometrycznej PMS;
  4. do sondy meteorologicznej;
  5. do kamery dozoru wizyjnego;
  6. do zasilacza GM;
  7. do zasilacza PMS;
  8. do sterownika środowiska pracy komór szafy stacji PMS;

Wszystkie wytworzone pliki przez podzespoły stacji i węzeł łączności internetowej trafiają do blokowej pamięci wspólnej węzła łączności internetowej, gdzie po kompensacji w paczki dzie­sięciominutowe są przesyłane do pamięci masowej punktów dostępowych.
- Pliki po ich wytworzeniu trafiają do pamięci wspólnej zorganizowanej następująco:
  - blok sondy radiometrycznej;
  - blok etalonowej sondy radiometrycznej;
  - blok sondy meteorologicznej;
  - blok zasilacza;
  - blok sterownika środowiska pracy komór szafy stacji PMS;
  - blok węzła łączności internetowej.
- Po komasacji, która zachodzi co każde 10 minut, zbiorczy dziesięciominutowy plik będący zbitką wszystkich jednominutowych plików, trafia do bloku wysyłanych plików. Jeżeli nie występuje jednominutowy plik, to w jego miejsce węzeł łączności internetowej wstawia „pusty” plik.
- pliki alarmów potencjalnie niebezpiecznych dla Stacji są natychmiast umieszczane w bloku wysyłanych plików.

Pliki, zapisane do bloku wysyłania plików, są bezzwłocznie transferowane przez system przesyłu danych do punktów dostępowych, skąd pobierają je serwery komunikacyjne, do których podłączony jest operator lub kilku operatorów o różnych rolach. Serwery komunikacyjne odpytują co pewien czas punkty dostępowe, czy posiadają one nowe pliki. Jeśli któryś z punktów dostępo­wych nie posiada wszystkich plików, to serwer komunikacyjny odpytuje kolejny…

Oraz odwrotnie. Wszystkie pliki wysyłane od operatora trafiają do kolejki wysyłkowej w punkcie dostępowym, skąd są bezzwłocznie transferowane do określonego węzła łączności interne­towej do odpowiedniego bloku pamięci blokowej. Skąd są pobierane metodą odpytywania przez poszczególne podzespoły stacji i sam węzeł łączności internetowej.
Pliki przesyłane od operatora do stacji pomiarowej nie posiadają redundancji, gdyż do każ­dej stacji przypisany jest wyłącznie jeden węzeł łączności internetowej. Dlatego też wymagane jest potwierdzenie otrzymania takiego pliku przez adresata.
Analogicznie należy potwierdzać wysłane alarmy krytyczne przez podzespoły stacji.

2.2	Nazwy plików

Nazwy przesyłanych plików z podzespołów stacji wczesnego wykrywania skażeń promie­niotwórczych (dalej Stacji) powinny się składać ze:

<znacznika czasu><numeru stacji><typu zawartości>

gdzie:
<znacznik czasu>	- informacja o czasie końca pomiaru w zaokrągleniu do jednej minuty;
<numer stacji>	- numer stacji taki sam jak dla EURDEP;
<typ zawartości>	- D – dane pomiarowe, T – dane techniczne, A – alarmy, P – potwierdzenia;

Dane pomiarowe oraz techniczne zawierające skompresowane dane jednominutowe są wy­syłane obligatoryjnie na koniec każdych 10 minut zegarowych. Dane alarmowe są wysyłane na­tychmiast po ich wygenerowaniu.
Nazwy przesyłanych plików od operatora powinny się składać ze:

<znacznika czasu><numeru stacji><typu zawartości><nazwy podzespołu stacji>

gdzie:
<znacznik czasu>	- informacja o wygenerowaniu pliku w zaokrągleniu do 1 sekundy;
<numer stacji>	- numer stacji taki sam jak dla EURDEP;
<typ zawartości>	- K – dane konfiguracyjne, R – polecenia, P – potwierdzenia;
<nazwa podzespołu>	- do jakiego podzespołu na stacji jest kierowany plik:
- GMS	– sonda radiometryczna GM;
- PMS	– sonda radiometryczna PMS;
- PME	– etalonowa sonda radiometryczna PMS;
- PMK	– kamera dozoru wizyjnego;
- GMZ	– zasilacz stacji GM;
- PMZ	– zasilacz stacji PMS;
- SSK	– sterownik środowiska pracy komór szafy PMS.

Po otrzymaniu takiego pliku węzeł łączności internetowej rozpoznaje po nazwie pliku, do którego bloku pamięci wspólnej należy przekierować przychodzący plik.

2.3	Zawartość plików

Przesyłane pliki można podzielić na: pomiarowe, techniczne, alarmy, konfiguracje, potwier­dzenia.
Uwaga: we wszystkich zasobach hostów systemu pozyskiwania danych i ich przesyłu (dalej Systemu) musi istnieć możliwość konwersji nazw lo­kalizacji stacji:

numer stacji <==> lokalizacja <==> numer IPv4 w sieci VPN

2.3.1	Pliki danych pomiarowych

Zawartość danych pomiarowych przesyłanych z radiometrycznych sond pomiarowych GM do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- informacja o detektorach użytych na stacji pomiarowej
  - detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora GM
    - rozmiar detektora GM: długość czynna i średnica
    - typowy czas martwy
  - detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora GM
    - rozmiar detektora GM: długość czynna i średnica
    - typowy czas martwy
- lokalizacja
  - nazwa lokalizacji
  - rodzaj pomiaru
  - kierunek i kąt położenia detektorów
  - zasięg pomiarowy
  - wysokość detektorów nad gruntem
- pomiary
  - rodzaj pomiaru
  - czas rozpoczęcia pomiaru
  - zakładany czas pomiaru
  - detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
    - czas trwania pomiaru
    - zliczenia
  - detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
    - czas trwania pomiaru
    - zliczenia
- miejsce wykonania pomiaru
  - długość geograficzna
  - szerokość geograficzna
  - wysokość nad poziomem morza
- aktualne parametry pracy
  - detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
    - wysokie napięcie detektora
  - detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
    - wysokie napięcie detektora

Zawartość danych pomiarowych przesyłanych z radiometrycznych sond pomiarowych PMS do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- informacja o detektorach użytych na stacji pomiarowej
  - scyntyblok (wyłącznie dla sond PMS)
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj scyntylatora
    - rozmiar scyntylatora: długość i średnica
    - defaultowe wysokie napięcie fotopowielacza
    - defaultowe wzmocnienie toru pomiarowego
    - defaultowy próg dyskryminacji
    - defaultowa temperatura katody fotopowielacza
    - typowy czas martwy
    - włączona/wyłączona stabilizacja energetyczna
    - czułość stabilizacji energetycznej
  - detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora GM
    - rozmiar detektora GM: długość czynna i średnica
    - typowy czas martwy
  - detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora GM
    - rozmiar detektora GM: długość czynna i średnica
    - typowy czas martwy
- lokalizacja
  - nazwa lokalizacji
  - rodzaj pomiaru
  - kierunek i kąt położenia detektorów
  - zasięg pomiarowy
  - wysokość detektorów nad gruntem
- pomiary
  - rodzaj pomiaru
  - czas rozpoczęcia pomiaru
  - zakładany czas pomiaru
  - spektrometryczne
    - czas trwania pomiaru
    - zliczenia w kanałach
  - detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
    - czas trwania pomiaru
    - zliczenia
  - detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
    - czas trwania pomiaru
    - zliczenia
- miejsce wykonania pomiaru
  - długość geograficzna
  - szerokość geograficzna
  - wysokość nad poziomem morza
- aktualne parametry pracy
  - detektor spektrometryczny
    - wysokie napięcie fotopowielacza
    - wzmocnienie toru pomiarowego
    - próg dyskryminacji
    - temperatura katody fotopowielacza
  - detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
    - wysokie napięcie detektora
  - detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
    - wysokie napięcie detektora

Zawartość danych pomiarowych przesyłanych z meteorologicznej sondy pomiarowej do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- informacja o detektorach użytych na stacji pomiarowej
  - detektor temperatury powietrza
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora
  - detektor wilgotności względnej powietrza
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora
  - detektor ciśnienia atmosferycznego
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora
  - detektor kierunku wiatru
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora
  - detektor siły wiatru
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora
  - detektor opadu
    - nazwa
    - producent
    - data produkcji i numer seryjny
    - rodzaj detektora
    - włączone/wyłączone grzanie detektora
- lokalizacja
  - nazwa lokalizacji
  - rodzaj pomiaru
  - detektory temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza i ciśnienia atmosfe­rycznego
    - wysokość detektorów nad gruntem
  - detektory siły i kierunku wiatru
    - wysokość detektorów nad gruntem
  - detektor opadu
    - wysokość detektora nad gruntem
- pomiary
  - rodzaj pomiaru
  - czas rozpoczęcia pomiaru
  - zakładany czas pomiaru
  - detektor temperatury powietrza
    - temperatura powietrza
  - detektor wilgotności względnej powietrza
    - wilgotność względna powietrza
  - detektor ciśnienia atmosferycznego
    - ciśnienie atmosferyczne
  - detektory siły wiatru
    - siła wiatru
  - detektor kierunku wiatru
    - kierunek wiatru
  - detektor opadu
    - opad

Zawartość plików wizyjnych przesyłanych z kamery do operatora:
protokół NFS lub podobny – dla strumienia danych
albo
- informacja o stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- zdjęcie z chwili rozpoczęcia nagrywania
- data i znacznik czasu pobrane z Internetu

2.3.2	Pliki danych technicznych

Zawartość danych technicznych przesyłanych z radiometrycznych sond pomiarowych GM do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- pomiary
  - napięcia
    - zasilania sondy
    - detektora Geigera-Muellera niskozakresowego
    - detektora Geigera-Muellera wysokozakresowego
  - temperatury
    - wnętrza sondy
  - wilgotności względnej wnętrza sondy
  - grzałka
    - napięcie zasilania
    - prąd zasilania
  - wkładka SFP z DDM
    - w zależności od typu wkładki
  - odbiornik nawigacji satelitarnej
    - ilość satelitów w obsługiwanej sieci GNSS
    - ilość pracujących sieci GNSS
    - dokładność lokalizacji
    - dane WGS-84 (długość i szerokość geograficzna)

Zawartość danych technicznych przesyłanych z radiometrycznych sond pomiarowych GM i PMS do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- pomiary
  - napięcia
    - zasilania sondy
    - fotopowielacza (wyłącznie dla sond PMS)
    - detektora Geigera-Muellera niskozakresowego
    - detektora Geigera-Muellera wysokozakresowego
  - temperatury
    - katody fotopowielacza
    - wnętrza sondy
  - wilgotności względnej wnętrza sondy
  - wzmocnienia toru pomiarowego spektrometrii
  - grzałka
    - napięcie zasilania
    - prąd zasilania
  - wkładka SFP z DDM
    - w zależności od typu wkładki
  - odbiornik nawigacji satelitarnej
    - ilość satelitów w obsługiwanej sieci GNSS
    - ilość pracujących sieci GNSS
    - dokładność lokalizacji
    - dane WGS-84 (długość i szerokość geograficzna)

Zawartość danych technicznych przesyłanych z meteorologicznej sondy pomiarowej do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- pomiary
  - napięcia
    - zasilania sondy
  - grzałka lejka opadomierza
    - napięcie zasilania
    - prąd zasilania
  - wkładka SFP z DDM
    - w zależności od typu wkładki

Zawartość plików technicznych przesyłanych z kamery do operatora:
- informacja o kamerze (podzespole stacji pomiarowej)
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- udostępnione przez producenta kamery
  - …

Zawartość danych technicznych przesyłanych ze sterownika środowiska komór szafy stacji PMS do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- pomiary
  - komora dolna – pod akumulatory
    - temperatura
    - wilgotność względna
    - przepływ powietrza
  - komora górna – pod elektronikę
    - temperatura
    - wilgotność względna
- napięcia
  - zasilania grzałek
  - zasilania sterownika

Zawartość danych technicznych przesyłanych z zasilacza stacji:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- pomiary
  - napięcie sieci zasilającej
  - prąd pobierany z sieci zasilającej
  - częstotliwość sieci zasilającej
  - napięcie baterii akumulatorów
  - prąd pracy baterii akumulatorów
  - temperatura baterii akumulatorów
  - napięcie wyjściowe zasilacza
  - prąd pobierany z zasilacza
  - temperatura pracy zasilacza
  - parametry udostępnione przez producenta zasilacza
    - …
  - stan sekcji rozdzielni zasilań

2.3.3	Pliki alarmów

Pliki alarmów dotyczą wyłącznie przesyłania informacji mogących potencjalnie być zagro­żeniem do dalszego używania dowolnego podzespołu stacji lub całej stacji. Wysyłane są z podze­społów stacji do operatora:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- alarm
  - …

Wykaz alarmów jest zależny od producenta(-ów) poszczególnych podzespołów stacji. Wy­magają one zawsze wygenerowania pliku potwierdzającego otrzymanie alarmu. Niezależnie czy od­powiedzią będzie to plik poleceń, czy plik konfiguracyjny.

2.3.4	Pliki konfiguracyjne

Pliki konfiguracyjne są przesyłane do podzespołów stacji i mają na celu przekazanie para­metrów funkcjonowania danego podzespołu stacji. Generalnie podzespoły stacji za wyjątkiem zasi­laczy nie posiadają wpisanych defaultowych parametrów konfiguracyjnych. Każda zmiana dowol­nego z parametrów konfiguracji niesie za sobą obowiązek przesłania całego pliku konfiguracyjne­go.
Defaultowe pliki konfiguracyjne każdego z typów podzespołów stacji znajdują się w bazie danych serwera komunikacyjnego. Podczas pierwszej akceptacji podzespołu stacji do niego przesy­łane są defaultowe parametry konfiguracyjne (bo nie ma roboczych parametrów konfiguracyjnych), które później operator poprawia dostrajając podzespół stacji do poprawnej pracy. Ustawione para­metry konfiguracyjne poprawnie działających podzespołów stacji są przepisywane do roboczej bazy parametrów podzespołów sond znajdującej się w serwerze komunikacyjnym.

Zawartość pliku konfiguracyjnego przesyłanego od operatora do radiometrycznej sondy po­miarowej GM:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
  - czas martwy
- detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
  - czas martwy
- grzałka
  - próg zadziałania
  - histereza

Zawartość pliku konfiguracyjnego przesyłanego od operatora do radiometrycznej sondy po­miarowej PMS:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- detektor spektrometryczny (wyłącznie dla sond PMS)
  - napięcie fotopowielacza
  - wzmocnienie toru pomiarowego
  - próg dyskryminacji
  - czas martwy
  - włączona/wyłączona stabilizacja energetyczna
  - czułość stabilizacji energetycznej
- detektor Geigera-Muellera niskozakresowy
  - czas martwy
- detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy
  - czas martwy
- grzałka
  - próg zadziałania
  - histereza

Zawartość pliku konfiguracyjnego przesyłanego od operatora do meteorologicznej sondy pomiarowej:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- detektor opadu
  - grzałka
    - próg zadziałania
    - histereza
- detektor kierunku wiatru
  - korekta wskazu kierunku północy wg południka na którym stacja jest zainstalowana
- parametry udostępnione przez producenta
  - …

Zawartość pliku konfiguracyjnego przesyłanego od operatora do sterownika środowiska ko­mór:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- grzałka
  - próg zadziałania
  - histereza
- przepływ powietrza w komorze dolnej
  - przepływ
  - histereza
- przepływ powietrza w komorze górnej
  - próg zadziałania
  - histereza

Zawartość pliku konfiguracyjnego przesyłanego od operatora do kamery nadzoru wizyjne­go:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- udostępnione przez producenta kamery
  - …

Zawartość pliku konfiguracyjnego przesyłanego od operatora do zasilacza:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- rozdzielnia
  - stan sekcji rozdzielni
- parametry udostępnione przez producenta zasilacza
  - …

2.3.5	Pliki poleceń

Zawartość pliku poleceń przesyłanego od operatora do dowolnego podzespołu stacji:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- polecenie
  - ...

Lista dopuszczalnych poleceń jest określana przez producentów poszczególnych podzespo­łów stacji. Wśród nich muszą się znaleźć polecenia restartu, zatrzymania i uruchomienia danego podzespołu stacji. Zasilacze nie używają polecenia uruchomienia.

2.3.6	Pliki potwierdzeń
Pliki potwierdzeń są używane w celu poinformowania operatora, że do danego podzespołu stacji:
1. dotarło polecenie lub plik konfiguracyjny oraz
2. polecenie zostało wykonane lub plik konfiguracyjny został zmieniony.
Są używane również jako potwierdzenie przyjęcia alarmu przez operatora.

Zawartość pliku potwierdzeń przesyłanego od operatora do dowolnego podzespołu stacji:
- informacja o podzespole stacji pomiarowej
  - nazwa
  - producent
  - data produkcji i numer seryjny
  - firmware
  - wersja firmware’u i data instalacji
  - data uruchomienia w danej lokalizacji
- potwierdzenie
  - …

3. Przykładowy plik danych pomiarowych w standardzie N42.42-2020

Poniżej jest pokazany przykładowy plik w formacie N42, który będzie wynikowym plikiem serwera komunikacyjnego, gotowym do przekazania do obróbki pomiarów. Takie pliki będą umieszczane w buforze plików serwera komunikacyjnego na 120 dni kalendarzowych.

Nagłówek pliku:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="http://physics.nist.gov/N42/2011/N42/schematron/n42.sch"
type="application/xml"
schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<RadInstrumentData xmlns="http://physics.nist.gov/N42/2011/N42"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:Meteo="http://www.td-electronics.pl/N42"
xsi:schemaLocation="http://physics.nist.gov/N42/2011/N42
https://www.nist.gov/document/n42xsd http://www.td-electronics.pl/N42
http://www.td-electronics.pl/N42/N42TDAddin.xsd" n42DocUUID="d72b7fa7-4a20-43d4-b1b2-7e3b8c6620c1">

Informacje o flagach technicznych:
<Remark>correction=1 credibility=1</Remark>

Informacja o stacji PMS:
<RadInstrumentInformation id="ID_TDPMS3_INFO">
 <RadInstrumentManufacturerName>TD-ELECTRONICS</RadInstrumentManufacturerName>
    <RadInstrumentModelName>TDPMS3</RadInstrumentModelName>
    <RadInstrumentDescription>TDPMS3; ver: 1; S/N:xxx;Date:yyyy-MM-dd</RadInstrumentDescription>
    <RadInstrumentClassCode>Network Area Monitor</RadInstrumentClassCode>
    <RadInstrumentVersion>
      <RadInstrumentComponentName>Software</RadInstrumentComponentName>
<RadInstrumentComponentVersion>a13921bf7abe4612cf8cfb0eaee3b4e2e9f81ad8</RadInstrumentCompo-	nentVersion>
    </RadInstrumentVersion>
  </RadInstrumentInformation>

Informacja o detektorze spektrometrycznym:
<RadDetectorInformation id="ID_NAI">
<RadDetectorName>SBG 1S 3inch x 3inch/3inch</RadDetectorName>
<RadDetectorCategoryCode>Gamma</RadDetectorCategoryCode>
    <RadDetectorKindCode>NaI</RadDetectorKindCode>
<RadDetectorDescription>NUVIA a.s.;SBG 1S 3inch x 3inch/3inch;S/N:xxx;Date:yyyy-MM-dd</RadDetector	Description>
<RadDetectorLengthValue>7.62</RadDetectorLengthValue>
<RadDetectorDiameterValue>7.62</RadDetectorDiameterValue>
<RadDetectorCharacteristics>
<Characteristic>
<CharacteristicName>SET HV</CharacteristicName>
<CharacteristicValue>910</CharacteristicValue>
<CharacteristicValueUnits>V</CharacteristicValueUnits>
<CharacteristicValueDataClassCode>PositiveDouble</CharacteristicValueDataClassCode>
</Characteristic>
<Characteristic>
<CharacteristicName>SET GAIN</CharacteristicName>
<CharacteristicValue>54473</CharacteristicValue>
<CharacteristicValueUnits>unit-less</CharacteristicValueUnits>
<CharacteristicValueDataClassCode>nonNegativeInteger</CharacteristicValueDataClassCode>
</Characteristic>
<Characteristic>
<CharacteristicName>TYPICAL DEADTIME</CharacteristicName>
<CharacteristicValue>48</CharacteristicValue>
<CharacteristicValueUnits>microseconds</CharacteristicValueUnits>
<CharacteristicValueDataClassCode>NonNegativeDouble</CharacteristicValueDataClassCode>
</Characteristic>
<Characteristic>
<CharacteristicName>SET DISCRIMINATION THRESHOLD</CharacteristicName>
<CharacteristicValue>50</CharacteristicValue>
<CharacteristicValueUnits>unit-less</CharacteristicValueUnits>
<CharacteristicValueDataClassCode>nonNegativeInteger</CharacteristicValueDataClassCode>
</Characteristic>
<Characteristic>
<CharacteristicName>SET STABILIZATION</CharacteristicName>
<CharacteristicValue>1</CharacteristicValue>
<CharacteristicValueUnits>unit-less</CharacteristicValueUnits>
<CharacteristicValueDataClassCode>nonNegativeInteger</CharacteristicValueDataClassCode>
</Characteristic>
</RadDetectorCharacteristics>
</RadDetectorInformation>

Informacja o detektorze G-M niskozakresowym:
<RadDetectorInformation id="ID_GM1">
    <RadDetectorName>70 031 A</RadDetectorName>
    <RadDetectorCategoryCode>Gamma</RadDetectorCategoryCode>
    <RadDetectorKindCode>GMT</RadDetectorKindCode>
<RadDetectorDescription>VacuTec Messtechnik GmbH;70 031 A;S/N:xxx;Date:yyyy-MM-dd</RadDetector	Description>
    <RadDetectorLengthValue>23</RadDetectorLengthValue>
    <RadDetectorDiameterValue>1.8</RadDetectorDiameterValue>
   <RadDetectorCharacteristics>
      <Characteristic>
        <CharacteristicName>TYPICAL DEADTIME</CharacteristicName>
        <CharacteristicValue>450</CharacteristicValue>
        <CharacteristicValueUnits>microseconds</CharacteristicValueUnits>
        <CharacteristicValueDataClassCode>NonNegativeDouble</CharacteristicValueDataClassCode>
      </Characteristic>
</RadDetectorCharacteristics>
  </RadDetectorInformation>

Informacja o detektorze G-M wysokozakresowym:
      <RadDetectorInformation id="ID_GM2">
  <RadDetectorName>70 018 A</RadDetectorName>
    <RadDetectorCategoryCode>Gamma</RadDetectorCategoryCode>
    <RadDetectorKindCode>GMT</RadDetectorKindCode>
    <RadDetectorDescription>VacuTec Messtechnik GmbH;70 018 A;S/N:xxx;Date:yyyy-MM-dd</Rad	DetectorDescription>
    <RadDetectorLengthValue>5.5</RadDetectorLengthValue>
    <RadDetectorDiameterValue>2.15</RadDetectorDiameterValue>
    <RadDetectorCharacteristics>
      <Characteristic>
        <CharacteristicName>TYPICAL DEADTIME</CharacteristicName>
        <CharacteristicValue>450</CharacteristicValue>
        <CharacteristicValueUnits>microseconds</CharacteristicValueUnits>
        <CharacteristicValueDataClassCode>NonNegativeDouble</CharacteristicValueDataClassCode>
      </Characteristic>
    </RadDetectorCharacteristics>
  </RadDetectorInformation>

Informacja o lokalizacji i położeniu detektorów:
  <RadItemInformation id="ID_ENV_INFO">
<Remark>ENVIRONMENT</Remark>
<RadItemDescription>WARSZAWA PL0003</RadItemDescription>
<RadItemQuantity>
  <Remark>RADIUS</Remark>
  <RadItemQuantityValue>100</RadItemQuantityValue>
  <RadItemQuantityUnits>m</RadItemQuantityUnits>
</RadItemQuantity>
<RadItemMeasurementGeometryDescription>VERTICAL</RadItemMeasurementGeometryDescription>
<RadItemCharacteristics>
  <Characteristic>
<CharacteristicName>HEIGHT ABOVE GROUND</CharacteristicName>
<CharacteristicValue>1</CharacteristicValue>
<CharacteristicValueUnits>m</CharacteristicValueUnits>
<CharacteristicValueDataClassCode>NonNegativeDouble</CharacteristicValueDataClassCode>
  </Characteristic>
</RadItemCharacteristics>
  </RadItemInformation>

Współczynniki funkcji kalibracji energetycznej detektora spektrometrycznego:
  <EnergyCalibration id="ID_NAI_EN_CAL">
    <CoefficientValues>0.0 5.356538 0.001008</CoefficientValues>
  </EnergyCalibration>

Pomiary przeprowadzane przez stację PMS:
  <RadMeasurement id="ID_TDPMS3_RESULTS">
      <MeasurementClassCode>Foreground</MeasurementClassCode>
      <StartDateTime>2021-12-02T08:00:00</StartDateTime>
      <RealTimeDuration>PT3600S</RealTimeDuration>

spektrometryczne:
 <Spectrum id="ID_NAI_SPEC" radDetectorInformationReference="ID_NAI" energyCalibrationReference=
   "ID_ NAI_EN_CAL">
<LiveTimeDuration>PT3575.36S</LiveTimeDuration>
      <ChannelData compressionCode="None">7 493 3452 6297 6049 7122 8004 9010 9770 10570 11012	11362 11384 11761 11803 11589 11879 11237 10988 10511 9948 9681 9146 8719 8298 8070 7669 7274	7206 6923 6554 6210 6230 5991 5615 5494 5254 5229 5214 4940 4696 4533 4044 3900 3711 3537 3413	3187 3167 3116 2883 2837 2696 2677 2497 2409 2412 2565 2361 2362 2338 2224 2160 1895 1913 1827	1649 1636 1575 1549 1502 1540 1399 1397 1338 1392 1324 1336 1244 1201 1266 1270 1257 1191 1214	1243 1166 1168 1173 1166 1102 1091 1068 1053 981 960 925 955 952 937 936 982 1040 1003 1100	1045 994	982 1003 975 945 841 821 857 920 882 882 923 844 800 835 755 670 694 596 570 586 557	552 501 530 514 506 509 523 509 542 544 473 504 482 491 460 469 437 454 454 462 409 417 435 394	443 426 428 448 409 469 442 464 437 418 433 444 418 420 453 410 431 428 426 396 423 420 372 359	373 332 323 326 311 317 302 305 307 276 285 295 272 308 270 307 302 317 323 355 274 316 308 325	322 312 303 319 307 292 278 264 273 278 258 259 252 244 249 251 228 217 243 193 218 207 186 173	155 164 167 146 146 182 153 134 132 134 124 130 115 127 117 123 111 121 122 129 138 163 146 158	193 220 254 309 331 419 465 531 547 612 697 649 673 754 731 652 576 522 455 421 322 304 219 188	140 130 118 92 97 81 71 72 73 63 63 65 66 58 56 57 57 57 51 49 46 46 60 48 40 53 36 48 38 36 43 35 57	51 42 51 66 59 67 49 81 66 73 68 59 62 63 54 62 63 46 55 58 34 40 39 40 40 30 43 36 34 40 33 26 24 36	25 34 30 27 34 24 34 32 24 37 29 22 26 26 23 21 28 32 29 27 22 19 29 24 28 18 24 29 36 29 39 29 32 36	28 32 36 44 39 38 38 48 49 28 38 41 33 37 41 36 40 48 27 37 27 30 42 39 28 43 37 28 20 33 33 17 19 25	28 28 26 14 18 21 21 28 23 16 18 18 20 17 13 28 16 24 12 16 19 18 21 18 13 20 9 15 13 14 19 17 17 16	11 14 10 8 16 16 13 10 15 11 18 8 12 19 23 20 21 30 34 32 35 44 56 50 53 43 44 65 65 39 47 61 49 51 39	36 25 29 22 22 22 20 19 16 10 13 9 11 7 12 7 6 9 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</ChannelData>
    </Spectrum>
    <DoseRate radDetectorInformationReference="ID_NAI" id="ID_NAI_DOSE">
      <DoseRateValue>0.0386282</DoseRateValue>
    </DoseRate>

zliczeniowe – niskozakresowe:
<GrossCounts radDetectorInformationReference="ID_GM1" id="ID_GM1_CNT">
      <LiveTimeDuration>PT3597.65S</LiveTimeDuration>
      <CountData>5220</CountData>
    </GrossCounts>
    <DoseRate radDetectorInformationReference="ID_GM1" id="ID_GM1_DOSE">
      <DoseRateValue>0.0568192</DoseRateValue>
    </DoseRate>

zliczeniowe – wysokozakresowe:
<GrossCounts radDetectorInformationReference="ID_GM2" id="ID_GM2_CNT">
      <LiveTimeDuration>PT3600S</LiveTimeDuration>
      <CountData>0</CountData>
    </GrossCounts>
    <DoseRate radDetectorInformationReference="ID_GM2" id="ID_GM2_DOSE">
      <DoseRateValue>0.0000</DoseRateValue>
    </DoseRate>

miejsce wykonania pomiaru:
    <RadInstrumentState radInstrumentInformationReference="ID_TDPMS3_INFO">
      <RadInstrumentModeCode>Search</RadInstrumentModeCode>
     <StateVector>
        <GeographicPoint>
        <LatitudeValue>52.3016</LatitudeValue>
        <LongitudeValue>20.9878</LongitudeValue>
        <ElevationValue>100</ElevationValue>
        </GeographicPoint>
      </StateVector>
<Fault>
<FaultCodeValue>-----------------</FaultCodeValue>
<FaultDescription>-----------------</FaultDescription>
<FaultSeverityCode>"Warning" lub "Error"lub "Fatal"</FaultSeverityCode>
</Fault>
    </RadInstrumentState>

parametry bieżące pracy detektora spektrometrycznego:
    <RadDetectorState radDetectorInformationReference="ID_NAI">
      <RadDetectorCharacteristics>
        <Characteristic>
        <CharacteristicName>ACTUAL HV</CharacteristicName>
        <CharacteristicValue>919.983</CharacteristicValue>
        <CharacteristicValueUnits>V</CharacteristicValueUnits>
        <CharacteristicValueDataClassCode>PositiveDouble</CharacteristicValueDataClassCode>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
        <CharacteristicName>ACTUAL GAIN</CharacteristicName>
        <CharacteristicValue>54397.8</CharacteristicValue>
        <CharacteristicValueUnits>unit-less</CharacteristicValueUnits>
        <CharacteristicValueDataClassCode>nonNegativeInteger</CharacteristicValueDataClassCode>
        </Characteristic>
      </RadDetectorCharacteristics>
<Fault>
<FaultCodeValue>-----------------</FaultCodeValue>
<FaultDescription>-----------------</FaultDescription>
<FaultSeverityCode>"Warning" lub "Error"lub "Fatal"</FaultSeverityCode>
</Fault>
    </RadDetectorState>

parametry bieżące pracy detektora niskozakresowego G-M:
    <RadDetectorState radDetectorInformationReference="ID_GM1">
<Fault>
<FaultCodeValue>-----------------</FaultCodeValue>
<FaultDescription>-----------------</FaultDescription>
<FaultSeverityCode>"Warning" lub "Error"lub "Fatal"</FaultSeverityCode>
</Fault>
    </RadDetectorState>

parametry bieżące pracy detektora wysokozakresowego G-M:
    <RadDetectorState radDetectorInformationReference="ID_GM2">
<Fault>
<FaultCodeValue>-----------------</FaultCodeValue>
<FaultDescription>-----------------</FaultDescription>
<FaultSeverityCode>"Warning" lub "Error"lub "Fatal"</FaultSeverityCode>
</Fault>
    </RadDetectorState>

wyniki pomiaru pogody:
    <Meteo:Synop>SYNOP PMSN 02121 12003 16/// /2700 10058 29048 39937 4//// 54000 60000 90800 333	1//// 2//// 3//// 4/999 540// 58000 91000 93000 931// 933// 555 0//// 1//// 2//// 800//</Meteo:Synop>

  </RadMeasurement>
</RadInstrumentData>

Wyniki pomiaru pogody mogą być podawane jako kod SYNOP, oraz/lub jako wyniki surowe określone zgodnie z wymogami WMO.