Stacja GM – Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

1	Opis przedmiotu zamówienia	str.	3
2	Warunki ogólne	str.	3
3	Warunki szczegółowe	str.	5
3.1	Sonda radiometryczna	str.	5
3.2	Osprzęt wymagany do montażu sondy radiometrycznej w terenie	str.	6
3.3	Szafa zasilacza Stacji i węzła łączności internetowej	str.	7
3.4	Kable przesyłowe pomiędzy sondą radiometryczną a szafą zasilacza Stacji	str.	8
3.5	Zasilacz Stacji oraz węzła łączności internetowej z podtrzymaniem akumu-
 latorowym	str.	9
3.6	Węzeł łączności internetowej	str.	10
3.7	Oprogramowanie sprzętowe stacji (firmware)	str.	13
3.7.1	Oprogramowanie sprzętowe sondy radiometrycznej	str.	13
3.7.2	Oprogramowanie sprzętowe zasilacza Stacji	str.	15
3.7.3	Interfejs programistyczny (API)	str.	16
4	Wdrożenie	str.	17
5	Szkolenia	str.	17
6	Gwarancja	str.	17
7	Dokumentacja	str.	18

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie stacjonarnych stacji pomiaro­wych, dostosowanych do współpracy z bezpiecznym systemem przesyłu danych „KappaT”, wypo­sażonych w detektory Geigera-Muellera, wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (da­lej zwanych „Stacjami”), wraz z dodatkowymi elementami infrastruktury oraz dostarczenie kom­pletnych, fabrycznie nowych stacji do lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Dostarczenie Stacji oznacza dostawę kompletnych, fabrycznie nowych Stacji do lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Wdrożenie Stacji oznacza konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi oraz przepro­wadzenie testów funkcjonalnych za pośrednictwem dostarczonego podstawowego oprogramowania komunikacyjnego w lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Sprzęt oznacza podzespoły stacji, o których mowa poniżej.

2. Warunki ogólne

1. Za kompletną Stację uważa się współpracujące ze sobą podzespoły określone szczegółowo w niniejszym dokumencie, w tym:
  1. sondę radiometryczną zawierającą detektory promieniowania jonizującego gamma oraz odbiornik nawigacji satelitarnej;
  2. osprzęt wymagany do montażu sondy w terenie;
  3. węzeł łączności internetowej (klient VPN);
  4. szafę zasilacza Stacji i węzła łączności internetowej;
  5. zasilacz Stacji i węzła łączności internetowej z podtrzymaniem akumulatorowym;
  6. oprogramowanie sprzętowe Stacji (firmware):
    1. sondy;
    2. zasilacza;
    3. interfejs programistyczny (API) bezpiecznego przesyłu plików z:
      1. danymi pomiarowymi;
      2. danymi technicznymi i sterującymi sondą oraz zasilaczem;
      3. błędami, ostrzeżeniami i alarmami.
  7. oprogramowanie specjalistyczne „KappaK” preinstalowane w węźle łączności interneto­wej będące składową oprogramowania do bezpiecznego przesyłu danych „KappaT”. Dostawcą powyższego oprogramowania jest firma Kappa Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
2. Stacje i wszystkie ich podzespoły, dostarczone w ramach realizacji umowy, nie są przezna­czone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3. W trakcie wdrożenia Stacji, to znaczy prac konfiguracyjno-uruchomieniowych wymagany jest udział osób wskazanych przez Agencję.
4. Wykonawca udzieli szkolenia osobom wskazanym przez Agencję (max. 30 osób) w pełnym zakresie obsługi Stacji. To znaczy:
  1. montażu w terenie;
  2. wymagań bezpieczeństwa przy współpracy z klientem VPN;
  3. posługiwania się interfejsem programistycznym API;
  4. konfiguracji sondy i zasilacza;
  5. bezpiecznego przesyłu danych;
  6. aktualizacji oprogramowania sprzętowego;
  7. konserwacji i kalibracji Stacji;
5. Stacje dostarczone w ramach realizacji umowy, będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 183 dni przed terminem dostawy.
6. Podzespoły i inny sprzęt wykorzystany do produkcji Stacji nie będzie prototypem, co ozna­cza, że identyczne lub w starszych wersjach modele Stacji znajdują się w sprzedaży co najmniej od 365 dni poprzedzających termin złożenia oferty.
7. Stacje będą dostarczone z najnowszą stabilną wersją oprogramowania sprzętowego.
8. Stacje będą dostarczone z niezbędnym okablowaniem i listwami zasilającymi oraz uziemia­jącymi umożliwiającymi podłączenie ich do posiadanych i istniejących w lokalizacji testo­wej wskazanej przez Agencję zasilania i Internetu.
9. Podzespoły, wykorzystywane do produkcji Stacji będą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ±10% 50Hz.
10. Podzespoły, wykorzystywane do produkcji Stacji będą współpracować z Internetem o prze­pustowości nie gorszej od 10 Mb/s.
11. Stacje będą dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
12. Wykonawca dostarczy Stacje wraz z ich dokumentacją. Do każdej Stacji dołączany jest komplet dokumentacji. Wszelka dokumentacja sporządzona jest w języku polskim w formie książkowej lub elektronicznej.
13. Gwarancja na oprogramowanie sprzętowe jest tożsama z gwarancją na kompletną Stację.
14. Oprogramowanie sprzętowe Stacji komunikuje się z operatorem w językach: angielskim, polskim i ukraińskim, do wyboru operatora.
15. Wdrożenie Stacji będzie przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami Wykonawcy.
16. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim w grupach po 4-5 osób.
17. Wykonawca zapewni na swojej stronie internetowej dostęp dla osób wskazanych przez Agencję umożliwia­jący pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
18. Jeżeli Wykonawca będzie używał systemowych platform programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania sprzętowego, to wymaganą jest platforma linuksowa OpenWrt lub Debian.
19. Konstrukcja Stacji ma być ergonomiczna dla jej użytkownika, a jeśli dostęp do niezbędnych czynności obsługowych będzie utrudniony to mają być dołączone narzędzia ułatwiające lub czyniące możliwym taki dostęp.
20. Wszystkie elementy Stacji podatne na korozję elektryczną lub chemiczną muszą być przed nią zabezpieczone.
21. Stacja ma spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa określone w normach szeregu ISO/IEC 27000:2020.
22. Wszystkie elementy Stacji powinny posiadać oznaczenie CE, a w szczególności spełniać normy EMC.

3. Warunki szczegółowe

3.1	Sonda radiometryczna

Parametry nie gorsze niż:
- pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki	50 nSv/h ÷ 2 Sv/h
  - detektor niskozakresowy
    - zakres pomiarowy	50 nSv/h ÷ 2 mSv/h
    - uchyb pomiarowy	±10%
    - fluktuacje statystyczne (T=10 min, 2σ)	±10% (dla 100 nSv/h)
    - zakres energetyczny	35 keV ÷ 2 MeV
    - czułość	15 imp/s/μSv/h
  - detektor wysokozakresowy
    - zakres pomiarowy	0,5 mSv/h ÷ 2 Sv/h
    - uchyb pomiarowy	±10%
    - fluktuacje statystyczne (T=10 min, 2σ)	±10% (dla 1 mSv/h)
    - zakres energetyczny	55 keV ÷ 3,5 MeV
    - czułość	16 imp/s/mSv/h
- pomiar warunków środowiskowych wnętrza sondy
  - temperatura
    - zakres	-100 ºC ÷ 100 ºC
    - rozdzielczość	2 ºC
    - dokładność	±5% FS
  - wilgotność względna
    - zakres	0 ÷ 100%
    - rozdzielczość	2%
    - dokładność	±5% FS
- pomiar warunków zasilania
  - napięcie dostarczane
    - zakres	0 ÷ 50 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	0,5% FS
  - napięcie zasilania detektorów GM
    - detektor niskozakresowy
      - zakres	100 V ÷ 1000 V
      - rozdzielczość	10 V
      - dokładność	5% FS
    - detektor wysokozakresowy
      - zakres	100 V ÷ 1000 V
      - rozdzielczość	10 V
      - dokładność	5% FS
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- złącze komunikacyjne	wkładka SFP
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km	1 szt.
- maksymalne obsługiwane długości kabli:
  - LAN (światłowód)	1000 m
  - zasilanie (miedziany)	1000 m
- nawigacja satelitarna
  - ilość obsługiwanych sieci	2
(GPS, GLONASS, Beidou, Galileo)
  - dokładność pozycjonowania	50 m
- zasilanie	9 ÷ 24 V dc ±10%
- ogranicznik przepięć napięcia 24 Vdc (iskiernik)	tak
- złącze zasilania blokowe, rozłączane	2 x 2x2,5 mm2
- lokalne podtrzymanie zasilania (super kondensator)	tak
wyłącznie w celu umożliwienia bezpiecznego
wyłączenia sondy
- uziemienie – wyprowadzony kabel długości 2 m	LGY 1x6 mm2
- temperatura pracy	-30 ºC÷ 50 ºC
- temperatura składowania	-40 ºC ÷ 70 ºC
- klasa ochronności obudowy	IP-65
- klasa odporności obudowy	IK-8
- oznaczenie wysokości montażu na obudowie	pasek o szerokości 2 mm

Pasek wysokości montażu sondy radiometrycznej znajdujący się na obudowie odpowiada środkowi części aktywnej licznika Geigera-Muellera niskozakresowego.

Umiejscowienie detektorów, odbiornika nawigacji satelitarnej i płytek elektroniki w sondzie jest pionowe oraz jednoliniowe. Od góry:
- odbiornik nawigacji satelitarnej;
- detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy;
- detektor Geigera-Muellera niskozakresowy;
- płytki elektroniki.

Na wejściu linii zasilania sondy radiometrycznej należy umieścić ogranicznik przepięć.

3.2	Osprzęt wymagany do montażu sondy radiometrycznej w terenie

Wysokość wspornika sondy radiometrycznej umożliwiający jego stabilny montaż do podstawy oraz zapewniający umieszczenie sondy na odpowiedniej wysokości pomiarowej należy określić w oparciu o jego parametry funkcjonalne powiązane z wymogami montażu sondy radiome­trycznej w terenie:
wysokość montażu sondy radiometrycznej
(pasek na obudowie sondy))	1 m
- zagłębienie podstawy wspornika w ziemi co najmniej	- 0,4 m
- odporność zestawu: podstawa, wspornik, sonda
na wiatr (po montażu)	120 km/h

Podstawa wspornika sondy ma mieć wagę i powierzchnię równoległą do powierzchni terenu pozwalającą na zachowanie powyżej wskazanej odporności na wiatr całości konstrukcji, to jest son­dy radiometrycznej wraz ze wspornikiem i podstawą.
Kable łączące sondę radiometryczną mają być prowadzone ziemią i wewnątrz konstrukcji wspornika, bez dostępu z zewnątrz po zamontowaniu sondy do wspornika. Złącza komunikacyjne i zasilania również są schowane wewnątrz konstrukcji.
Montaż sondy radiometrycznej do wspornika musi być zabezpieczony mechanicznie tak, aby jak najbardziej utrudnić potencjalną kradzież lub zniszczenie sondy. Jeżeli będą stosowane kłódki lub inne zamki, to mają być wodoodporne.

3.3	Szafa zasilacza Stacji i węzła łączności internetowej

Parametry nie gorsze niż:
- materiał	aluminium
- ocieplenie szafy	brak
- ilość komór szafy	1
  - szerokość	~670 mm
  - wysokość	~670 mm
  - głębokość	~550 mm
- chłodzenie	pasywne
- mocowanie	do ściany lub stojąca
- wyposażenie komory
  - profile rack	19” – 6U
  - płyta montażowa na ścianie tylnej	380 x 380 mm
- otwieranie drzwi	na bok
- otwory pod kotwy mocujące	φ12 ÷ φ16
  - zaślepki (szczelne) na każdy otwór	tak
  - nóżki gumowane	1 kpl.
- nośność	100 kg
- klasa ochronności obudowy	IP-56
- klasa odporności obudowy	IK-10
- przepusty kablowe typu MOREK	3 szt.
pod kable:
  - OMY 3x1,5 mm2	1 szt.
  - SMA-SMA ze złączami	2 szt.
  - FTP 4x2x25AWG	2 szt.
  - SM 4J G652D DAC PE	1 szt.
  - YKY 4x2,5 mm2 żo	1 szt.
  - LGY 1x6 mm2	1 szt.
- rozmieszczenie przepustów typu MOREK	na dole, z boku i z tyłu
- wyposażenie:
  - szyna DIN-35
    - ogranicznik przepięć napięcia sieciowego	tak
    - bezpiecznik nadprądowy	C-16 A
    - bezpiecznik różnicowo-prądowy	C-16 A / 30 mA
    - bezpiecznik nadprądowy zasilacza Stacji	≤ C-3 A
    - bezpiecznik nadprądowy gniazd 230 V	B-10 A
    - gniazda 230 V	3 szt.
    - wyłącznik napięcia 230 V	1 szt.
    - ogranicznik przepięć napięcia 24 Vdc	tak
- ruch powietrza	grawitacyjny i termiczny
- filtry powietrza
  - wejściowy	EPA-10
  - wyjściowy	EPA-10
- uziemienie:
  - saterowana śruba miedziowana gwintowana	M 5
  - wszystkie elementy szafy połączone kablem	LGY 1x6 mm2

W szafie zasilacza Stacji powinny znajdować się następujące podzespoły:
- zasilacz;
- akumulatory zasilacza;
- węzeł łączności internetowej.

Wszystkie podzespoły znajdujące się w szafie muszą być trwale z nią złączone. Każdy z podzespołów, jeśli jest to możliwe, ma być uziemiony do szafy. Długość kabli uziemiających podzespoły do szafy, typu LGY 1x6 mm2, nie może być większa od 1 m.
Szafa przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach zamkniętych.
Podczas montażu w szafie saterowanych śrub M5 ze stali miedziowanej przeznaczonych do podłączenia uziemienia należy unikać styku aluminium miedź, powodującego korozję chemiczną miejsca połączenia.

3.4	Kable przesyłowe pomiędzy sondą radiometryczną a szafą zasilacza Stacji

- Przesył danych:
  - kabel światłowodowy do ziemi 4 włóknowy	SM 4J G652D DAC PE
  - długość kabla	300 m
- Przesył energii:
  - kabel energetyczny do ziemi w osłonie poliwinitowej,
miedziany, czterożyłowy, żelowany	YKY 4x2,5 mm2 żo
  - długość kabla	250 m

- Osłona i oznakowanie:
  - rura osłonowa karbowana dwuwarstwowa
z podwójnym płaszczem	φ 32 mm /φ 25 mm
  - długość rury osłonowej	250 m
  - folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim	250 m
- Zasobnik światłowodowy do ziemi na 50 m	2 szt.

3.5	Zasilacz Stacji oraz węzła łączności internetowej z podtrzymaniem akumulatorowym

Parametry nie gorsze niż:
- napięcie wejściowe	230 V rms ± 10%;
- napięcie wyjściowe	24 V dc ± 10%;
- moc wyjściowa	50 W
- maksymalna moc ładowania akumulatorów	200 W
- sumaryczna moc wyjściowa	300 W
- sekcje zasilania	4
  - sondy pomiarowe
  - węzeł łączności internetowej
  - rezerwa
  - rezerwa
- zakłócenia napięcia wyjściowego	50 mV
- zabezpieczenie nadnapięciowe napięcia wyjściowego	40 V
- wartość międzyszczytowa napięcia tętnień	150 mV
- akumulatory:
  - typ	AGM
  - pojemność	100 Ah
  - czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	48 h
  - maksymalny prąd ładowania	8 A
- pomiar warunków środowiskowych pracy
  - temperatura
    - zakres	-50 ºC ÷ 100 ºC
    - rozdzielczość	2 ºC
    - dokładność	±5% FS
  - wilgotność względna (opcjonalnie)
    - zakres	0 ÷ 100%
    - rozdzielczość	2%
    - dokładność	±5% FS
  - stan sekcji zasilania	on/off
- pomiar wartości napięć i prądów zasilacza:
  - napięcie wejściowe
    - zakres	0 ÷ 400 V rms
    - rozdzielczość	1 V rms
    - dokładność	1% FS
  - prąd wejściowy
    - zakres awaryjny	0 ÷ 5A
    - rozdzielczość	100 mA
    - dokładność	2,5% FS
  - częstotliwość w sieci zasilającej
    - zakres	10 ÷ 100 Hz
    - rozdzielczość	0,1 Hz
    - dokładność	0,25 % FS
  - napięcie wyjściowe
    - zakres	0 ÷ 50 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	1% FS
  - prąd wyjściowy
    - zakres	0 ÷ 10 A
    - rozdzielczość	10 mA
    - dokładność	1% FS
  - napięcie akumulatora
    - zakres	0 ÷ 50 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	1% FS
  - prąd ładowania i rozładowania akumulatora
    - zakres	-10 A ÷ 10 A
    - rozdzielczość	100 mA
    - dokładność	1% FS

Na wyjściu linii zasilania sondy radiometrycznej należy umieścić ogranicznik przepięć.
3.6	Węzeł łączności internetowej

Węzeł łączności internetowej składa się z następujących podzespołów: trasownika etherne­towego wyposażonego w pamięć blokową, ekspandera portów SFP, zewnętrznego trasownika LTE, osprzętu do mocowania zewnętrznego trasownika oraz kabla połączeniowego między trasownika­mi.

Trasownik ethernetowy. Parametry nie gorsze niż:
- komunikacja
  - porty 8P8C
    - ethernet 10/100/1000	5
  - porty SFP	1
  - złącze USB 3.0	1
- złącze komunikacyjne SFP
  - BX – WDM, SM LC-APC, DDM, 10 km,
Tx1310, Rx1550	1 szt.
  - BX – WDM, SM LC-APC, DDM, 10 km,
Tx1550, Rx1310	1 szt
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km, Tx1310	1 szt.
- obudowa rack	metalowa
  - wysokość	1U
  - głębokość	300 mm
  - szerokość	19”
- zasilanie
  - napięcie	24-57 Vdc
  - moc pobierana	30 W
- złącze zasilania	„jack”
- temperatura pracy	-40 ºC ÷ 60 ºC
- klasa ochronności	IP-20

Pamięć blokowa. Parametry nie gorsze niż:
- technologia	SSD SLC NAND Flash
- pojemność	256 GB
- wydajność
  - odczyt	400 MB/s
  - zapis	350 MB/s
- komunikacja
  - złącze USB	1
- zasilanie z łącza USB	5 Vdc
- obudowa	brak

Trasownik LTE. Parametry nie gorsze niż:
- antena	kierunkowa
- zysk antenowy	17 dBi
- szerokość wiązki głównej	25 °
- ilość kart micro SIM	1
- komunikacja GSM
  - 2G	Class 12
  - 3G - UMTS	kategoria R7
  - 4G (LTE)	kategoria 6
- agregacja pasm	tak
- komunikacja ethernet
  - port 8P8C	1 (PoE passive in)
- zasilanie po PoE	6 W (12-57 Vdc)
- temperatura pracy	-40 ºC ÷85 ºC
- klasa ochronności	IP-54

Przełącznik ethernetowy. Parametry nie gorsze niż:
komunikacja	LAN (Ethernet)
  - złącze SFP	4
  - złącze 8P8C	1
- rodzaj wkładki do złącz komunikacyjnych
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km, Tx1310	1 szt.
- zasilanie
  - napięcie	12-57 Vdc
  - max. moc pobierana	18W
- złącze zasilania	„jack”
- klasa ochronności	IP-20
- obudowa	dostosowana do rack 19”

Osprzęt do mocowania trasownika LTE zewnętrznego:
- elementy mocowania do masztu antenowego
  - obejma metalowa	2 szt.
  - zestaw montażowy do masztu	1 kpl.
  - zestaw montażowy do ściany	1 kpl.
  - wspornik reflektora parabolicznego	1 kpl.
  - reflektor paraboliczny	1 kpl.
  - łącznik do uziemienia	1 szt.
- kabel połączeniowy 8P8C - 8P8C	30 m kat. 5e

Osprzęt do montażu trasownika ethernetowego w profilach rack:
- śruby montażowe M6	do profili rack	4 szt.
- jednostronny kabel zasilający „jack”	1,5 m

Osprzęt do montażu przełącznika ethernetowego w profilach rack:
- śruby montażowe M6	do profili rack	4 szt.
- jednostronny kabel zasilający „jack”	1,5 m

Dostosowanie obudowy do systemu rack 19” oznacza dowolną możliwość zamocowania sterownika do profili rack. Np.:
- montaż do półki rack 19”;
- wyposażenie w przedłużone uchwyty do profili rack;
- zmiana obudowy na obudowę rack o całkowitej szerokości 19”.
Pamięć blokowa powinna być zamontowana wewnątrz obudowy trasownika ethernetowego. Jeżeli ta obudowa nie jest wystarczająca, to należy zmienić obudowę trasownika na większą, umoż­liwiającą montaż pamięci blokowej wewnątrz wspólnej obudowy z trasownikiem.

3.7	Oprogramowanie sprzętowe Stacji (firmware)

Procedura autentykacji i autoryzacji podzespołów Stacji podłączanych do węzła łączności internetowej zawsze musi przechodzić co najmniej dwuetapowo.
Do obsługi węzła łączności internetowej wymagane będzie używanie oprogramowania „KappaK” będącego częścią oprogramowania systemu bezpiecznego przesyłu danych radiome­trycznych „KappaT”.

3.7.1	Oprogramowanie sprzętowe sondy radiometrycznej

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
- pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki;
- pomiar wartości środowiskowych;
- pomiar dostarczonego napięcia zasilania;
- pomiar zasilania detektorów GM;
- pobieranie współrzędnych geograficznych WGS-84;
- pobieranie czasu;
- informacje z odbiornika nawigacji satelitarnej
- informacje DDM z wkładki SFP, o ile istnieją.

Wyniki funkcji pomiarowych są przekazywane w formacie zgodnym ze standardem „Ameri­can National Standard, Data Format for Radiation Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku. Pola pozwalające na rozszerzenie standardu powinny być zdefiniowane przez Wykonawcę w zgodzie z wyżej wymienionym dokumentem.
Plik zawierający informacje o sondzie radiometrycznej (producenta, numer seryjny, datę produkcji urządzenia, datę oddania do użytkowania, producenta detektorów radiometrycznych, ich numery seryjne, wraz z datami produkcji i rozpoczęcia użytkowania itp. wymaganymi przez stan­dard) oraz surowe dane pomiarowe: mocy przestrzennego równoważnika dawki wraz z lokalizacją i czasem powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.
Plik zawierający identyfikator sondy radiometrycznej oraz dane techniczne pracy sondy: warunki środowiskowe, napięcia, lokalizację, czas itd. powinien być wysyłany co 1 minutę do wę­zła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS. Dane techniczne powinny podawać wartości mierzone jako ich minimum, dominantę, średnią z dominant i maksimum za okres ich zbierania.
Jeżeli z jakiś powodów nie można było wygenerować pliku z danymi pomiarowymi lub technicznymi, to w jego miejsce powinien być wygenerowany plik z informacją o problemie, błę­dzie lub problemach czy błędach.
Jeżeli plik nie zawiera wszystkich danych pomiarowych lub technicznych, to w pliku powinny być sygnalizowane odpowiednio wszystkie braki danych.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- porównywanie bieżących warunków funkcjonowania sondy do warunków początkowych (umieszczonych w firmware sondy) i ich aktualizacji.
- weryfikacja dopuszczalnych napięć zasilania;
- porównywanie czasu pobieranego z Internetu (wyłącznym serwerem jest węzeł łączności in­ternetowej) z czasem pobieranym z odbiornika nawigacji satelitarnej;
- weryfikacja parametrów odbieranego sygnału nawigacji satelitarnej;
- weryfikacja parametrów komunikacji światłowodowej;
- sprawdzanie terminu utraty ważności kluczy SSL/TLS;
- przeglądanie zasobów serwera VSFTPd w poszukiwaniu plików przychodzących do sondy;
- parsowanie plików przychodzących pod względem semantycznym i syntaktycznym.

Każde odstępstwo od ustalonych norm powoduje natychmiastowe lub po bezskutecznej au­tonaprawie/autokorekcie wysłanie pliku zawierającego informację o zaistniałym ostrzeżeniu, błę­dzie lub alarmie. Plik taki bezwzględnie zawierający identyfikator sondy jest wysyłany do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje autonaprawy/autokorekty:
- ponawianie połączenia z nawigacją satelitarną;
- ponawianie połączenia z węzłem łączności internetowej;
- pobieranie nowych kluczy SSL/TLS;
- priorytetowy wybór sygnału czasu;
- wyłączenie sondy po zaniku napięcia zasilania dłuższym od około 20 ms;
- uruchomienie sondy po podaniu napięcia zasilającego;
- ponawianie generacji plików wychodzących;
- naprawa formatu wysyłanych plików.

Jeżeli napięcie zasilania wróci po rozpoczęciu cyklu wyłączania sondy, to ponowne włącze­nie sondy może nastąpić nie wcześniej niż po około 10 s.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje zarządzające:
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru kluczy SSL, węzeł łączności internetowej jest CA dla reszty podzespołów Stacji;
- polecenie zapisu i odczytu do rejestrów konfiguracji elementów Stacji;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru stanu DDM wkładki SFP;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestrów nawigacji satelitarnej;
- polecenie wyłączenia sondy;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia sondy;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia nawigacji satelitarnej;

Pliki funkcji zarządzających przesyłane do węzła łączności internetowej, jak też z niego pobierane za pomocą protokołu FTPS, bezwzględnie zawierają co najmniej identyfikator sondy.

3.7.2	Oprogramowanie sprzętowe zasilacza

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
- pomiar parametrów sieci energetycznej 230 V rms, w tym pomiar zużytej energii elektrycz­nej przez Stację;
- pomiar parametrów zasilania akumulatora;
- pomiar parametrów zasilania 24 V dc Stacji;
- pomiar warunków środowiskowych pracy akumulatorów;
- określenie stanu sekcji zasilania.

Wyniki funkcji pomiarowych są przekazywane w formacie zgodnym ze standardem „Ameri­can National Standard, Data Format for Radiation Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku. Pola pozwalające na rozszerzenie standardu powinny być zdefiniowane przez Wykonawcę w zgodzie z wyżej wymienionym dokumentem.
Plik zawierający informacje o zasilaczu (producenta, numer seryjny, datę produkcji urządze­nia, datę oddania do użytkowania) oraz dane techniczne pracy sondy: warunki środowiskowe, na­pięcia, prądy, moce, częstotliwość energetycznej sieci zasilającej, czas itd. powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS. Dane techniczne powinny podawać wartości mierzone jako ich minimum, uśrednienie i maksimum za okres ich zbierania.
Jeżeli z jakiś powodów nie można było wygenerować pliku z danymi technicznymi, to w jego miejsce powinien być wygenerowany plik z informacją o problemie, błędzie lub problemach czy błędach.
Jeżeli plik nie zawiera wszystkich danych technicznych, to w pliku powinny być sygnalizo­wane odpowiednio wszystkie braki danych.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- pomiar parametrów pracy zasilacza, w tym;
  - napięć i prądów;
  - warunków środowiskowych;
  - przekroczeń mocy pobranej;
- weryfikacja stanu sekcji zasilania;
- sprawdzanie terminu utraty ważności kluczy SSL/TLS;
- parsowanie plików przychodzących pod względem semantycznym i syntaktycznym;
- parsowanie poprawności syntaktycznej sporządzonych plików wychodzących;
- przeglądanie zasobów serwera VSFTPd w poszukiwaniu plików przychodzących do sondy.

Każde odstępstwo od ustalonych norm powoduje natychmiastowe lub po bezskutecznej au­tonaprawie/autokorekcie wysłanie pliku zawierającego informację o zaistniałym ostrzeżeniu, błę­dzie lub alarmie. Plik taki bezwzględnie zawierający identyfikator sondy jest wysyłany do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje autonaprawy/autokorekty:
- ponawianie połączenia z węzłem łączności internetowej;
- pobieranie nowych kluczy SSL/TLS;
- uruchomienie zasilacza po podaniu napięcia zasilającego;
- ponawianie generacji plików wychodzących;
- naprawa formatu wysyłanych plików.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje zarządzające:
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru konfiguracji zasilacza;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru kluczy SSL, węzeł łączności internetowej jest CA dla reszty podzespołów Stacji;
- polecenie wyłączenia sekcji zasilania
- polecenie włączenia sekcji zasilania
- polecenie wyłączenia zasilacza;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia zasilacza.

Pliki funkcji zarządzających przesyłane do węzła łączności internetowej, jak też z niego pobierane za pomocą protokołu FTPS, bezwzględnie zawierają co najmniej identyfikator zasilacza..

3.7.3	Interfejs programistyczny (API)

Wykonawca dostarcza pełną strukturę oraz kompletny wykaz pól informa­cji, które stanowią rozszerzenie standardu „American National Standard, Data Format for Radia­tion Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku:
- pliki niezbędne do kodowania i parsowania przekazywanych informacji, przeznaczone do wykorzystania lokalnego;
- opis rozszerzeń standardu ANSI-N42.42-2020 wraz ze standardem, w formie plików *.pdf, w tym w wersji ujednoliconej.

Wyżej wymienione pliki i ich aktualizacje będą dostępne do pobrania ze strony internetowej Wykonawcy przez 20 lat lub do końca działalności Wykonawcy, począwszy od daty sprzedaży Sta­cji.
Komunikacja pomiędzy podzespołami Stacji i węzłem łączności internetowej zachodzi w formie wymiany plików zbudowanych na zasadach określonych powyżej w następujący sposób:
- podzespoły Stacji wysyłają do bufora komunikacyjnego znajdującego się w węźle łączności internetowej pliki natychmiast po ich wytworzeniu;
- podzespoły Stacji wykonują cykliczne sprawdzanie zawartości bufora komunikacyjnego i jeżeli napotkają tam jakiś plik sterujący, to go pobierają. Czas repetycji jest ustawiany przez operatora Stacji indywidualnie dla każdego podzespołu Stacji.

Wykaz plików i ich zawartości znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

4.	Wdrożenie

Wdrożenie Stacji polega na jej wstępnym uruchomieniu i wykonaniu testów jakościowych wszystkich dostępnych funkcjonalności podzespołów Stacji. Wykonawca dostarcza opis procedur niezbędnych do przeprowadzenia testów oraz dokument kalibracji Stacji. Agencja zastrzega sobie termin do 14 dni od dnia dostawy i odbioru kompletności Stacji na przeprowadzenie testów funkcjonalnych.

5.	Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi wdrożonych Stacji z osobami wskazanymi przez Agencję w grupie nie przekraczającej liczby 30 osób w terminie do 14 dni po dostawie Stacji. Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
Sprzęt oraz oprogramowanie, które będą użyte do przeprowadzenia szkolenia zapewni Wy­konawca.
Szkolenia nie mogą odbywać się w trybie zdalnym.

6.	Gwarancja

W trakcie udzielonej gwarancji naprawy Stacji, lokowanych na terenie kraju, w którym Wy­konawca lub firma przez niego upoważniona ma siedzibę, polegają na:
1. wymianie uszkodzonego podzespołu na zastępczy przez Wykonawcę (zastępczy podzespół dostarcza Wykonawca);
2. naprawie uszkodzonego podzespołu przez Wykonawcę;
3. wymianie podzespołu zastępczego na naprawiony przez Wykonawcę.
Wszelkie aktualizacje firmware’u podzespołów Stacji, które zaistnieją w okresie gwarancyj­nym, są wykonywane przez Wykonawcę w aktualnej lokalizacji Stacji na terenie kraju, w którym Wykonawca lub firma przez niego upoważniona ma siedzibę.
Jeżeli lokalizacje stacji znajdują się w innych miejscach, to Użytkownik dostarcza uszko­dzony lub wymagający aktualizacji firmware’u podzespół Stacji do siedziby Wykonawcy lub firmy w kraju znajdującym się najbliżej kraju, w którym Stacja jest lokowana.

7.	Dokumentacja

Razem ze stacją ma być dołączona dokumentacja:
- techniczno-ruchowa sondy radiometrycznej, w tym zawartości rejestrów konfiguracji i ich oddziaływania na pracę sondy;
- techniczno-ruchowa zasilacza, w tym zawartości rejestrów konfiguracji i ich oddziaływania na pracę zasilacza;
- opisu procesu wdrożenia;
- przebiegu szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi;
- rozszerzeń standardu ANSI-N42.42-2020;
- poleceń i komunikatów API;
- ostrzeżeń, błędów i alarmów wraz z komentarzami;
- przykładowych plików przesyłanych do i ze Stacji;
- szczegółowych protokołów komunikacji Stacji z węzłem łączności internetowej;
- mechaniczna szafy Stacji;
- montażowa mechaniczna i elektryczna szafy Stacji;
- połączeń pomiędzy sondą a szafą Stacji, z uwzględnieniem konieczności zastosowania za­bezpieczeń nadnapięciowych (iskrowniki) na linii przesyłowej zasilania.

Dokumentacja ma być dostarczona w formie elektronicznej na pen-drive lub w formie książ­kowej.