Stacja PMS – Opis przedmiotu zamówienia

dotyczy zakupu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych z detektorami GM i spektrometrią

Spis treści

1	Opis przedmiotu zamówienia	str.	3
2	Warunki ogólne	str.	4
3	Warunki szczegółowe	str.	6
3.1	Sonda radiometryczna	str.	6
3.2	Sonda meteorologiczna	str.	10
3.3	Kamera nadzoru wizyjnego	str.	11
3.4	Zasilacz sond	pomiarowych	str. 13
3.5	Osprzęt wymagany do montażu sond pomiarowych w terenie	str.	13
3.6	Szafa zasilacza Stacji i węzła łączności internetowej	str.	14
3.7	Sterownik środowiska komór akumulatorów i elektroniki	str.	17
3.8	Sterownik i bufor informacji wizyjnej	str.	18
3.9	Kable przesyłowe pomiędzy zasilaczem sond a sondami pomiarowymi
i kamerą dozoru wizyjnego	str.	19
3.10	Kable przesyłowe pomiędzy zasilaczem sond a szafą zasilacza Stacji	str.	19
3.11	Zasilacz Stacji oraz węzła łączności internetowej z podtrzymaniem akumu-
 latorowym	str.	20
3.12	Węzeł łączności internetowej	str.	22
3.13	Oprogramowanie sprzętowe stacji (firmware)	str.	24
3.13.1	Oprogramowanie sprzętowe sondy radiometrycznej	str.	24
3.13.2	Oprogramowanie sprzętowe sondy meteorologicznej	str.	26
3.13.3	Oprogramowanie sprzętowe zasilacza sond	str.	28
3.13.4	Oprogramowanie sprzętowe zasilacza stacji	str.	28
3.13.5	Oprogramowanie sprzętowe sterownika środowiska komór akumulatorów
i elektroniki	str.	30
3.13.6	Oprogramowanie sprzętowe sterownika informacji wizyjnej	str.	31
3.13.7	Interfejs programistyczny (API)	str.	32
4	Wdrożenie	str.	34
5	Szkolenia	str.	34
6	Gwarancja	str.	34
7	Dokumentacja	str.	35

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie stacjonarnych stacji pomiaro­wych, dostosowanych do współpracy z bezpiecznym systemem przesyłu danych „KappaT”, wypo­sażonych w detektory Geigera-Muellera oraz spektrometrię gamma, wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (dalej zwanych „Stacjami”), wraz z dodatkowymi elementami infrastruktury oraz dostarczenie kompletnych, fabrycznie nowych stacji do lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Dostarczenie Stacji oznacza dostawę kompletnych, fabrycznie nowych Stacji do lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Wdrożenie Stacji oznacza konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi oraz przepro­wadzenie testów funkcjonalnych za pośrednictwem dostarczonego podstawowego oprogramowania komunikacyjnego w lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Sprzęt oznacza podzespoły stacji, o których mowa poniżej.

2. Warunki ogólne

1. Za kompletną Stację uważa się współpracujące ze sobą podzespoły określone szczegółowo w niniejszym dokumencie, w tym:
  1. sondę radiometryczną zawierającą detektory promieniowania jonizującego gamma oraz odbiornik nawigacji satelitarnej;
  2. sondę meteorologiczną;
  3. kamerę dozoru wizyjnego;
  4. zasilacz sond pomiarowych;
  5. osprzęt wymagany do montażu sondy w terenie;
    1. wspornik i podstawę do sond pomiarowych;
    2. szafkę do montażu zasilacza sond pomiarowych;
  6. zasilacz Stacji i węzła łączności internetowej z podtrzymaniem akumulatorowym;
  7. węzeł łączności internetowej (klient VPN);
  8. szafę zasilacza Stacji i węzła łączności internetowej;
  9. sterownik komory akumulatorów;
  10. sterownik informacji wizyjnej;
  11. oprogramowanie sprzętowe Stacji (firmware):
    1. sondy radiometrycznej;
    2. sondy meteorologicznej;
    3. zasilacza sond pomiarowych;
    4. zasilacza Stacji;
    5. sterownika komory akumulatorów;
    6. sterownika informacji wizyjnej;
    7. interfejs programistyczny (API) bezpiecznego przesyłu plików z:
      1. danymi pomiarowymi;
      2. danymi technicznymi i sterującymi podzespołami stacji;
      3. błędami, ostrzeżeniami i alarmami.
  12. oprogramowanie specjalistyczne „KappaK” preinstalowane w węźle łączności interneto­wej będące składową oprogramowania do bezpiecznego przesyłu danych „KappaT”. Dostawcą powyższego oprogramowania jest firma Kappa Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
2. Stacje i wszystkie ich podzespoły, dostarczone w ramach realizacji umowy, nie są przezna­czone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3. W trakcie wdrożenia Stacji, to znaczy prac konfiguracyjno-uruchomieniowych wymagany jest udział Agencji.
4. Wykonawca udzieli szkolenia Agencji i osobom przez niego wskazanym (max. 20 osób) w pełnym zakresie obsługi Stacji. To znaczy:
  1. montażu w terenie;
  2. wymagań bezpieczeństwa przy współpracy z klientem VPN;
  3. posługiwania się interfejsem programistycznym API;
  4. konfiguracji sond pomiarowych i zasilaczy;
  5. bezpiecznego przesyłu danych;
  6. aktualizacji oprogramowania sprzętowego;
  7. RODO w kontekście informacji wizyjnej;
  8. konserwacji i kalibracji Stacji;
5. Stacje dostarczone w ramach realizacji umowy, będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 183 dni przed terminem dostawy.
6. Podzespoły i inny sprzęt wykorzystany do produkcji Stacji nie będzie prototypem, co ozna­cza, że identyczne lub w starszych wersjach modele Stacji znajdują się w sprzedaży co najmniej od 365 dni poprzedzających termin złożenia oferty.
7. Stacje będą dostarczone z najnowszą stabilną wersją oprogramowania sprzętowego.
8. Stacje będą dostarczone z niezbędnym okablowaniem i listwami zasilającymi oraz uziemia­jącymi umożliwiającymi podłączenie ich do posiadanych i istniejących w lokalizacji testo­wej Agencji zasilania i Internetu.
9. Podzespoły, wykorzystywane do produkcji Stacji będą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ±10% 50Hz.
10. Podzespoły, wykorzystywane do produkcji Stacji będą współpracować z Internetem o prze­pustowości nie gorszej od 10 Mb/s.
11. Stacje będą dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
12. Wykonawca dostarczy Stacje wraz z ich dokumentacją. Do każdej Stacji dołączany jest komplet dokumentacji. Wszelka dokumentacja sporządzona jest w języku polskim.
13. Gwarancja na oprogramowanie sprzętowe jest tożsama z gwarancją na kompletną Stację.
14. Oprogramowanie sprzętowe Stacji komunikuje się z operatorem w językach: angielskim, polskim i ukraińskim, do wyboru operatora.
15. Wdrożenie Stacji będzie przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami Wykonawcy.
16. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim w grupach po 4-5 osób.
17. Wykonawca zapewni na swojej stronie internetowej dostęp dla Agencji umożliwia­jący pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
18. Jeżeli Wykonawca będzie używał systemowych platform programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania sprzętowego, to wymaganą jest platforma linuksowa OpenWrt lub Debian.
19. Konstrukcja Stacji ma być ergonomiczna dla jej użytkownika, a jeśli dostęp do niezbędnych czynności obsługowych będzie utrudniony to mają być dołączone narzędzia ułatwiające lub czyniące możliwym taki dostęp.
20. Wszystkie elementy Stacji podatne na korozję elektryczną lub chemiczną muszą być przed nią zabezpieczone.
21. Stacja ma spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa określone w normach szeregu ISO/IEC 27000:2020.
22. Wszystkie elementy Stacji powinny posiadać oznaczenie CE, a w szczególności spełniać normy EMC.

3. Warunki szczegółowe

3.1	Sonda radiometryczna

Parametry nie gorsze niż:
- pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki	50 nSv/h ÷ 2 Sv/h
  - detektor niskozakresowy
    - zakres pomiarowy	50 nSv/h ÷ 2 mSv/h
    - uchyb pomiarowy	±10%
    - fluktuacje statystyczne (T=10 min, 2σ)	±10% (dla 100 nSv/h)
    - zakres energetyczny	35 keV ÷ 2 MeV
    - czułość	15 imp/s/μSv/h
  - detektor wysokozakresowy
    - zakres pomiarowy	0,5 mSv/h ÷ 2 Sv/h
    - uchyb pomiarowy	±10%
    - fluktuacje statystyczne (T=10 min, 2σ)	±10% (dla 1 mSv/h)
    - zakres energetyczny	55 keV ÷ 3,5 MeV
    - czułość	16 imp/s/mSv/h
- pomiar spektrometryczny
  - scyntyblok
    - zakres energetyczny	35 keV ÷ 3 MeV
    - rozdzielczość energetyczna scyntylatora
     (FWHM dla 137Cs)	7,5%
    - rozmiar kryształu scyntylatora	φ3” x 3”
    - rodzaj scyntylatora	NaI(Tl)
    - efektywność katody fotopowielacza	20%
    - stabilizacja wysokiego napięcia fotopowielacza
     w zakresie temperatur -20°C ÷ 50°C	0,5%
  - spektrometr
    - ilość kanałów	213 (8 192)
    - ilość zliczeń w kanale	232 -1 (4 294 967 295)
    - automatyczna stabilizacja energetyczna bez użycia
dodatkowych źródeł promieniotwórczych	tak
    - czas trwania pomiaru	1 min
  - pomiar temperatury katody fotopowielacza
    - zakres	-20 ºC - +70 ºC
    - rozdzielczość	0,5 ºC
- dokładność	±0,5% FS
- pomiar warunków środowiskowych wnętrza sondy
  - temperatura
    - zakres	-50 ºC ÷ 100 ºC
    - rozdzielczość	2 ºC
    - dokładność	±5% FS
  - wilgotność względna
    - zakres	0 ÷ 100% RH
    - rozdzielczość	2%
    - dokładność	±5% FS
- pomiar warunków zasilania
  - napięcie dostarczane
    - zakres	0 ÷ 50 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	0,5% FS
  - napięcie zasilania detektorów promieniowania jonizującego
    - detektor niskozakresowy
      - zakres	100 V ÷ 1000 V
      - rozdzielczość	10 V
      - dokładność	5% FS
    - detektor wysokozakresowy
      - zakres	100 V ÷ 1000 V
      - rozdzielczość	10 V
      - dokładność	5% FS
    - fotopowielacz scyntybloku
      - zakres	100 V ÷ 1300 V
      - rozdzielczość	1V
      - dokładność	0,5% FS
- grzałka
  - moc grzewcza	45 W ±20%
  - skok mocy	3 W ±20%
  - histereza temperatury	1 ºC
  - temperatura grzania (pracy)	3 ºC
  - budowa sekcyjna	4 sekcje (3, 6, 12, 24 W)
- nawigacja satelitarna
  - ilość obsługiwanych sieci GNSS	2
(GPS, GLONASS, Beidou, Galileo)
  - dokładność pozycjonowania	50 m
- maksymalne obsługiwane długości kabli:
  - LAN (światłowód)	1000 m
  - zasilanie (aluminiowy)	1000 m
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- złącze komunikacyjne	wkładka SFP
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km	1 szt.

- pomiar warunków zasilania
  - napięcia dostarczane
    - zakres	0 ÷ 50 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	0,5% FS
- zasilanie
  - torów pomiarowych	9 ÷ 48 V dc ±10%
  - grzałki	24 V dc ±10%
- złącze zasilania torów pomiarowych	blokowe, rozłączane 2x2,5 mm2
- złącze zasilania grzałek blokowe, rozłączane	2x2,5 mm2
- lokalne podtrzymanie zasilania (super kondensator)	tak
wyłącznie w celu umożliwienia bezpiecznego
wyłączenia sondy
- uziemienie – wyprowadzony kabel długości 2,5 m	LGY 1x6 mm2
- temperatura pracy	-30 ºC - +50 ºC
- klasa ochronności obudowy	IP-65
- klasa odporności obudowy	IK-8
- oznaczenie wysokości montażu na obudowie	pasek o szerokości 2 mm

Pasek wysokości montażu sondy radiometrycznej znajdujący się na obudowie odpowiada środkowi części aktywnej licznika Geigera-Muellera niskozakresowego oraz środkowi kryształu scyntylacyjnego NaI(Tl)
Umiejscowienie detektorów, odbiornika nawigacji satelitarnej i płytek elektroniki w sondzie jest pionowe oraz dwuliniowe:
od góry w linii detektorów GM:
  - odbiornik nawigacji satelitarnej;
  - detektor Geigera-Muellera niskozakresowy;
  - detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy.
- od góry w linii detektora scyntylacyjnego:
  - detektor scyntylacyjny;
  - płytka zasilacza wysokiego napięcia oraz przedwzmacniacza, o ile jest potrzebny, sygna­łu użytkowego scyntybloku (wykonanie na ceramice oraz zabezpieczone przed wilgo­cią);
- poniżej detektorów:
  - płytki elektroniki;
  - materiały zmniejszające wilgotność.

Wzajemne przesłanianie się scyntylatora oraz niskozakresowego licznika GM nie może wnosić błędów pomiarowych większych od 60% dla energii 662 keV (137Cs) w geometrii wzajem­nego maskowania.
Grzałka powinna być rozmieszczona dookolnie przy obudowie sondy, a detektory tempera­tury i wilgotności środowiska pracy w osi obudowy.

3.2	Sonda meteorologiczna

Parametry nie gorsze niż:
- pomiar temperatury otoczenia
  - zakres	-40 °C ÷ 60 °C
  - rozdzielczość	0,1 °C
  - dokładność	0,3 °C
- pomiar ciśnienia atmosferycznego
  - zakres	540 ÷ 1100 hPa
  - rozdzielczość	0,1 hPa
  - dokładność	±1 hPa
- pomiar opadu
  - powierzchnia zbiorcza	200 cm2
  - rozdzielczość	0,1 mm
  - dokładność	1 mm lub 4%
  - dokładność przyrostu	5% dla przyrostu ≤127 mm/h
  - grzanie lejka opadomierza	tak
- wilgotność atmosferyczna
  - zakres	0 ÷ 100% RH
  - rozdzielczość	1% RH
  - dokładność	2% RH,
     3% RH dla zakresu ≥ 90% RH
- pomiar kierunku wiatru
  - zakres	360 °
  - rozdzielczość	1 °
  - dokładność	±3 °
  - róża wiatrów	16 pozycji
- pomiar prędkości wiatru
  - zakres	1 ÷ 50 m/s
  - rozdzielczość	0,1 m/s
  - dokładność	1 m/s lub 5%
- pomiar wysokości śniegu (opcja)
  - zakres	0 ÷ 750 mm
  - rozdzielczość	1 mm
  - dokładność	2%
- pomiar temperatury gruntu (opcja)
  - zakres	-40 °C ÷ 70 °C
  - rozdzielczość	0,1 °C
  - dokładność	0,3 °C
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- złącze komunikacyjne	wkładka SFP
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km	1 szt.
- maksymalne obsługiwane długości kabli:
  - LAN (światłowód)	1000 m
  - zasilanie (miedziany)	1000 m
- pomiar warunków zasilania
  - napięcia dostarczane
    - zakres	0 ÷ 50 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	0,5% FS
- pomiar warunków środowiskowych
  - temperatura lejka opadomierza
    - zakres	-50 ºC ÷ 100 ºC
    - rozdzielczość	2 ºC
    - dokładność	±5% FS
- zasilanie
  - torów pomiarowych	9 ÷ 48 V dc ±10%
  - grzałek	24 Vdc ±10%
- złącze zasilania	2x2x2,5 mm2
- lokalne podtrzymanie zasilania (super kondensator)	tak
wyłącznie w celu umożliwienia bezpiecznego
wyłączenia sondy
- uziemienie – wyprowadzony kabel długości 2,5 m	LGY 1x6 mm2
- temperatura pracy	-30 ºC ÷ 70 ºC
- klasa ochronności obudowy sterownika	IP-65
- klasa odporności obudowy sterownika	IK-8

3.3	Kamera dozoru wizyjnego

Jest to kamera typu „rybie oko”, która powinna być zawieszona 3 m nad gruntem bezpośred­nio nad sondami pomiarowymi.
Parametry nie gorsze niż:
- rozdzielczość (pixele)	3072 x 2048
- kąt obserwacji	360°
- widzialność w nocy	12 m
- ogniskowa obiektywu	1,27 mm
- przesłona obiektywu	3
- DORI
  - wykrycie	20 m
  - obserwacja	8 m
  - rozpoznanie	4 m
  - identyfikacja	2 m
- kanały transmisji	2
- kompresja	H-265, H-265+, H-264, H-264+
- metody wykrycia ruchu	wkroczenie, opuszczenie
- metody wykrycia obecności	istnienie, brak istnienia
- regiony wykrycia	2
- praca dzień / noc	automatycznie
- pamięć
  - wewnętrzna – karta SD	128 GB
  - zewnętrzna – uproszczony serwer NAS	NFS
- komunikacja	LAN(Ethernet)
- złącze komunikacyjne	8P8C
- zasilanie	12 V ±20% oraz PoE passive in
- temperatura pracy	-40 °C ÷ 60 °C
- klasa ochronności	IP-65
- klasa odporności	IK-10
- tabliczka informacyjna – „obiekt monitorowany”	piktogram

Konwerter światłowodowy. Parametry nie gorsze niż:
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- złącze komunikacyjne
  - gniazdo 8P8C	1
  - wkładka SFP	1
    - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km	1 szt.
- zasilanie	12 V dc lub 24 V dc
- złącze zasilania	„jack”
- temperatura pracy	-40 °C ÷ 60 °C
- klasa ochronności	IP-44

Przy montażu kamery zalecane jest zainstalowanie ogrodzenia 3,5 m x 3,5 m, wtedy identy­fikacja dotyczy wnętrza ogrodzenia i nie zachodzi konieczność informowania o ochronie wizerunku (RODO).

3.4	Zasilacz sond pomiarowych

Zasilacz sond pomiarowych ma zapewnić napięcie zasilania 12 V dc ±10% dla wszystkich elementów elektronicznych. Do zasilania grzałek wbudowanych w sondy pomiarowe wykorzysty­wane jest napięcie 24 V dc ±10%. Napięcie wejściowe zasilacza nie powinno być większe od 50 V dc. Z uwagi na fakt, że napięcia zasilające są monitorowane przez sondy pomiarowe i zasilacz Sta­cji, nie jest wymagane obmiarowanie zasilacza sond pomiarowych. Jeżeli wystąpi konieczność komunikacji między zasilaczami sond pomiarowych i stacji, to powinna ona odbywać się przy pomocy światłowodu.
Parametry nie gorsze niż:
- napięcie wejściowe	24 V ÷ 48 V dc
- napięcie wyjściowe
  - elektronika	12 V dc ±10%
  - grzałki	24 V dc ±10%
- moc wyjściowa
  - elektronika	50 W
  - grzałki	90 W
  - sumaryczna	150 W
- złącza zasilania
  - wejściowe	2 x 2 x 10 mm2
  - wyjściowe	4 x 2 x 2,5 mm2
- ogranicznik przepięć napięcia 48 Vdc	tak
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- złącze komunikacyjne do zasilacza stacji	wkładka SFP
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km	1 szt.
- uziemienie – wyprowadzony kabel długości 1,5 m	LGY 1x6 mm2
- temperatura pracy	-30 ºC ÷ 70 ºC
- klasa ochronności	IP-44

Na wejściu linii zasilania sondy radiometrycznej należy umieścić ogranicznik przepięć.

3.5	Osprzęt wymagany do montażu sond pomiarowych w terenie

Wysokość wspornika (-ów) sond pomiarowych umożliwiający jego (ich) stabilny montaż do podstawy oraz zapewniający umieszczenie sondy na odpowiedniej wysokości pomiarowej należy określić w oparciu o jego parametry funkcjonalne powiązane z wymogami montażu sond radiome­trycznej oraz meteorologicznej w terenie:
wysokość montażu sondy radiometrycznej
(pasek na obudowie sondy))	1,0 m
- wysokość montażu sondy meteorologicznej nad gruntem	1,7 ÷ 2,0 m
- umiejscowienie wlotu opadomierza nad gruntem	1,0 m
- wysokość montażu kamery nadzoru wizyjnego	3,0 m
- zagłębienie podstawy wspornika(-ów) w ziemi co najmniej	- 0,4 m
- odporność zestawu: podstawa, wspornik(-i), sondy pomiarowe
na wiatr po montażu	120 km/h

Podstawa wspornika sondy ma mieć wagę i powierzchnię równoległą do powierzchni terenu pozwalającą na zachowanie powyżej wskazanej odporności na wiatr całości konstrukcji, to jest son­dy radiometrycznej wraz ze wspornikiem i podstawą.
W pobliżu wspornika należy zamontować szafkę teletechniczną z fundamentem wytworzoną z materiału termoutwardzalnego i odpornego na promieniowanie UV z przeznaczeniem na konwer­ter światłowodowy dla kamery, sterownik dla sondy meteorologicznej oraz zasilacz dla sond pomia­rowych i kamery o parametrach nie gorszych niż:
- szafka
  - wysokość	580 mm
  - szerokość	530 mm
  - głębokość	250 mm
- fundament
  - wysokość	850 mm
  - szerokość	530 mm
  - głębokość	250 mm
- płyta montażowa	500 mm x 500 mm
- stelaż zapasu światłowodu	1 szt.
- rozdzielnica światłowodowa na 12 wiązek	1 szt.
- zamek	1 kpl.
- klasa odporności obudowy	IK-10
- klasa palności	V-0

Kable łączące sondę radiometryczną mają być prowadzone ziemią i wewnątrz konstrukcji wspornika oraz fundamentu szafki, bez dostępu z zewnątrz po zamontowaniu sond pomiarowych do wspornika. Złącza komunikacyjne i zasilania również są schowane wewnątrz konstrukcji.
Montaż sond pomiarowych do wspornika musi być zabezpieczony mechanicznie tak, aby jak najbardziej utrudnić potencjalną kradzież lub zniszczenie sondy. Jeżeli będą stosowane kłódki to mają być wodoodporne.

3.6	Szafa zasilacza Stacji i węzła łączności internetowej

Parametry nie gorsze niż:
- materiał szafy	aluminum
- ocieplenie szafy	20 mm AluThermo
- nadstawka z wentylatorami	tak
- ilość komór	2
  - dolna – pod akumulatory
    - szerokość	1420mm
    - wysokość	750 mm
    - głębokość	670 mm
    - klasa ochronności	IP-56
    - atmosfera wybuchowa	tak – wolny wodór
  - górna – pod elektronikę
    - szerokość	1420 mm
    - wysokość	550 mm
    - głębokość	670 mm
    - klasa ochronności	IP-44
  - nadstawka
    - szerokość	1480 mm
    - wysokość	110 mm
    - głębokość	730 mm
    - klasa ochronności	IP-44
- wyposażenie komór
  - komora dolna
    - nad półką akumulatorów
      - wyprowadzenie powietrza	rura φ100 mm, długość 100 mm
      - detektor temperatury ATEX	-40 °C ÷ 70 °C
      - detektor wilgotności ATEX	0 ÷ 100% RH
      - wentylator ATEX
        - średnica	100 mm
        - przepływ	0 – 10 m3/h
        - licznik obrotów	tak
        - klasa ochronności	IP-55
        - poziom hałasu	33 dB
        - zasilanie	48 V dc
      - kuwety pod akumulatory – kwasoodporne	2
        - odstęp między kuwetami	50 mm
        - pojemność kuwet	32 dm3
      - stojaki pod akumulatory umożliwiające uzupeł-
nianie wody bez zdejmowania akumulatorów z
półki	2
    - półka na akumulatory	kratownica
      - udźwig	320 kg
      - przepływ powietrza	wokół kuwet
      - wysokość półki w komorze	660 mm
    - pod półką na akumulatory
      - wprowadzenie powietrza	filtr EPA-11
      - wyprowadzenie powietrza	filtr EPA-10
      - grzałki ATEX	2 x 50 W, 48 Vdc
      - separator ciepłego i zimnego powietrza	tak
  - komora górna
    - profile rack – z lewej strony komory	19” - 9U
    - płyta montażowa – z prawej strony komory	500 x 500 mm
    - stelaż na zapas światłowodu	1 szt.
    - rozdzielnica światłowodowa na 12 wiązek	1 szt.
    - detektor temperatury	-40 °C ÷ 70 °C
    - wyprowadzenie powietrza	do góry
    - wprowadzenie powietrza	filtr EPA-10
    - szyna DIN-35	o długości	500 mm
    - ogranicznik przepięć	sieci zasilającej	tak
    - bezpiecznik nadprądowy	B-16 A
    - bezpiecznik różnicowo-prądowy	B-16 A / 30 mA
    - bezpiecznik nadprądowy zasilacza Stacji	≤ C-6 A
    - bezpiecznik nadprądowy gniazd 230 V	B-10 A
    - gniazda 230V	3 szt.
    - wyłącznik napięcia 230 V	1 szt.
    - wyłącznik napięcia 24Vdc	1 szt.
    - wyłącznik napięcia 48Vdc	1 szt.
    - ogranicznik przepięć napięcia 48 Vdc	tak
    - oświetlenie
      - listwa LED temperatura koloru 4000K	tak
    - wyłącznik oświetlenia w drzwiach	2 szt.
  - nadstawka
    - wentylatory	2 szt.
      - średnica	120 mm
      - przepływ	2 m3/h
      - klasa ochronności	IP-44
      - poziom hałasu	33 dB
      - zasilanie	48 V
- mocowanie	z tyłu i z dołu
- otwory pod kotwy mocujące	φ12 ÷ φ16
  - zaślepki (szczelne) na każdy otwór	tak
- otwieranie drzwi
  - komora górna	do góry
  - komora dolna	na boki
- przepusty kablowe typu MOREK pod kable:	4 szt.
  - OMY 3x1,5 mm2	1 szt.
  - SMA-SMA ze złączami	2 szt.
  - FTP 4x2x25AWG	2 szt.
  - SM 4J G652D DAC PE	1 szt.
  - AYKY 4x10 mm2 żo	1 szt.
  - LGY 1x6 mm2	1 szt.
  - okablowanie wentylatorów i grzejników	tak
- rozmieszczenie przepustów
  - tył, boki i dół na dole komory dolnej	3 szt.
  - na półce rozdzielającej komory	1 szt.
  - tył na górze komory górnej przepusty SMA	2 szt.
- dukt kablowy prowadzony przy prawej bocznej ścianie	tak
- uziemienie:
  - saterowane śruby miedziowane gwintowane	2 x M 5
  - uchwyt do bednarki 25x4 mm na dole cokołu	3 szt (tył i boki)
  - wszystkie elementy szafy połączone kablem	LGY 1 x 6 mm2

W szafie Stacji powinny znajdować się następujące podzespoły:
- zasilacz;
- akumulatory zasilacza;
- sterownik atmosfery komór akumulatorów i elektroniki;
- węzeł łączności internetowej;
- sterownik informacji wizyjnej (opcja).

Wszystkie podzespoły znajdujące się w szafie muszą być trwale z nią złączone. Każdy z podzespołów ma być uziemiony do szafy. Długość kabli uziemiających podzespoły do szafy, typu LGY 1x6 mm2, nie może być większa od 1 m.
Szafa przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach zamkniętych.
Podczas montażu w szafie uchwytów do bednarek 25 mm x 4 mm ze stali miedziowanej jak również samej bednarki należy unikać styku aluminium miedź, powodującego korozję chemiczną miejsca połączenia. Tak samo zasaterowane śruby M5 do uziemienia powinny być miedziowane poza obszarem styku z aluminium.
Na wyjściu linii zasilania sondy pomiarowych należy umieścić ogranicznik przepięć.

3.7	Sterownik środowiska komór akumulatorów i elektroniki

Parametry nie gorsze niż:
- pomiar warunków środowiskowych wnętrza komór
  - komora górna
    - temperatura
      - zakres	-40 ºC ÷ 70 ºC
      - rozdzielczość	2 ºC
      - dokładność	±5% FS
    - wilgotność względna
      - zakres	0 ÷ 100%
      - rozdzielczość	2%
      - dokładność	±5% FS
  - komora dolna
    - temperatura
      - zakres	-40 ºC ÷ 70 ºC
      - rozdzielczość	2 ºC
      - dokładność	±5% FS
    - wilgotność względna
      - zakres	0 ÷ 100%
      - rozdzielczość	2%
      - dokładność	±5% FS
    - przepływ powietrza
      - zakres	0 ÷ 20 m3/h
      - rozdzielczość	100 mm3/h
      - dokładność	±5% FS
- obudowa sterownika	dostosowana do rack 19”
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- zasilanie	12 ÷ 48 V dc ±10%
- uziemienie – wyprowadzony kabel długości 1,0 m	LGY 1x6 mm2
- złącze zasilania	przykręcane lub „jack”
- temperatura pracy	-30 ºC - +50 ºC
- klasa ochronności	IP-44

Dostosowanie obudowy do systemu rack 19” oznacza dowolną możliwość zamocowania sterownika do profili rack. Np.:
- montaż do półki rack 19”;
- wyposażenie w przedłużone uchwyty do profili rack;
- obudowę rack o całkowitej szerokości 19”.

Sterownik ten może być podzespołem autonomicznym, albo zintegrowanym ze sterowni­kiem zasilacza Stacji.

3.8	Sterownik i bufor informacji wizyjnej

Sterownik ten może być realizowany jako oddzielny podzespół Stacji, jak podano poniżej, może też być aplikacją węzła łączności internetowej, co należy uzgodnić z producentem oprogra­mowania „KappaK” węzła łączności internetowej. Preferowanym rozwiązaniem jest rozwiązanie programistyczne.
Parametry nie gorsze niż:
- ilość strumieni	4
- bufor pamięciowy głównego strumienia	64 GB
- bufory dodatkowych strumieni	3 x 16 GB
- obudowa sterownika	dostosowana do rack 19”
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- zasilanie	12 ÷ 48 V dc ±10%
- uziemienie – wyprowadzony kabel długości 1,0 m	LGY 1x6 mm2
- złącze zasilania	przykręcane lub „jack”
- temperatura pracy	-30 ºC - +50 ºC
- klasa ochronności	IP-44

Dostosowanie obudowy do systemu rack 19” oznacza dowolną możliwość zamocowania sterownika do profili rack. Np.:
- montaż do półki rack 19”;
- wyposażenie w przedłużone uchwyty do profili rack;
- obudowę rack o całkowitej szerokości 19”.

3.9	Kable przesyłowe pomiędzy węzłem łączności sond i zasilaczem sond a sondami pomiaro­wymi i kamerą dozoru wizyjnego

- Przesył danych:
  - skrętka kat. 5e 4x2x25awg żelowana do ziemi	FTP
  - długość kabla	30 m
  - kable światłowodowe z końcówkami SM LC-APC
  - długość kabla 10 m	1 szt.
  - długość kabla 1 m	2 szt.
- Przesył energii:
  - kabel energetyczny do ziemi w osłonie poliwinitowej,
miedziany, czterożyłowy, żelowany	YKY 4x2,5 mm2 żo
  - długość kabla	30 m
- Osłona i oznakowanie:
  - rura osłonowa karbowana dwuwarstwowa
z podwójnym płaszczem	φ 50 mm /φ 40 mm
  - długość rury osłonowej	25 m

3.10	Zalecane kable przesyłowe pomiędzy węzłem łączności sond i zasilaczem sond a szafą za­silacza Stacji

- Przesył danych:
  - kabel światłowodowy do ziemi 4 włóknowy	SM 12J G652D DAC PE
  - długość kabla	300 m
- Przesył energii:
  - kabel energetyczny do ziemi w osłonie poliwinitowej,
miedziany, czterożyłowy, żelowany	YKY 4x2,5 mm2 żo
  - długość kabla	250 m
- Osłona i oznakowanie:
  - rura osłonowa karbowana dwuwarstwowa
z podwójnym płaszczem	φ 32 mm /φ 25 mm
  - długość rury osłonowej	250 m
  - folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim	250 m

3.11	Zasilacz Stacji oraz węzła łączności internetowej z podtrzymaniem akumulatorowym

Parametry nie gorsze niż:
- napięcie wejściowe	230 V rms ± 10%;
- napięcie wyjściowe
  - dla sond pomiarowych	48 V dc ± 8 V
  - dla elektroniki szafy Stacji	24 V dc ± 5V
- moc wyjściowa
  - dla sond pomiarowych	120 W
  - dla elektroniki szafy Stacji	50 W
  - dla grzałek akumulatorów	100 W
- maksymalna moc ładowania akumulatorów	400 W
- sumaryczna moc wyjściowa	600 W
- sekcje zasilania	4
  - sondy pomiarowe
  - sterownik środowiska komór akumulatorów i elektroniki
  - węzeł łączności internetowej
  - rezerwa
- zakłócenia napięcia wyjściowego	50 mV
- zabezpieczenie nadnapięciowe napięcia wyjściowego	70 V
- wartość między szczytowa napięcia tętnień	150 mV
- akumulatory:
  - typ	kwasowe
  - pojemność	150 Ah
  - sumaryczne napięcie	48 V
  - czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
    - z włączonymi grzałkami	36 h
    - z wyłączonymi grzałkami	48 h
  - maksymalny prąd ładowania	12 A
  - filtry cel akumulatora	rekombinacyjne
- pomiar warunków środowiskowych pracy
  - temperatura
    - zakres	-50 ºC ÷ 100 ºC
    - rozdzielczość	2 ºC
    - dokładność	±5% FS
  - stan sekcji zasilania	on/off
- pomiar wartości napięć i prądów zasilacza:
  - napięcie wejściowe
    - zakres	0 ÷ 400 V rms
    - rozdzielczość	1 V rms
    - dokładność	1% FS
  - prąd wejściowy
    - zakres	0 ÷ 10A
    - rozdzielczość	100 mA
    - dokładność	5% FS
  - częstotliwość w sieci zasilającej
    - zakres	10 ÷ 100 Hz
    - rozdzielczość	0,1 Hz
    - dokładność	0,25 % FS
  - napięcie wyjściowe
    - zakres	0 ÷ 100 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	2,5% FS
  - prąd wyjściowy
    - zakres	0 ÷ 20 A
    - rozdzielczość	100 mA
    - dokładność	2% FS
  - napięcie akumulatora
    - zakres	0 ÷ 100 V
    - rozdzielczość	0,1 V
    - dokładność	2,5% FS
  - prąd ładowania i rozładowania akumulatora
    - zakres	-20 A ÷ 20 A
    - rozdzielczość	100 mA
    - dokładność	1% FS
- komunikacja	LAN (Ethernet)
- złącze komunikacyjne do zasilacza sond pomiarowych	SFP
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km	1 szt.
- złącze komunikacyjne do węzła łaczności internetowej	SFP
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km	1 szt.

3.12	Węzeł łączności internetowej

Węzeł łączności internetowej składa się z następujących podzespołów: trasownika etherne­towego wyposażonego w pamięć blokową, ekspandera portów SFP, zewnętrznego trasownika LTE, osprzętu do mocowania zewnętrznego trasownika oraz kabla połączeniowego między trasownika­mi.

Trasownik ethernetowy. Parametry nie gorsze niż:
- komunikacja
  - porty 8P8C
    - ethernet 10/100/1000	5
  - porty SFP	1
  - złącze USB 3.0	1
- złącze komunikacyjne SFP
  - BX – WDM, SM LC-APC, DDM, 10 km,
Tx1310, Rx1550	1 szt.
  - BX – WDM, SM LC-APC, DDM, 10 km,
Tx1550, Rx1310	1 szt
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km, Tx1310	1 szt.
- obudowa rack	metalowa
  - wysokość	1U
  - głębokość	300 mm
  - szerokość	19”
- zasilanie
  - napięcie	24-57 Vdc
  - moc pobierana	30 W
- złącze zasilania	„jack”
- temperatura pracy	-40 ºC ÷ 60 ºC
- klasa ochronności	IP-20

Pamięć blokowa. Parametry nie gorsze niż:
- technologia	SSD SLC NAND Flash
- pojemność	256 GB
- wydajność
  - odczyt	400 MB/s
  - zapis	350 MB/s
- komunikacja
  - złącze USB	1
- zasilanie z łącza USB	5 Vdc
- obudowa	brak

Trasownik LTE. Parametry nie gorsze niż:
- antena	kierunkowa
- zysk antenowy	17 dBi
- szerokość wiązki głównej	25 °
- ilość kart micro SIM	1
- komunikacja GSM
  - 2G	Class 12
  - 3G - UMTS	kategoria R7
  - 4G (LTE)	kategoria 6
- agregacja pasm	tak
- komunikacja ethernet
  - port 8P8C	1 (PoE passive in)
- zasilanie po PoE	6 W (12-57 Vdc)
- temperatura pracy	-40 ºC ÷85 ºC
- klasa ochronności	IP-54

Przełącznik ethernetowy. Parametry nie gorsze niż:
komunikacja	LAN (Ethernet)
  - złącze SFP	4
  - złącze 8P8C	1
- rodzaj wkładki do złącz komunikacyjnych
  - LX – dual, SM LC- APC, DDM, 10 km, Tx1310	1 szt.
- zasilanie
  - napięcie	12-57 Vdc
  - max. moc pobierana	18W
- złącze zasilania	„jack”
- klasa ochronności	IP-20
- obudowa	dostosowana do rack 19”

Osprzęt do mocowania trasownika LTE zewnętrznego:
- elementy mocowania do masztu antenowego
  - obejma metalowa	2 szt.
  - zestaw montażowy do masztu	1 kpl.
  - zestaw montażowy do ściany	1 kpl.
  - wspornik reflektora parabolicznego	1 kpl.
  - reflektor paraboliczny	1 kpl.
  - łącznik do uziemienia	1 szt.
- kabel połączeniowy 8P8C - 8P8C	30 m kat. 5e

Osprzęt do montażu trasownika ethernetowego w profilach rack:
- śruby montażowe M6	do profili rack	4 szt.
- jednostronny kabel zasilający „jack”	1,5 m

Osprzęt do montażu przełącznika ethernetowego w profilach rack:
- śruby montażowe M6	do profili rack	4 szt.
- jednostronny kabel zasilający „jack”	1,5 m

Dostosowanie obudowy do systemu rack 19” oznacza dowolną możliwość zamocowania sterownika do profili rack. Np.:
- montaż do półki rack 19”;
- wyposażenie w przedłużone uchwyty do profili rack;
- zmiana obudowy na obudowę rack o całkowitej szerokości 19”.

Pamięć blokowa powinna być zamontowana wewnątrz obudowy trasownika ethernetowego. Jeżeli ta obudowa nie jest wystarczająca, to należy zmienić obudowę trasownika na większą, umoż­liwiającą montaż pamięci blokowej wewnątrz wspólnej obudowy z trasownikiem.

3.13	Oprogramowanie sprzętowe Stacji (firmware)

Procedura autentykacji i autoryzacji podzespołów Stacji podłączanych do węzła łączności internetowej zawsze musi przechodzić co najmniej dwuetapowo.
Do obsługi węzła łączności internetowej wymagane będzie używanie oprogramowania „KappaK” będącego częścią oprogramowania systemu bezpiecznego przesyłu danych radiome­trycznych „KappaT”.

3.13.1	Oprogramowanie sprzętowe sondy radiometrycznej

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
- pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki;
- zebranie widma promieniowania jonizującego;
- pomiar wartości środowiskowych;
- pomiar dostarczonego napięcia zasilania;
- pomiar zasilania detektorów GM;
- pobieranie współrzędnych geograficznych WGS-84;
- pobieranie czasu;
- informacje z odbiornika nawigacji satelitarnej;
- informacje DDM z wkładki SFP, o ile istnieją.

Wyniki funkcji pomiarowych są przekazywane w formacie zgodnym ze standardem „Ameri­can National Standard, Data Format for Radiation Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku. Pola pozwalające na rozszerzenie standardu powinny być zdefiniowane przez Wykonawcę w zgodzie z wyżej wymienionym dokumentem.
Plik zawierający informacje o sondzie radiometrycznej (producenta, numer seryjny, datę produkcji urządzenia, datę oddania do użytkowania, producenta detektorów radiometrycznych, ich numery seryjne, wraz z datami produkcji i rozpoczęcia użytkowania itp. wymaganymi przez stan­dard) oraz surowe dane pomiarowe: mocy przestrzennego równoważnika dawki wraz z lokalizacją i czasem powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.
Plik zawierający identyfikator sondy radiometrycznej oraz dane techniczne pracy sondy: warunki środowiskowe, napięcia, lokalizację, czas itd. powinien być wysyłany co 1 minutę do wę­zła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS. Dane techniczne powinny podawać wartości mierzone jako ich minimum, dominantę lub średnią z dominant i maksimum za okres ich zbiera­nia.
Jeżeli z jakiś powodów nie można było wygenerować pliku z danymi pomiarowymi lub technicznymi, to w jego miejsce powinien być wygenerowany plik z informacją o problemie, błę­dzie lub problemach czy błędach.
Jeżeli plik nie zawiera wszystkich danych pomiarowych lub technicznych, to w pliku powinny być sygnalizowane odpowiednio wszystkie braki danych.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- porównywanie bieżących warunków funkcjonowania sondy do warunków początkowych (umieszczonych w firmware sondy) i ich aktualizacji;
- weryfikacja położenia piku używanego do automatycznej stabilizacji energetycznej widma w kanałach spektrometru;
- weryfikacja dopuszczalnych napięć zasilania;
- parsowanie plików przychodzących pod względem semantycznym i syntaktycznym;
- porównywanie czasu pobieranego z Internetu (wyłącznym serwerem jest węzeł łączności in­ternetowej) z czasem pobieranym z odbiornika nawigacji satelitarnej;
- weryfikacja parametrów odbieranego sygnału nawigacji satelitarnej;
- weryfikacja parametrów komunikacji światłowodowej;
- sprawdzanie terminu utraty ważności kluczy SSL/TLS;
- przeglądanie zasobów serwera VSFTPd w poszukiwaniu plików przychodzących do sondy;

Każde odstępstwo od ustalonych norm powoduje natychmiastowe lub po bezskutecznej au­tonaprawie/autokorekcie wysłanie pliku zawierającego informację o zaistniałym ostrzeżeniu, błę­dzie lub alarmie. Plik taki bezwzględnie zawierający identyfikator sondy jest wysyłany do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje autonaprawy/autokorekty:
- regulacja współczynnika wzmocnienia toru spektrometrycznego;
- ponawianie połączenia z nawigacją satelitarną;
- ponawianie połączenia z węzłem łączności internetowej;
- pobieranie nowych kluczy SSL/TLS;
- priorytetowy wybór sygnału czasu;
- wyłączenie sondy po zaniku napięcia zasilania dłuższym od około 20 ms;
- uruchomienie sondy po podaniu napięcia zasilającego.

Jeżeli napięcie zasilania wróci po rozpoczęciu cyklu wyłączania sondy, to ponowne włącze­nie sondy może nastąpić nie wcześniej niż po około 10 s.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje zarządzające:
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru konfiguracji torów pomiarowych sondy radiometrycz­nej;
- polecenie odczytu i zapisu współczynnika wzmocnienia toru spektrometrycznego;
- polecenie zapisu i odczytu do rejestru konfiguracji sondy;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru stanu DDM wkładki SFP;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestrów nawigacji satelitarnej;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru kluczy SSL, węzeł łączności internetowej jest CA dla reszty podzespołów Stacji;
- polecenie wyłączenia sondy;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia sondy;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia nawigacji satelitarnej;

Pliki funkcji zarządzających przesyłane do węzła łączności internetowej, jak też z niego pobierane za pomocą protokołu FTPS, bezwzględnie zawierają co najmniej identyfikator sondy.

3.13.2	Oprogramowanie sprzętowe sondy meteorologicznej

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
- pomiar wartości meteorologicznych:
  - temperatura otoczenia;
  - ciśnienie atmosferyczne;
  - wilgotność względna powietrza;
  - wysokość opadu i wysokość równoważnika wodnego opadu śniegu lub lodu;
  - siła i kierunek wiatru;
  - temperatura gruntu (opcja);
  - wysokość opadu śniegu (opcja);
- pomiar wartości środowiskowych;
- pomiar dostarczonego napięcia zasilania;
- pobieranie czasu;
- informacje DDM z wkładki SFP, o ile istnieją.

Wyniki funkcji pomiarowych są przekazywane w formacie zgodnym ze standardem „Ameri­can National Standard, Data Format for Radiation Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku. Pola pozwalające na rozszerzenie standardu powinny być zdefiniowane przez Wykonawcę w zgodzie z wyżej wymienionym dokumentem.
Plik zawierający informacje o sondzie meteorologicznej (producenta, numer seryjny, datę produkcji urządzenia, datę oddania do użytkowania, ich numery seryjne, wraz z datami produkcji i rozpoczęcia użytkowania itp. wymaganymi przez standard) oraz surowe dane pomiarowe: dane meteorologiczne wraz czasem powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.
Plik zawierający identyfikator sondy meteorologicznej oraz dane techniczne pracy sondy: warunki środowiskowe, napięcia, czas itd. powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS. Dane techniczne powinny podawać wartości mierzone jako ich minimum, dominantę lub dominanty i maksimum za okres ich zbierania.
Jeżeli z jakiś powodów nie można było wygenerować pliku z danymi pomiarowymi lub technicznymi, to w jego miejsce powinien być wygenerowany plik z informacją o problemie, błę­dzie lub problemach czy błędach.
Jeżeli plik nie zawiera wszystkich danych pomiarowych lub technicznych, to w pliku powinny być sygnalizowane odpowiednio wszystkie braki danych.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- weryfikacja temperatury grzałki lejka deszczomierza
- weryfikacja dopuszczalnych napięć zasilania;
- weryfikacja parametrów komunikacji światłowodowej;
- sprawdzanie terminu utraty ważności kluczy SSL/TLS;
- przeglądanie zasobów serwera VSFTPd w poszukiwaniu plików przychodzących do sondy;
- parsowanie plików przychodzących pod względem semantycznym i syntaktycznym.

Każde odstępstwo od ustalonych norm powoduje natychmiastowe lub po bezskutecznej au­tonaprawie/autokorekcie wysłanie pliku zawierającego informację o zaistniałym ostrzeżeniu, błę­dzie lub alarmie. Plik taki bezwzględnie zawierający identyfikator sondy jest wysyłany do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje autonaprawy/autokorekty:
- regulacja temperatury grzania lejka opadomierza;
- ponawianie połączenia z węzłem łączności internetowej;
- pobieranie nowych kluczy SSL/TLS;
- wyłączenie sondy po zaniku napięcia zasilania dłuższym od około 20 ms;
- uruchomienie sondy po podaniu napięcia zasilającego.

Jeżeli napięcie zasilania wróci po rozpoczęciu cyklu wyłączania sondy, to ponowne włącze­nie sondy może nastąpić nie wcześniej niż po około 10 s.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje zarządzające:
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru konfiguracji sondy meteorologicznej;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru stanu DDM wkładki SFP;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru kluczy SSL, węzeł łączności internetowej jest CA dla reszty podzespołów Stacji;
- polecenie wyłączenia sondy;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia sondy.

Pliki funkcji zarządzających przesyłane do węzła łączności internetowej, jak też z niego pobierane za pomocą protokołu FTPS, bezwzględnie zawierają co najmniej identyfikator sondy.

3.13.3	Oprogramowanie sprzętowe zasilacza sond

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
- pomiar parametrów zasilania pobieranego z zasilacza Stacji;
- komunikacja z zasilaczem stacji.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- pomiar parametrów pracy zasilacza, w tym;
  - przekroczeń mocy pobranej.

Komunikacja z systemem, w tym wysyłanie informacji o nieprawidłowościach przesyłu odpowiedniej mocy zasilania są wysyłane poprzez sterownik zasilacza Stacji.

3.13.4	Oprogramowanie sprzętowe zasilacza stacji

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
- pomiar parametrów sieci energetycznej 230 V rms, w tym pomiar zużytej energii elektrycz­nej przez Stację;
- pomiar parametrów zasilania akumulatora;
- pomiar parametrów zasilania 48 V dc Stacji;
- pomiar parametrów zasilania 24 V dc Stacji o ile jest to możliwe;
- pomiar warunków środowiskowych pracy akumulatorów;
- określenie stanu sekcji zasilania;
- określenie faktu ładowania akumulatorów.

Wyniki funkcji pomiarowych są przekazywane w formacie zgodnym ze standardem „Ameri­can National Standard, Data Format for Radiation Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku. Pola pozwalające na rozszerzenie standardu powinny być zdefiniowane przez Wykonawcę w zgodzie z wyżej wymienionym dokumentem.
Plik zawierający informacje o zasilaczu (producenta, numer seryjny, datę produkcji urządze­nia, datę oddania do użytkowania) oraz dane techniczne pracy sondy: warunki środowiskowe, na­pięcia, prądy, moce, częstotliwość energetycznej sieci zasilającej, czas itd. powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS. Dane techniczne powinny podawać wartości mierzone jako ich minimum, dominantę lub dominanty i maksimum za okres ich zbierania.
Jeżeli z jakiś powodów nie można było wygenerować pliku z danymi technicznymi, to w jego miejsce powinien być wygenerowany plik z informacją o problemie, błędzie lub problemach czy błędach.
Jeżeli plik nie zawiera wszystkich danych technicznych, to w pliku powinny być sygnalizo­wane odpowiednio wszystkie braki danych.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- pomiar parametrów pracy zasilacza, w tym;
  - napięć i prądów;
  - warunków środowiskowych;
  - przekroczeń mocy pobranej;
- weryfikacja stanu sekcji zasilania;
- sprawdzanie terminu utraty ważności kluczy SSL/TLS;
- parsowanie plików przychodzących pod względem semantycznym i syntaktycznym;
- przeglądanie zasobów serwera VSFTPd w poszukiwaniu plików przychodzących do sondy.

Każde odstępstwo od ustalonych norm powoduje natychmiastowe lub po bezskutecznej au­tonaprawie/autokorekcie wysłanie pliku zawierającego informację o zaistniałym ostrzeżeniu, błę­dzie lub alarmie. Plik taki bezwzględnie zawierający identyfikator sondy jest wysyłany do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje autonaprawy/autokorekty:
- ponawianie połączenia z węzłem łączności internetowej;
- pobieranie nowych kluczy SSL/TLS;
- uruchomienie zasilacza po podaniu napięcia zasilającego.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje zarządzające:
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru konfiguracji zasilacza;
- polecenie odczytu i zapisu rejestru sekcji zasilania;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru kluczy SSL, węzeł łączności internetowej jest CA dla reszty podzespołów Stacji.

Pliki funkcji zarządzających przesyłane do węzła łączności internetowej, jak też z niego pobierane za pomocą protokołu FTPS, bezwzględnie zawierają co najmniej identyfikator zasilacza.

3.13.5	Oprogramowanie sprzętowe sterownika środowiska komór akumulatorów i elektroniki

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
- pomiar parametrów środowiskowych obu komór;
- pomiar parametrów zasilania.

Wyniki funkcji pomiarowych są przekazywane w formacie zgodnym ze standardem „Ameri­can National Standard, Data Format for Radiation Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku. Pola pozwalające na rozszerzenie standardu powinny być zdefiniowane przez Wykonawcę w zgodzie z wyżej wymienionym dokumentem.
Plik zawierający informacje o sterowniku (producenta, numer seryjny, datę produkcji urzą­dzenia, datę oddania do użytkowania) oraz dane techniczne pracy sterownika: parametry środowi­skowe, napięcia, czas itd. powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS. Dane techniczne powinny podawać wartości mierzone jako ich minimum, dominantę lub dominanty i maksimum za okres ich zbierania.
Jeżeli z jakiś powodów nie można było wygenerować pliku z danymi technicznymi, to w jego miejsce powinien być wygenerowany plik z informacją o problemie, błędzie lub problemach czy błędach.
Jeżeli plik nie zawiera wszystkich danych technicznych, to w pliku powinny być sygnalizo­wane odpowiednio wszystkie braki danych.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- weryfikacja danych środowiskowych komór;
- weryfikacja faktu ładowania akumulatorów;
- sprawdzanie terminu utraty ważności kluczy SSL/TLS;
- parsowanie plików przychodzących pod względem semantycznym i syntaktycznym;
- przeglądanie zasobów serwera VSFTPd w poszukiwaniu plików przychodzących do sondy.

Każde odstępstwo od ustalonych norm powoduje natychmiastowe lub po bezskutecznej au­tonaprawie/autokorekcie wysłanie pliku zawierającego informację o zaistniałym ostrzeżeniu, błę­dzie lub alarmie. Plik taki bezwzględnie zawierający identyfikator sondy jest wysyłany do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje autonaprawy/autokorekty:
- utrzymanie zadanych wartości środowiskowych komór;
- ponawianie połączenia z węzłem łączności internetowej;
- pobieranie nowych kluczy SSL/TLS;
- uruchomienie sterownika po podaniu napięcia zasilającego.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje zarządzające:
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru konfiguracji sterownika;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru kluczy SSL, węzeł łączności internetowej jest CA dla reszty podzespołów Stacji;
- polecenie wyłączenia sterownika;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia sterownika.

Pliki funkcji zarządzających przesyłane do węzła łączności internetowej, jak też z niego po­bierane za pomocą protokołu FTPS, bezwzględnie zawierają co najmniej identyfikator sterownika.

3.13.6	Oprogramowanie sprzętowe sterownika informacji wizyjnej

Realizowane są co najmniej następujące funkcje użytkowe:
- informacje wizyjne z każdego dostępnego strumienia informacji;
- przechowywanie tych informacji;
- udostępnianie informacji na żądanie.

Pojedyncze pliki informacji wizyjnej nie mogą być dłuższe od 5 minut. Udostępniana infor­macja, to albo obraz z czasu 0 zarejestrowanego zdarzenia, albo plik(-i) z początku zdarzenia od czasu -5 sekund do zakończenia zdarzenia. W każdej informacji wizyjnej musi być zawarty aktual­ny stempel czasu.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje pomiarowe:
pomiar zajętości buforów informacji wizyjnej.

Wyniki funkcji pomiarowych są przekazywane w formacie zgodnym ze standardem „Ameri­can National Standard, Data Format for Radiation Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku. Pola pozwalające na rozszerzenie standardu powinny być zdefiniowane przez Wykonawcę w zgodzie z wyżej wymienionym dokumentem.
Plik zawierający informacje o sterowniku (producenta, numer seryjny, datę produkcji urzą­dzenia, datę oddania do użytkowania) oraz dane techniczne pracy sterownika: zajętość bufora informacji wizyjnej, czas itd. powinien być wysyłany co 1 minutę do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS. Dane techniczne powinny podawać wartości mierzone jako ich minimum, dominantę lub dominanty i maksimum za okres ich zbierania.
Jeżeli z jakiś powodów nie można było wygenerować pliku z danymi technicznymi, to w jego miejsce powinien być wygenerowany plik z informacją o problemie, błędzie lub problemach czy błędach.
Jeżeli plik nie zawiera wszystkich danych technicznych, to w pliku powinny być sygnalizo­wane odpowiednio wszystkie braki danych.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje nadzorcze:
- weryfikacja wielkości buforów informacji wizyjnej;
- sprawdzanie terminu utraty ważności kluczy SSL/TLS;
- parsowanie plików przychodzących pod względem semantycznym i syntaktycznym;
- przeglądanie zasobów serwera VSFTPd w poszukiwaniu plików przychodzących do sondy.

Każde odstępstwo od ustalonych norm powoduje natychmiastowe lub po bezskutecznej au­tonaprawie/autokorekcie wysłanie pliku zawierającego informację o zaistniałym ostrzeżeniu, błę­dzie lub alarmie. Plik taki bezwzględnie zawierający identyfikator sondy jest wysyłany do węzła łączności internetowej za pomocą protokołu FTPS.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje autonaprawy/autokorekty:
- utrzymanie zadanych wielkości buforów informacji wizyjnej;
- ponawianie połączenia z węzłem łączności internetowej;
- pobieranie nowych kluczy SSL/TLS;
- uruchomienie sterownika po podaniu napięcia zasilającego.

Realizowane są co najmniej następujące funkcje zarządzające:
- polecenie zachowania obrazów i plików w buforze informacji wizyjnej;
- polecenie kasowania obrazów i plików w buforze informacji wizyjnej;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru konfiguracji sterownika;
- polecenie odczytu i zapisu do rejestru kluczy SSL, węzeł łączności internetowej jest CA dla reszty podzespołów Stacji;
- polecenie wyłączenia sterownika;
- polecenie wyłączenia i ponownego uruchomienia sterownika.

Pliki funkcji zarządzających przesyłane do węzła łączności internetowej, jak też z niego po­bierane za pomocą protokołu FTPS, bezwzględnie zawierają co najmniej identyfikator sterownika.

3.13.7	Interfejs programistyczny (API)

Wykonawca dostarcza Agencji pełną strukturę oraz kompletny wykaz pól informa­cji, które stanowią rozszerzenie standardu „American National Standard, Data Format for Radia­tion Detectors used for Homeland Security” ANSI-N42.42-2020 z 2021 roku:
- pliki niezbędne do kodowania i parsowania przekazywanych informacji, przeznaczone do wykorzystania lokalnego;
- opis rozszerzeń standardu ANSI-N42.42-2020 wraz ze standardem, w formie plików *.pdf, w tym w wersji ujednoliconej.

Wyżej wymienione pliki i ich aktualizacje będą dostępne do pobrania ze strony internetowej Wykonawcy przez 20 lat lub do końca działalności Wykonawcy, począwszy od daty sprzedaży Sta­cji.
Komunikacja pomiędzy podzespołami Stacji i węzłem łączności internetowej zachodzi w formie wymiany plików zbudowanych na zasadach określonych powyżej w następujący sposób:
- podzespoły Stacji wysyłają do bufora komunikacyjnego znajdującego się w węźle łączności internetowej pliki natychmiast po ich wytworzeniu;
- podzespoły Stacji wykonują cykliczne sprawdzanie zawartości bufora komunikacyjnego i jeżeli napotkają tam jakiś plik sterujący, to go pobierają. Czas repetycji jest ustawiany przez operatora Stacji indywidualnie dla każdego podzespołu Stacji.

Wykaz plików i ich zawartości znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

4.	Wdrożenie

Wdrożenie Stacji polega na jej wstępnym uruchomieniu i wykonaniu testów jakościowych wszystkich dostępnych funkcjonalności podzespołów Stacji. Wykonawca dostarcza opis procedur niezbędnych do przeprowadzenia testów oraz dokument kalibracji Stacji. Agencja zastrzega sobie termin do 14 dni od dnia dostawy i odbioru kompletności Stacji na przeprowadzenie testów funkcjonalnych.
Podczas wdrożenia poszczególnych podzespołów Stacji ich MAC adresy oraz IKIPy zostają zapisane do bazy wdrożonych podzespołów stacji razem z numerem seryjnym i typem Stacji oraz podzespołu. Jest to niezbędne, aby można było po przypisaniu do danej Stacji jej lokalizacji i prze­słaniu list uwierzytelniających do węzła łączności internetowej poprawnie zestawić i skonfigurować Stację.

5.	Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi wdrożonych Stacji z osobami wskazanymi przez Agencję w grupach po 4-5 osób w terminie do 14 dni po dostawie Stacji. Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez Agencję.
Sprzęt oraz oprogramowanie, które będą użyte do przeprowadzenia szkolenia zapewni Wy­konawca.
Szkolenia nie mogą odbywać się w trybie zdalnym.

6.	Gwarancja

W trakcie udzielonej gwarancji naprawy Stacji, lokowanych na terenie kraju, w którym Wy­konawca lub firma przez niego upoważniona ma siedzibę, polegają na:
1. wymianie uszkodzonego podzespołu na zastępczy przez Wykonawcę (zastępczy podzespół dostarcza Wykonawca);
2. naprawie uszkodzonego podzespołu przez Wykonawcę;
3. wymianie podzespołu zastępczego na naprawiony przez Wykonawcę.
Wszelkie aktualizacje firmware’u podzespołów Stacji, które zaistnieją w okresie gwarancyj­nym, są wykonywane przez Wykonawcę w aktualnej lokalizacji Stacji na terenie kraju, w którym Wykonawca lub firma przez niego upoważniona ma siedzibę.
Jeżeli lokalizacje stacji znajdują się w innych miejscach, to użytkownik dostarcza uszko­dzony lub wymagający aktualizacji firmware’u podzespół Stacji do siedziby Wykonawcy lub firmy w kraju znajdującym się najbliżej kraju, w którym Stacja jest lokowana.

7.	Dokumentacja

Razem ze stacją ma być dołączona dokumentacja:
- techniczno-ruchowa sondy radiometrycznej, w tym zawartości rejestrów konfiguracji i ich oddziaływania na pracę sondy;
- techniczno-ruchowa sondy meteorologicznej, w tym zawartości rejestrów konfiguracji i ich oddziaływania na pracę sondy;
- techniczno-ruchowa sterownika środowiskiem pracy w komorach akumulatorów i elektroni­ki, w tym zawartości rejestrów konfiguracji i ich oddziaływania na pracę sterownika;
- techniczno-ruchowa sterownika informacji wizyjnej, w tym zawartości rejestrów konfigura­cji i ich oddziaływania na pracę sterownika;
- techniczno-ruchowa zasilacza Stacji, w tym zawartości rejestrów konfiguracji i ich oddziaływania na pracę zasilacza;
- techniczno-ruchowa zasilacza sond;
- techniczno-ruchowa węzła łączności sond, w tym zawartości rejestrów konfiguracji i ich oddziaływania na pracę węzła łączności jako rozszerzenia węzła łączności internetowej dostarczanego przez stronę trzecią;
- opisu procesu wdrożenia;
- przebiegu szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi;
- rozszerzeń standardu ANSI-N42.42-2020;
- poleceń i komunikatów API;
- ostrzeżeń, błędów i alarmów wraz z komentarzami;
- przykładowych plików przesyłanych do i ze Stacji;
- szczegółowych protokołów komunikacji Stacji z węzłem łączności internetowej;
- mechaniczna szafy Stacji;
- montażowa mechaniczna i elektryczna szafy Stacji;
- połączeń pomiędzy sondą a szafą Stacji, z uwzględnieniem konieczności zastosowania za­bezpieczeń nadnapięciowych (iskrowniki) na linii przesyłowej zasilania.

Dokumentacja ma być dostarczona w formie elektronicznej na pen-drive lub w formie książ­kowej.