Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Pompa do żywienia pozajelitowego wraz z przeglądem gwarantującym sprawność działania pompy

- stosowana do okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowego płynów

- stosowana u dorosłych, dzieci i noworodków

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie dopuszcza się przedmiotu zamówienia    rekondycjonowanego, powystawowego, używanego),

2.  Przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku,

3.  Przedmiot zamówienia musi posiadać:

a)	instrukcję obsługi w jęz. polskim,

b)	kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji,

c)	autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski,

d)	okres gwarancji nie mniej niż 24 miesiące.

4.  Podstawowe parametry pompy żywieniowej:

- prędkość podaży: min. od 10 do 600 ml/godz.,

- objętość podaży do min. 9999 ml,

- dokładność podaży: min. ± 5%,

- zasilanie z sieci i akumulatora,

- czas działania akumulatora: min. 12 godz. (przy prędkości 25 ml/godz.),

- czytelny wyświetlacz,

- menu w języku polskim.

W ramach przeglądu pompy do żywienia, należy przeprowadzić wszelkie czynności gwarantujące sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania pompy zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi, aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
z uwzględnieniem, iż urządzenia te będące rezerwą strategiczną są przechowywane bez używania do czasu ich wydania w celu użycia zgodnie z przeznaczeniem.

Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompą żywieniową.

W zestawie z pompą powinny znaleźć się następujące elementy:

- zestaw do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu,

- zestaw stacjonarny do przetoczeń żywienia pozajelitowego,

- torba/plecak na pompę dla osób w różnym wieku.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy),

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG 
i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.