Załącznik nr 1

do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Stół operacyjny I

- Stół operacyjny przeznczony do przeprowadzania operacji z zakresu chirurgii ogólnej.

- Stół operacyjny z blatem 5 - cio segmentowym, z podziałem na segment podgłówka, segment oparcia pleców dwuczęściowy z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej, segment siedzenia oraz segment podnóżków dzielony na lewy i prawy.

- Wysokość stołu operacyjnego (blatu) regulowana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej, której dźwignia znajduje się na dłuższym boku podstawy lub od strony sekcji głowy.

- Oparcie pleców regulowane ręcznie, wspomagane sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 40◦  do + 80◦ (+/-10◦).

- Podgłówek regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 50◦  do + 50◦  (+/-5◦).

- Przechył Trendelenburga regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od 0◦  do + 30◦  (+/-5◦).

- Przechył anty - Trendelenburga regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą  w zakresie regulacji od 0◦  do + 30◦  (+/-5◦).

- Przechyły boczne regulowane ręcznie, za pomocą korby umiejscowionej pod segmentem siedziska po 25◦ w prawo i lewo.

- Kąt nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 90◦  do + 25◦  (+/-5◦).

- Kąt rozchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej regulowany ręcznie, w zakresie regulacji od 0◦  do + 180◦

- Segment oparcia pleców z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (ławeczka nerkowa) od strony głowy pacjenta za pomocą korby.

- Wysokość wypiętrzenia segmentu klatki piersiowej minimum 150 mm (+/-10 mm).

- Konstrukcja stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, płyny ustrojowe, środki dezynfekcyjne oraz promienie UV.

- Kolumna nośna stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

- Podstawa stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej w kształcie litery „H”, wyposażona w koła antystatyczne.

- Koła jezdne łożyskowane nie wymagające konserwacji o średnicy od 125 do 200 mm 
o konstrukcji pełnej, powierzchnia jezdna powlekana mieszanką silikonową, wszystkie koła powinny posiadać centralną blokadę jazdy, która jest uruchomiana za pomocą jednej dźwigni. Koła jezdne skrętne umożliwiające manewrowanie stołem.

- Leże stołu operacyjnego wykonane z płyty przeziernej dla promieni RTG oraz dające możliwość monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C.

- Segment oparcia podgłówka, pleców, siedzenia wyposażony w prowadnice na tacę RTG.

- Stół operacyjny wyposażony w system odprowadzania ładunku elektrostatycznego.

- Materac stołu zdejmowany, mocowany do stołu za pomocą np. czopów osadzonych na ramie lub elementach nośnych blatu oraz gniazd w materacach (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) lub za pomocą pasków żelowych.

- Materac dzielony na segmenty (podgłówek, oparcie pleców dwuczęściowe z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej, siedzenie oraz podnóżki dzielone na lewy i prawy), stosowany do wszystkich rodzajów ułożeń pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, bezszwowy, antybakteryjny i antystatyczny o grubości minimum 50 mm,  łatwo zmywalny, wykonany 
w sposób zabezpieczający przed przenikaniem płynów.

- Leże wyposażone z obu stron w listwy (euroszyny) wzdłuż długiej osi stołu operacyjnego wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej służące do mocowania wyposażenia.

- Każda sztuka zamawianego wyposażenia dodatkowego musi posiadać odpowiednio 
w komplecie uchwyty wielopozycyjne lub korpusy zacisku, które umożliwiają montaż zamawianego wyposażenia do listwy (euroszyny).

- Leże stołu operacyjnego musi posiadać możliwość zamiany miejscami segmentu podgłówka z segmentem podnóżków dzielonych na lewy i prawy.

- Parametry techniczne stołu operacyjnego:

- długość stołu mieszcząca się w zakresie 2020 mm – 2160 mm,

- całkowita szerokość stołu (wraz z listwami) od 550 mm do 590 mm,

- szerokość materaca minimalna 500 mm,

- nośność minimalna stołu 180 kg,

- waga maksymalna stołu bez wyposażenia dodatkowego i opakowania max. 160 kg,

- wysokość stołu regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej:

- minimalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym obniżeniu stołu wynosi 690 mm – 770 mm,

- maksymalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym podwyższeniu stołu wynosi 1000 mm – 1050 mm.

- Wyposażenie dodatkowe stołu operacyjnego:

- wieszak kroplówki,

- ramka anestezjologiczna,

- prowadnica RTG,

- taca RTG,

- przystawka do operacji łąkotki służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składa się z materaca o walcowatym kształcie oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu,

- pas brzuszny służący do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym. Pas składa się z dwóch nierdzewnych zaczepów montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwóch pasów o szerokości 100 mm łączonych za pomocą taśmy z rzepami,

- podkolannik lewy i prawy z pasami do zabezpieczenia nogi pacjenta służący do podpierania kończyn dolnych w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażony jest w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki,

- przystawka ginekologiczna składa się miski wykonanej ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Szkielet przystawki umożliwia zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej,

- oparcie boczne prostokątne 2 szt. służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej. Składa się z materaca o prostokątnym kształcie oraz części nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta,

- oparcie barkowe lewe i prawe służące do stabilizacji w pozycji leżącej od strony barków pacjenta. Składa się z poliuretanowego materaca o prostokątnym kształcie wygiętym w kształcie nerki oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta,

- pas nadgarstkowy (lewy i prawy) o szerokości 100 mm służący do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka. Mocowany do listwy bocznej stołu posiada regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa,

- pasy do unieruchamiania podudzia lub ud pacjenta 2 szt. Składające się z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stołu operacyjnego oraz pasa o szerokości 100 mm,

- podpórka ręki w kształcie rynienki z dwoma pasami do zabezpieczenia ręki pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej,

- wózek na wyposażenie dodatkowe.

Zadanie nr 2

Stół operacyjny II

- Stół operacyjny przeznczony do przeprowadzania operacji z zakresu chirurgii ogólnej.

- Stół operacyjny z blatem 4 segmentowym, z podziałem na segmenty: podgłówka, segmentem oparcia pleców, segmentem siedzenia oraz segmentem podnóżka dzielonym na lewy i prawy.

- Możliwość przechyłu stołu w (segment siedziska i oparcia pleców) w pozycji Flex/Reflex.

- Wysokość stołu operacyjnego (blatu) regulowana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej, której dźwignia znajduje się na dłuższym boku podstawy lub od strony sekcji głowy.

- Oparcie pleców regulowane ręcznie, wspomagane sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 50◦  do + 75◦ (+/-10◦). .

- Podgłówek regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od min.– 45◦  do + 30◦ .

- Przechył Trendelenburga regulowany nożną pompą hydrauliczną z blokadą w zakresie regulacji od 0◦  do + 30◦  (+/-5◦).

- Przechył anty - Trendelenburga regulowany nożną pompą hydrauliczną z blokadą w zakresie regulacji od 0◦  do + 30◦  (+/-5◦).

- Kąt nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 90◦  do + 20◦  (+/-5◦).

- Kąt rozchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej regulowany ręcznie, w zakresie regulacji od 0◦  do + 180◦

- Konstrukcja stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, płyny ustrojowe, środki dezynfekcyjne oraz promienie UV.

- Kolumna nośna stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

- Podstawa stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, osłona podstawy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej lub odpornego tworzywa sztucznego. Podstawa wyposażona jest w koła antystatyczne.

- Koła jezdne łożyskowane nie wymagające konserwacji o średnicy od 125 do 200 mm 
o konstrukcji pełnej, powierzchnia jezdna powlekana mieszanką silikonową, wszystkie koła powinny posiadać centralną blokadę jazdy, która jest uruchomiana za pomocą jednej dźwigni. Koła jezdne skrętne umożliwiające manewrowanie stołem.

- Leże stołu operacyjnego wykonane z płyty przeziernej dla promieni RTG oraz dające możliwość monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C.

- Segment oparcia podgłówka, pleców, siedzenia wyposażony w prowadnice na tacę RTG.

- Stół operacyjny wyposażony w system odprowadzania ładunku elektrostatycznego.

- Materac stołu zdejmowany, mocowany do stołu za pomocą np. czopów osadzonych na ramie lub elementach nośnych blatu oraz gniazd w materacach (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) lub mocowany do stołu za pomocą pasków żelowych.

- Materac dzielony na segmenty (podgłówek, oparcie pleców zintegrowane z siedziskiem oraz podnóżki dzielone na lewy i prawy), stosowany do wszystkich rodzajów ułożeń pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, bezszwowy, antybakteryjny i antystatyczny o grubości minimum 50 mm,  łatwo zmywalny, wykonany w sposób zabezpieczający przed przenikaniem płynów.

- Leże wyposażone z obu stron w listwy (euroszyny) wzdłuż wszystkich segmentów blatu długiej osi stołu operacyjnego oraz od strony głowy pacjenta wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej służące do mocowania wyposażenia.

- Każda sztuka zamawianego wyposażenia dodatkowego musi posiadać odpowiednio 
w komplecie uchwyty wielopozycyjne lub korpusy zacisku, które umożliwiają montaż zamawianego wyposażenia do listwy (euroszyny).

- Leże stołu operacyjnego musi posiadać możliwość zamiany miejscami segmentu podgłówka z segmentem podnóżków dzielonych na lewy i prawy.

- Parametry techniczne stołu operacyjnego:

- długość stołu mieszcząca się w zakresie 2020 mm – 2130 mm,

- całkowita szerokość stołu (wraz z listwami) od 550 mm do 590 mm,

- szerokość materaca min. 500 mm,

- nośność minimalna stołu 180 kg (bezpieczne obciążenie robocze w każdej pozycji),

- całkowita nośność stołu (statyczna) – min. 250 kg,

- waga maksymalna stołu bez wyposażenia dodatkowego i opakowania max. 160 kg,

- wysokość stołu regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej:

- minimalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym obniżeniu stołu wynosi 690 mm – 770 mm,

- maksymalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym podwyższeniu stołu wynosi 1000 mm – 1050 mm.

- Wyposażenie dodatkowe stołu operacyjnego:

- wieszak kroplówki,

- ramka anestezjologiczna,

- prowadnica RTG,

- taca RTG,

- przystawka do operacji łąkotki służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składa się z materaca o walcowatym kształcie oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu,

- pas brzuszny służący do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym. Pas składa się z dwóch nierdzewnych zaczepów montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwóch pasów o szerokości 100 mm łączonych za pomocą taśmy z rzepami,

- podkolannik lewy i prawy z pasami do zabezpieczenia nogi pacjenta służący do podpierania kończyn dolnych w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażony jest w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki,

- przystawka ginekologiczna składa się miski wykonanej ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Szkielet przystawki umożliwia zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej,

- oparcie boczne prostokątne 2 szt. służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej. Składa się z materaca o prostokątnym kształcie oraz części nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta,

- oparcie barkowe lewe i prawe służące do stabilizacji w pozycji leżącej od strony barków pacjenta. Składa się z poliuretanowego materaca o prostokątnym kształcie wygiętym w kształcie nerki oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta,

- pas nadgarstkowy (lewy i prawy) o szerokości 100 mm służący do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka. Mocowany do listwy bocznej stołu posiada regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa,

- pasy do unieruchamiania podudzia lub ud pacjenta 2 szt. Składające się z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stołu operacyjnego oraz pasa o szerokości 100 mm,

- podpórka ręki w kształcie rynienki z dwoma pasami do zabezpieczenia ręki pacjenta, wyposażona w materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej,

- wózek na wyposażenie dodatkowe.

Inne wymagania Zadanie 1 i Zadanie 2:

- 1.	Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy RARS,

- 2.	Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- 3.	towar posiada ważną na dzień dostawy towaru deklarację zgodności EC/CE/WE oraz instrukcję używania.

- 4.	towar wraz z wyposażeniem dodatkowym musi być umieszczony w opakowaniu transportowym (skrzyni) zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie przechowywania i transportu, w nie więcej niż 2 skrzyniach. Opakowanie bezpośrednie stołu operacyjnego (skrzynia) musi umożliwiać długotrwałe przechowywanie w stosach, nie mniej niż w 4 warstwach.

- 5.	towar zostanie dostarczony na Europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 m.