Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu na dostawę stołów operacyjnych

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki przetargu |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Zadanie 1

| Lp. | Nazwa wyrobów | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Okres gwarancji na towar (w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14. |
| 1. | Stół operacyjny I |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2: potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| WYMAGANE PARAMETRY: Stół operacyjny | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| - Stół operacyjny przeznczony do przeprowadzania operacji z zakresu chirurgii ogólnej. |  |
| - Stół operacyjny z blatem 5 - cio segmentowym, z podziałem na segment podgłówka, segment oparcia pleców dwuczęściowy z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej, segment siedzenia oraz segment podnóżków dzielony na lewy i prawy. |  |
| - Wysokość stołu operacyjnego (blatu) regulowana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej, której dźwignia znajduje się na dłuższym boku podstawy lub od strony sekcji głowy. |  |
| - Oparcie pleców regulowane ręcznie, wspomagane sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 40◦ do + 80◦ (+/-5◦). |  |
| - Podgłówek regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 50◦ do + 50◦ (+/-5◦). |  |
| - Przechył Trendelenburga regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od 0◦ do + 30◦ (+/-5◦). |  |
| - Przechył anty - Trendelenburga regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od 0◦ do + 30◦ (+/-5◦). |  |
| - Przechyły boczne regulowane ręcznie, za pomocą korby umiejscowionej pod segmentem siedziska po 25◦ w prawo i lewo. |  |
| - Kąt nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 90◦ do + 25◦ (+/-5◦). |  |
| - Kąt rozchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej regulowany ręcznie, w zakresie regulacji od 0◦ do + 180◦ |  |
| - Segment oparcia pleców z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (ławeczka nerkowa) od strony głowy pacjenta za pomocą korby. |  |
| - Wysokość wypiętrzenia segmentu klatki piersiowej minimum 150 mm (+/-10 mm). |  |
| - Konstrukcja stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, płyny ustrojowe, środki dezynfekcyjne oraz promienie UV. |  |
| - Kolumna nośna stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. |  |
| - Podstawa stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej w kształcie litery „H”, osłona podstawy stołu wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej lub odpornego tworzywa sztucznego. Podstawa wyposażona jest w koła antystatyczne. |  |
| - Koła jezdne łożyskowane nie wymagające konserwacji o średnicy od 125 do 200 mm o konstrukcji pełnej, powierzchnia jezdna powlekana mieszanką silikonową, wszystkie koła powinny posiadać centralną blokadę jazdy, która jest uruchomiana za pomocą jednej dźwigni. Koła jezdne skrętne umożliwiające manewrowanie stołem. |  |
| - Leże stołu operacyjnego wykonane z płyty przeziernej dla promieni RTG oraz dające możliwość monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C. |  |
| - Segment oparcia podgłówka, pleców, siedzenia wyposażony w prowadnice na tacę RTG. |  |
| - Stół operacyjny wyposażony w system odprowadzania ładunku elektrostatycznego. |  |
| - Materac stołu zdejmowany, mocowany do stołu za pomocą np. czopów osadzonych na ramie lub elementach nośnych blatu oraz gniazd w materacach (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) lub za pomocą pasków żelowych. |  |
| - Materac dzielony na segmenty (podgłówek, oparcie pleców dwuczęściowe z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej, siedzenie oraz podnóżki dzielone na lewy i prawy), stosowany do wszystkich rodzajów ułożeń pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, bezszwowy, antybakteryjny i antystatyczny o grubości minimum 50 mm, łatwo zmywalny, wykonany w sposób zabezpieczający przed przenikaniem płynów. |  |
| - Leże wyposażone z obu stron w listwy (euroszyny) wzdłuż długiej osi stołu operacyjnego wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej służące do mocowania wyposażenia. |  |
| - Każda sztuka zamawianego wyposażenia dodatkowego musi posiadać odpowiednio w komplecie uchwyty wielopozycyjne lub korpusy zacisku, które umożliwiają montaż zamawianego wyposażenia do listwy (euroszyny). |  |
| - Leże stołu operacyjnego musi posiadać możliwość zamiany miejscami segmentu podgłówka z segmentem podnóżków dzielonych na lewy i prawy. |  |
| - Parametry techniczne stołu operacyjnego: - długość stołu mieszcząca się w zakresie 2020 mm – 2160 mm, - całkowita szerokość stołu (wraz z listwami) od 550 mm do 590 mm, - szerokość materaca minimalna 500 mm, - nośność minimalna stołu 180 kg, - waga maksymalna stołu bez wyposażenia dodatkowego i opakowania 160 kg, - wysokość stołu regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej: - minimalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym obniżeniu stołu wynosi 690 mm – 770 mm, - maksymalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym podwyższeniu stołu wynosi 1000 mm – 1050 mm. |  |
| - Wyposażenie dodatkowe stołu operacyjnego: - wieszak kroplówki, - ramka anestezjologiczna, - prowadnica RTG, - taca RTG, - przystawka do operacji łąkotki służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składa się z materaca o walcowatym kształcie oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu, - pas brzuszny służący do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym. Pas składa się z dwóch nierdzewnych zaczepów montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwóch pasów o szerokości 100 mm łączonych za pomocą taśmy z rzepami, - podkolannik lewy i prawy z pasami do zabezpieczenia nogi pacjenta służący do podpierania kończyn dolnych w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażony jest w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki, - przystawka ginekologiczna składa się miski wykonanej ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Szkielet przystawki umożliwia zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej, - oparcie boczne prostokątne 2 szt. służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej. Składa się z materaca o prostokątnym kształcie oraz części nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, - oparcie barkowe lewe i prawe służące do stabilizacji w pozycji leżącej od strony barków pacjenta. Składa się z poliuretanowego materaca o prostokątnym kształcie wygiętym w kształcie nerki oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, - pas nadgarstkowy (lewy i prawy) o szerokości 100 mm służący do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka. Mocowany do listwy bocznej stołu posiada regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa, - pasy do unieruchamiania podudzia lub ud pacjenta 2 szt. Składające się z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stołu operacyjnego oraz pasa o szerokości 100 mm, - podpórka ręki w kształcie rynienki z dwoma pasami do zabezpieczenia ręki pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej. - wózek na wyposażenie dodatkowe. |  |

Tabela 3. Zadanie 2.

| Lp. | Nazwa wyrobów | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Okres gwarancji na towar (w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14. |
| 1. | Stół operacyjny II |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 4. Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| WYMAGANE PARAMETRY: Stół operacyjny | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| - Stół operacyjny przeznczony do przeprowadzania operacji z zakresu chirurgii ogólnej. |  |
| - Stół operacyjny z blatem 4 segmentowym, z podziałem na segmenty: podgłówka, segment oparcia pleców, segment siedzenia oraz segment podnóżków dzielony na lewy i prawy. |  |
| - Możliwość przechyłu stołu w (segment siedziska i oparcia pleców) w pozycji Flex/Reflex. |  |
| - Wysokość stołu operacyjnego (blatu) regulowana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej, której dźwignia znajduje się na dłuższym boku podstawy lub od strony sekcji głowy. |  |
| - Oparcie pleców regulowane ręcznie, wspomagane sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 50◦ do + 75 ◦ (+/-10◦). |  |
| - Podgłówek regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od min.– 45◦ do + 30◦ . |  |
| - Przechył Trendelenburga regulowany nożną pompą hydrauliczną z blokadą w zakresie regulacji od 0◦ do + 30◦ (+/-5◦). |  |
| - Przechył anty - Trendelenburga regulowany nożną pompą hydrauliczną z blokadą w zakresie regulacji od 0◦ do + 30◦ (+/-5◦). |  |
| - Kąt nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 90◦ do + 20◦ (+/-5◦). |  |
| - Kąt nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej regulowany ręcznie, wspomagany sprężyną gazową z blokadą w zakresie regulacji od – 90◦ do + 20◦ (+/-5◦). |  |
| - Kąt rozchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej regulowany ręcznie, w zakresie regulacji od 0◦ do + 180◦ |  |
| - Konstrukcja stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, płyny ustrojowe, środki dezynfekcyjne oraz promienie UV. |  |
| - Kolumna nośna stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. |  |
| - Podstawa stołu operacyjnego wykonana jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, osłona podstawy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej lub odpornego tworzywa sztucznego. Podstawa wyposażona jest w koła antystatyczne. |  |
| - Koła jezdne łożyskowane nie wymagające konserwacji o średnicy od 125 do 200 mm o konstrukcji pełnej, powierzchnia jezdna powlekana mieszanką silikonową, wszystkie koła powinny posiadać centralną blokadę jazdy, która jest uruchomiana za pomocą jednej dźwigni. Koła jezdne skrętne umożliwiające manewrowanie stołem. |  |
| - Leże stołu operacyjnego wykonane z płyty przeziernej dla promieni RTG oraz dające możliwość monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C. |  |
| - Segment oparcia podgłówka, pleców, siedzenia wyposażony w prowadnice na tacę RTG. |  |
| - Stół operacyjny wyposażony w system odprowadzania ładunku elektrostatycznego. |  |
| - Materac stołu zdejmowany, mocowany do stołu za pomocą np. czopów osadzonych na ramie lub elementach nośnych blatu oraz gniazd w materacach (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) lub mocowany do stołu za pomocą pasków żelowych. |  |
| - Materac dzielony na segmenty (podgłówek, oparcie pleców zintegrowane z siedziskiem oraz podnóżki dzielone na lewy i prawy), stosowany do wszystkich rodzajów ułożeń pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, bezszwowy, antybakteryjny i antystatyczny o grubości minimum 50 mm, łatwo zmywalny, wykonany w sposób zabezpieczający przed przenikaniem płynów. |  |
| - Leże wyposażone z obu stron w listwy (euroszyny) wzdłuż wszystkich segmentów blatu długiej osi stołu operacyjnego oraz od strony głowy pacjenta, wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej służące do mocowania wyposażenia. |  |
| - Każda sztuka zamawianego wyposażenia dodatkowego musi posiadać odpowiednio w komplecie uchwyty wielopozycyjne lub korpusy zacisku, które umożliwiają montaż zamawianego wyposażenia do listwy (euroszyny). |  |
| - Leże stołu operacyjnego musi posiadać możliwość zamiany miejscami segmentu podgłówka z segmentem podnóżków dzielonych na lewy i prawy. |  |
| - Parametry techniczne stołu operacyjnego: - długość stołu mieszcząca się w zakresie 2020 mm – 2130 mm, - całkowita szerokość stołu (wraz z listwami) od 550 mm do 590 mm, - szerokość materaca min. 500 mm, - nośność minimalna stołu 180 kg (bezpieczne obciążenie robocze w każdej pozycji), - całkowita nośność stołu (statyczna) – min. 250 kg, - waga maksymalna stołu bez wyposażenia dodatkowego i opakowania max. 160 kg, - wysokość stołu regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej: - minimalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym obniżeniu stołu wynosi 690 mm – 770 mm, - maksymalna wysokość blatu z materacem po maksymalnym podwyższeniu stołu wynosi 1000 mm – 1050 mm. |  |
| - Wyposażenie dodatkowe stołu operacyjnego: - wieszak kroplówki, - ramka anestezjologiczna, - prowadnica RTG, - taca RTG, - przystawka do operacji łąkotki służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składa się z materaca o walcowatym kształcie oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu, - pas brzuszny służący do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym. Pas składa się z dwóch nierdzewnych zaczepów montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwóch pasów o szerokości 100 mm łączonych za pomocą taśmy z rzepami, - podkolannik lewy i prawy z pasami do zabezpieczenia nogi pacjenta służący do podpierania kończyn dolnych w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażony jest w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki, - przystawka ginekologiczna składa się miski wykonanej ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Szkielet przystawki umożliwia zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej, - oparcie boczne prostokątne 2 szt. służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej. Składa się z materaca o prostokątnym kształcie oraz części nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, - oparcie barkowe lewe i prawe służące do stabilizacji w pozycji leżącej od strony barków pacjenta. Składa się z poliuretanowego materaca o prostokątnym kształcie wygiętym w kształcie nerki oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, - pas nadgarstkowy (lewy i prawy) o szerokości 100 mm służący do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka. Mocowany do listwy bocznej stołu posiada regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa, - pasy do unieruchamiania podudzia lub ud pacjenta 2 szt. Składające się z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stołu operacyjnego oraz pasa o szerokości 100 mm, - podpórka ręki w kształcie rynienki z dwoma pasami do zabezpieczenia ręki pacjenta, wyposażona w materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej. - wózek na wyposażenie dodatkowe. |  |

Oświadczamy, że:

        Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy RARS.

      Opakowanie bezpośrednie towaru (skrzynia) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi udzielonej na towar w czasie przechowywania.

        Towar będzie dostarczony na Euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

     Towar będzie spełniał wymogi wynikające z przepisów prawa określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta