Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: ssak elektryczny (akumulatorowo-sieciowy)

| Lp. | PARAMETRY TOWARU | UWAGI / PROPONOWANE PARAMETRY TOWARU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ssak akumulatorowo – sieciowy przeznaczony do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych | TAK/NIE |
|  | Zasilanie: - z sieci (230 V) - z wewnętrznego akumulatora - z gniazdka samochodowego 12 V | Rodzaj zasilania: |
|  | Czas pracy wewnętrznego akumulatora min. 30 min | Czas pracy: |
|  | Płynna regulacja siły ssania | TAK/NIE |
|  | Wydajność ssania minimum 15 l/min | Wydajność: |
|  | Maksymalne podciśnienie ssania min. 60 kPa | Wartość maksymalnego podciśnienia: |
|  | Ssak wyposażony min. w: - wskaźnik podciśnienia, - wskaźnik naładowania akumulatora, - zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika | Dodatkowe wyposażenie: |
|  | Zbiornik na wydzielinę wielorazowy wykonany z tworzywa nietłukącego o pojemności od 1000 ml do 1500 ml z możliwością sterylizacji w autoklawie | Pojemność zbiornika: |
|  | Jednorazowy wkład na wydzielinę (przeznaczony do zbiornika wielorazowego) min. 4 szt. | Liczba sztuk w zestawie: |
|  | Filtr antybakteryjny wymienny – min. 5 szt. | Liczba sztuk w zestawie: |
|  | Dren pacjenta o długości min. 120 cm - min. 5 szt. | Materiał: Jednorazowy/wielorazowy: Liczba sztuk w zestawie: Długość: |
|  | Waga ssaka | Waga: |
|  | Wyposażony w torbę przenośną do przenoszenia ssaka | TAK/NIE |

Dodatkowe uwagi / wyjaśnienia / uzupełnienia / istotne parametry dotyczące proponowanego towaru: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2: ssak elektryczny (chirurgiczny)

| Lp. | PARAMETRY TOWARU | UWAGI / PROPONOWANE PARAMETRY TOWARU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołami w tym minimum dwa (przednie) z blokadą | TAK/NIE |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz | TAK/NIE |
|  | Wydajność ssania min. 30 l/min | Wydajność: |
|  | Płynna regulacja siły ssania | TAK/NIE |
|  | Maksymalne podciśnienie ssania min. 90 kPa | Wartość maksymalnego podciśnienia: |
|  | Poziom hałasu max. 40 dB | dB: |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | Materiał: |
|  | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej pompie | TAK/NIE |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami min.: mmHg, cmH₂O, bar, kPa | TAK/NIE |
|  | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | Rodzaj zabezpieczenia: |
|  | Wyposażenie: |  |
|  | - zbiornik bezpieczeństwa wielorazowy wykonany z tworzywa nietłukącego, z możliwością sterylizacji w autoklawie | Materiał: Pojemność: Liczba zbiorników: |
|  | - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | Materiał: Jednorazowy/wielorazowy: Liczba sztuk w zestawie: |
|  | - 2-3 litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem i możliwością sterylizacji w autoklawie | Materiał: Pojemność: Liczba zbiorników: |
|  | - kabel zasilający min. 2 m | TAK/NIE |
|  | - jednorazowe worki na wydzielinę przystosowane do zbiorników z pokrywami wielorazowymi, zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | Liczba sztuk w zestawie: |
|  | - włącznik nożny on/off | TAK/NIE |
|  | - możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off – jeśli nie posiada | TAK/NIE |
|  | - możliwość mocowania dodatkowych zbiorników | TAK/NIE |
|  | - możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK/NIE |
|  | - możliwość rozbudowy ssaka o min. 1 pojemnik do kateterów, montowany na uchwycie z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu | TAK/NIE |
|  | - możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz/pojemnik na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na postawie bez wsparcia serwisu | TAK/NIE |
|  | - możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1,2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK/NIE |
|  | - ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK/NIE |
| 12. | Dodatkowe wyposażenie | Wymienić: |

Dodatkowe uwagi / wyjaśnienia / uzupełnienia / istotne parametry dotyczące proponowanego towaru: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne wymagania (dla każdego zadania):

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG 
i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji.

- Towar musi posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania 
w języku polskim.

- Na terenie Polski musi znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).

- W okresie trwania rozszerzonej rękojmi/gwarancji Kontrahent w cenie sprzedaży towaru zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów technicznych (o ile są wymagane dla towaru).

………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania potencjalnego oferenta