Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Pompa do żywienia pozajelitowego

- Pompa do żywienia pozajelitowego do stosowania w warunkach domowych oraz szpitalnych u dorosłych i dzieci.

- Przepływ i dokładność infuzji:

- umożliwia poddawanie płynów odżywczych w różnych trybach infuzji (ciągła, cykliczna)

- posiada regulację prędkości podaży w zakresie co najmniej od 1 ml/godz. do 
500 ml/godz,

- wysoka precyzja podaży do -/+ 6 %,

- objętość podaży co najmniej w zakresie od 1 do 9999 ml,

- możliwość podłączenia do systemów workowych.

- Wyświetlacz i sterowanie:

- czytelny wyświetlacz (LCD / dotykowy),

- proste menu w języku polskim oraz intuicyjna obsługa,

- rejestracja danych dotyczących podaży żywienia (zapisanie w pamięci trybu infuzji, prędkości przepływu oraz podanej objętości),

- wizualna i dźwiękowa sygnalizacja alarmów, w tym: zatkanie linii infuzyjnej, powietrze 
w linii, niski poziom płynu, błędy systemowe,

- możliwość programowania cykli żywieniowych dla pacjenta.

- Zasilanie:

- możliwości pracy na akumulatorze i zasilaniu sieciowym,

- długi czas pracy na akumulatorze min. 8 godzin.

- Obudowa:

- poręczna i wytrzymała obudowa,

- kompaktowe rozmiary, umożliwiające transport i użytkowanie domowe.

- Pompa do żywienia pozajelitowego z możliwością integracji z systemem monitorowania szpitalnego.

- Pompa posiada zestaw infuzyjny kompatybilny z pompą.

- Kompletny zestaw powinienem zawierać:

- pompę do żywienia pozajelitowego,

- zestaw do podawania diet w ruchu (min. 20 szt.),

- zestaw stacjonarny do podawania diet (min. 20 szt.),

- worki do sporządzania mieszanin pozajelitowych - jednokomorowe, bez DEHP 
o pojemności dostosowanej do podawania płynów na potrzeby dzieci (20 szt.) oraz dorosłych (20 szt.)

- torba/plecak kompatybilny z pompą do żywienia pozajelitowego, mieszczący worek 
o pojemności do 3000 ml.

Inne wymagania:

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE 
nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 kpl.) wykonane w sposób 
i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Agencji.

- Towar musi być fabrycznie nowy (nie dopuszcza się przedmiotu zamówienia rekondycjonowanego, powystawowego, używanego).

- Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

- Na terenie Polski musi znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru.

- W okresie trwania rozszerzonej rękojmi/gwarancji Wykonawca w cenie sprzedaży towaru zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie 
z wymogami producenta oraz nieodpłatnej wymiany wyposażenia wchodzące w skład kompletu, posiadającego datę ważności, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia.

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru.