Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Ssak elektryczny (akumulatorowo-sieciowy)

Ssak akumulatorowo – sieciowy przeznaczony do odsysania płynów ustrojowych:

- Zasilanie:

- z sieci (230V),

- z wewnętrznego akumulatora,

- z gniazdka samochodowego 12 V

- Czas pracy wewnętrznego akumulatora min. 30 min.

- Płynna regulacja siły ssania

- Wydajność ssania minimum 15 l/min

- Maksymalne podciśnienie ssania min. 65 kPa

- Wyposażony w:

- wskaźnik podciśnienia,

- wskaźnik naładowania akumulatora,

- zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika

- Zbiornik na wydzielinę wielorazowy wykonany z tworzywa nietłukącego o pojemności od 1l do 1,5l z możliwością sterylizacji w autoklawie

- Jednorazowy wkład na wydzielinę (przeznaczony do zbiornika wielorazowego) – min. 4 szt.

- Filtr antybakteryjny wymienny – min. 5 szt.

- Dren pacjenta o długości min. 120 cm – min. 5 szt.

- Możliwość stosowania standardowych drenów z uniwersalnym łącznikiem

- Waga nie większa niż 6 kg

- Wyposażony w torbę przenośną do przenoszenia ssaka i akcesoriów

Zadanie 2. Ssak elektryczny (chirurgiczny)

- Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołami, w tym minimum dwa (przednie) z blokadą

- Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz.

- Wydajność  ssaka  min. 30 l/min.

- Płynna regulacja siły ssania

- Maksymalne podciśnienie ssania min. 85 kPa

- Poziom hałasu max. 40 dB.

- Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału (ABS)

- Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej pompie

- Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami min.; mmHg, cmH₂O, bar, kPa.

- Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe.

- Wyposażenie:

- wielorazowy zbiornik bezpieczeństwa, wykonany z tworzywa nietłukącego o pojemności 
min. 0,2l z możliwością sterylizacji w autoklawie – min. 1 szt.

- silikonowy przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym – min. 1 szt.

- min. 2l zbiornik podstawowy, nietłukący, z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem i możliwością sterylizacji w autoklawie – min. 2 szt.

- stojak jezdny ssaka,

- filtr antybakteryjny wymienny – min. 5 szt.

- kabel zasilający min. 2 m,

- możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l,

- jednorazowe worki na wydzielinę, przystosowane do zbiorników z pokrywami wielorazowymi, zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik – min. 5 szt. w zestawie

- włącznik nożny on/off

- możliwość mocowania dodatkowych zbiorników

- możliwość stosowania pojemników wielorazowych min. 4l x 4 szt. montowanych na szynie EURO  podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu,

- możliwość rozbudowy ssaka o min. 1 pojemnik do kateterów, montowany na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu,

- możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o min. 1 kosz/pojemnik na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na postawie bez wsparcia serwisu,

- możliwość stosowania standardowych drenów z uniwersalnym łącznikiem

- możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1,2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu,

- ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O.

Niezbędne wymagania (dla wszystkich towarów):

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar pochodzi z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynów Agencji.

- Towar jest fabrycznie nowy.

- Towar spełnia wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 
w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.