Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1: Urządzenie do transportu chorych zakaźnie (izolator transportowy)

1. Izolator do transportu jednej osoby chorej zakaźnie umożliwiający izolację i transport w standardowych środkach transportu sanitarnego (karetka, śmigłowiec, samolot).
2. Izolator zapewniający pełną izolację pacjenta, bezpieczeństwo działania, szczelność
   i poprawność filtracji w celu uniemożliwienia kontaminacji otoczenia.
3. Konstrukcja izolatora umożliwiająca sprawny załadunek pacjenta.
4. Długość komory min. 195 cm.
5. Maksymalna waga pacjenta min. 140 kg.
6. Wewnętrzny system unieruchomienia i zabezpieczenia pacjenta.
7. Min. 3 pary zewnętrznych uchwytów transportowych.
8. Izolator zapewniający możliwość bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do pacjenta podczas transportu, w celu zapewnienia utrzymania podstawowych funkcji życiowych.
9. Wbudowane min. 3 pary zintegrowanych rękawic gwarantujących prawidłową opiekę osoby transportowanej.
10. Wbudowane min. 4 porty umożliwiające podłączenie przewodów, m.in. elektrycznych, drenów infuzyjnych, cewników.
11. Izolator musi być wyposażony w jednostkę filtrowentylacyjną służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz i jednocześnie uniemożliwiającą kontaminację otoczenia (system podciśnienia min. 20 Pa). Zasilanie jednostki filtrowentylacyjnej
    z akumulatora posiadającego możliwość doładowania i wyposażonego we wskaźnik stanu naładowania oraz ładowarkę.
12. Czas pracy akumulatora min. 6 godzin.
13. Jednostka filtrowentylacyjna zapewniająca przepływ powietrza o wartości co najmniej 12 wymian powietrza na godzinę w zależności od objętości izolatora.
14. Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system filtrów klasy P3, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa. Filtr posiadający okres trwałości określony przez producenta min. 10 lat (pozwalający na wieloletnie przechowywanie) oraz certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 12941 oraz innymi ewentualnymi wymogami prawnymi w przypadku izolatorów transportowych.
15. Filtr musi spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego. Filtr posiada deklarację zgodności EC/CE/WE oraz certyfikat badania typu WE wraz z tłumaczeniem dokumentów.
16. Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system informujący o nieprawidłowym działaniu/awarii systemu.
17. Dopuszczalny zakres temperatur umożliwiający tymczasowy transport pacjenta i pracę urządzenia powinien wynosić od min. -15°C do +35°C.
18. Transparentna powłoka umożliwiająca obserwację pacjenta.
19. Możliwość wielokrotnej dekontaminacji izolatora.
20. Możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych.
21. Możliwość przymocowania izolatora do większości rodzajów noszy wykorzystywanych w karetkach.
22. Zestaw wyposażony w torbę transportową.

Zadanie 2: Izolatorium podciśnieniowe

1. Komora izolacyjna przeznaczona do izolacji, hospitalizacji, dekontaminacji leżącego pacjenta z podejrzeniem lub stwierdzeniem obecności wysoce zakaźnych patogenów.
2. Izolatorium zapewnia pełną izolację pacjenta, bezpieczeństwo działania, szczelność
   i poprawność filtracji w celu uniemożliwienia kontaminacji otoczenia.
3. Izolatorium zawiera zintegrowaną śluzę umożliwiającą bezpieczną dekontaminację lub dodatkową komorę dekontaminacyjną. Śluza lub komora wyposażona w system wymiany drobnych przedmiotów/odpadów.
4. System nośny izolatorium bazujący na konstrukcji nadmuchiwanej (pompka
   w zestawie) lub aluminiowym stelażu, umożliwiający szybki czas rozstawienia.
5. Możliwość transportu zestawu w formie złożonej – wszystkie elementy powinny posiadać dedykowane opakowanie transportowe (np. torba transportowa/skrzynie). Możliwość wieloletniego przechowywania kompletnego zestawu w dedykowanych opakowaniach.
6. Izolatorium wykonane z wielorazowego, transparentnego materiału, umożliwiającego obserwację pacjentów. Komplet w zestawie.
7. Możliwość dezynfekcji izolatorium powszechnie stosowanymi preparatami.
8. Zastosowanie materiałów zapewniających uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz maksymalnej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych.
9. Wbudowane w ścianę min. 3 systemy/otwory techniczne/kanały umożliwiające podłączenie do pacjenta urządzeń medycznych/przewodów pozostających na zewnątrz izolatorium lub wyprowadzenie przewodów na zewnątrz izolatorium.
10. Izolatorium umożliwiające bezpieczny i stały dostęp zespołowi ratowników do pacjenta.
11. Izolatorium umożliwiające izolację pacjenta na standardowej wielkości łóżku szpitalnym oraz pracę personelu bezpośrednio przy pacjencie w odzieży ochronnej.
12. Izolatorium wyposażone w jednostkę filtrowentylacyjną służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz oraz wytworzenia podciśnienia min. 10 Pa, uniemożliwiającego kontaminację otoczenia.
13. Jednostka filtrowentylacyjna zapewniająca przepływ powietrza o wartości co najmniej 12 wymian powietrza na godzinę w zależności od objętości izolatora.
14. Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system filtrów HEPA lub ULPA. Filtry posiadające okres trwałości określony przez producenta min. 10 lat (pozwalający na wieloletnie przechowywanie) oraz certyfikat potwierdzający zgodność z normą
    EN 1822 oraz innymi ewentualnymi wymogami prawnymi w przypadku izolatorów podciśnieniowych. Jednostka filtrowentylacyjna zasilana sieciowo.
15. Komora filtrująca opcjonalnie wyposażona w lampę UV.
16. Izolatorium wyposażone w system informujący o nieodpowiednim stanie podciśnienia lub konieczności wymiany filtra. Opcjonalnie czujnik poziomu CO2.
17. Zestaw do naprawy zawierający niezbędne narzędzia oraz części zamienne potrzebne do drobnych napraw izolatorium (uszkodzenia/nieszczelność).

Niezbędne wymagania (dla zadania 1 i 2):
1. Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynów na terenie Polski wskazanych przez Agencję.
3. Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.
4. Opakowanie bezpośrednie (zawierające 1 szt. towaru) musi być wykonane w sposób
   i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.
5. Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.
6. Towar musi posiadać instrukcję używania w języku polskim oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru.
7. Na terenie Polski musi znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).
8. W okresie trwania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie
   z wymogami producenta oraz nieodpłatnej wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).
9. Towar fabrycznie nowy.