Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 9, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania. |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie 1: Urządzenie do transportu chorych zakaźnie (izolator transportowy)

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn. 28.11.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Urządzenie do transportu chorych zakaźnie |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY: Urządzenie do transportu chorych zakaźnie | SPEŁNIA (TAK, podać) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Izolator do transportu jednej osoby chorej zakaźnie umożliwiający izolację i transport w standardowych środkach transportu sanitarnego (karetka, śmigłowiec, samolot). |  |  |
|  | Izolator zapewniający pełną izolację pacjenta, bezpieczeństwo działania, szczelność i poprawność filtracji w celu uniemożliwienia kontaminacji otoczenia. |  |  |
|  | Konstrukcja izolatora umożliwiająca sprawny załadunek pacjenta. |  |  |
|  | Długość komory min. 195 cm. |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 140 kg. |  |  |
|  | Wewnętrzny system unieruchomienia i zabezpieczenia pacjenta. |  |  |
|  | Min. 3 pary zewnętrznych uchwytów transportowych. |  |  |
|  | Izolator zapewniający możliwość bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do pacjenta podczas transportu, w celu zapewnienia utrzymania podstawowych funkcji życiowych. |  |  |
|  | Wbudowane min. 3 pary zintegrowanych rękawic gwarantujących prawidłową opiekę osoby transportowanej. |  |  |
|  | Wbudowane min. 4 porty umożliwiające podłączenie przewodów, m.in. elektrycznych, drenów infuzyjnych, cewników. |  |  |
|  | Izolator musi być wyposażony w jednostkę filtrowentylacyjną służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz i jednocześnie uniemożliwiającą kontaminację otoczenia (system podciśnienia min. 20 Pa). Zasilanie jednostki filtrowentylacyjnej z akumulatora posiadającego możliwość doładowania i wyposażonego we wskaźnik stanu naładowania oraz ładowarkę. |  |  |
|  | Czas pracy akumulatora min. 6 godzin. |  |  |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna zapewniająca przepływ powietrza o wartości co najmniej 12 wymian powietrza na godzinę w zależności od objętości izolatora. |  |  |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system filtrów klasy P3, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa. Filtr posiadający okres trwałości określony przez producenta min. 10 lat (pozwalający na wieloletnie przechowywanie) oraz certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 12941 oraz innymi ewentualnymi wymogami prawnymi w przypadku izolatorów transportowych. |  |  |
|  | Filtr musi spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego. Filtr posiada deklarację zgodności EC/CE/WE oraz certyfikat badania typu WE wraz z tłumaczeniem dokumentów. |  |  |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system informujący o nieprawidłowym działaniu/awarii systemu. |  |  |
|  | Dopuszczalny zakres temperatur umożliwiający tymczasowy transport pacjenta i pracę urządzenia powinien wynosić od min. -15°C do +35°C. |  |  |
|  | Transparentna powłoka umożliwiająca obserwację pacjenta. |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnej dekontaminacji izolatora. |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych. |  |  |
|  | Możliwość przymocowania izolatora do większości rodzajów noszy wykorzystywanych w karetkach. |  |  |
|  | Zestaw wyposażony w torbę transportową. |  |  |

Dodatkowe informacje dla zadania nr 1:

- Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w funkcję nadciśnienia i podciśnienia: 		TAK / NIE

- Możliwość wymiany powłoki izolatora na nową:  							TAK / NIE

- Określony przez producenta okres bezpiecznego przechowywania/użytkowania towaru:	Podać: ……………

Zadanie 2: Izolatorium podciśnieniowe

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn. 28.11.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Izolatorium podciśnieniowe |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY: Izolatorium podciśnieniowe | SPEŁNIA (TAK, podać) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Komora izolacyjna przeznaczona do izolacji, hospitalizacji, dekontaminacji leżącego pacjenta z podejrzeniem lub stwierdzeniem obecności wysoce zakaźnych patogenów. |  |  |
|  | Izolatorium zapewnia pełną izolację pacjenta, bezpieczeństwo działania, szczelność i poprawność filtracji w celu uniemożliwienia kontaminacji otoczenia. |  |  |
|  | Izolatorium zawiera zintegrowaną śluzę umożliwiającą bezpieczną dekontaminację lub dodatkową komorę dekontaminacyjną. Śluza lub komora wyposażona w system wymiany drobnych przedmiotów/odpadów. |  |  |
|  | System nośny izolatorium bazujący na konstrukcji nadmuchiwanej (pompka w zestawie) lub aluminiowym stelażu, umożliwiający szybki czas rozstawienia. |  |  |
|  | Możliwość transportu zestawu w formie złożonej – wszystkie elementy powinny posiadać dedykowane opakowanie transportowe (np. torba transportowa/skrzynie). Możliwość wieloletniego przechowywania kompletnego zestawu w dedykowanych opakowaniach. |  |  |
|  | Izolatorium wykonane z wielorazowego, transparentnego materiału, umożliwiającego obserwację pacjentów. Komplet w zestawie. |  |  |
|  | Możliwość dezynfekcji izolatorium powszechnie stosowanymi preparatami. |  |  |
|  | Zastosowanie materiałów zapewniających uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz maksymalnej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych. |  |  |
|  | Wbudowane w ścianę min. 3 systemy/otwory techniczne/kanały umożliwiające podłączenie do pacjenta urządzeń medycznych/przewodów pozostających na zewnątrz izolatorium lub wyprowadzenie przewodów na zewnątrz izolatorium. |  |  |
|  | Izolatorium umożliwiające bezpieczny i stały dostęp zespołowi ratowników do pacjenta. |  |  |
|  | Izolatorium umożliwiające izolację pacjenta na standardowej wielkości łóżku szpitalnym oraz pracę personelu bezpośrednio przy pacjencie w odzieży ochronnej. |  |  |
|  | Izolatorium wyposażone w jednostkę filtrowentylacyjną służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz oraz wytworzenia podciśnienia min. 10 Pa, uniemożliwiającego kontaminację otoczenia. |  |  |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna zapewniająca przepływ powietrza o wartości co najmniej 12 wymian powietrza na godzinę w zależności od objętości izolatora. |  |  |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system filtrów HEPA lub ULPA. Filtry posiadające okres trwałości określony przez producenta min. 10 lat (pozwalający na wieloletnie przechowywanie) oraz certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1822 oraz innymi ewentualnymi wymogami prawnymi w przypadku izolatorów podciśnieniowych. Jednostka filtrowentylacyjna zasilana sieciowo. |  |  |
|  | Komora filtrująca opcjonalnie wyposażona w lampę UV. |  |  |
|  | Izolatorium wyposażone w system informujący o nieodpowiednim stanie podciśnienia lub konieczności wymiany filtra. Opcjonalnie czujnik poziomu CO2. |  |  |
|  | Zestaw do naprawy zawierający niezbędne narzędzia oraz części zamienne potrzebne do drobnych napraw izolatorium (uszkodzenia/nieszczelność). |  |  |

Dodatkowe informacje dla zadania nr 2:

- Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w funkcję nadciśnienia i podciśnienia: 		TAK / NIE

- Możliwość wymiany powłoki izolatora na nową:  							TAK / NIE

- Określony przez producenta okres bezpiecznego przechowywania/użytkowania towaru:	Podać: ……………

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

- Towar będzie spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar będzie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynów na terenie Polski wskazanych przez Agencję.

- Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie przekroczy 2 metrów.

- Opakowanie bezpośrednie (zawierające 1 szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar będzie posiadać instrukcję używania w języku polskim oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych 
i użytkowych towaru.

- Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).

- W okresie trwania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie 
z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).

- Towar będzie fabrycznie nowy.

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) / nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane serwis wykona następujące czynności: …………………………………………………………………………………………

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) / nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..…………………………………………………………………………..

*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta