Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Defibrylator AED.

- Defibrylator AED przeznaczony do wykrywania nieprawidłowych rytmów serca oraz do przeprowadzenia defibrylacji u pacjentów, u których wystąpiło zatrzymanie akcji serca i osób, które są nieprzytomne oraz nie oddychają.

- Defibrylator AED dostosowany do użytku zarówno przez osoby bez wykształcenia medycznego 
w sytuacjach ratunkowych, jak i przez profesjonalnych użytkowników. Defibrylator AED łatwy 
w obsłudze, co pozwala na jego skuteczne użycie w sytuacjach nagłych przez osoby bez wykształcenia medycznego.

- Defibrylator AED zapewniający dźwiękowe i wizualne instrukcje w języku polskim  dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), które prowadzą użytkownika przez cały proces. Instrukcje słowne powinny być jasne i zrozumiałe, wydawane w sposób dźwiękowy, natomiast komunikaty wizualne widoczne za pomocą świetlnych wskaźników (np. diod LED) lub innych symboli graficznych, które wskazują użytkownikowi, co powinien zrobić w danym momencie. Instrukcje te mają umożliwić użytkownikowi łatwe i bezbłędne przeprowadzenie procedury RKO, nawet bez doświadczenia medycznego.

- Defibrylator AED przewidziany do zastosowania w opiece przedszpitalnej oraz we  wszystkich miejscach publicznych.

- Mobilny oraz dwufazowy defibrylator AED, wyposażony w technologię, która umożliwia dostosowanie energii wyładowania do indywidualnych potrzeb pacjenta, wykorzystując dwa etapy energii, zapewniając optymalną skuteczność defibrylacji.

- Defibrylator AED przystosowany do przeprowadzania procesu defibrylacji  zarówno u pacjentów dorosłych jak i dzieci, w tym również dla dzieci poniżej 8. roku życia lub ważących mniej niż 25 kg. Wbudowany tryb pediatryczny. Przełączenie defibrylatora w tryb pediatryczny za pomocą przycisku lub przełącznika bez konieczności użycia klucza pediatrycznego oraz bez potrzeby wymiany elektrod na pediatryczne.

- Defibrylator AED wykorzystuje wstępnie skonfigurowane ustawienia. Protokół energetyczny  stosowany w celu defibrylacji, dostosowany w zależności od wieku i masy pacjenta oraz stanu klinicznego.

- Automatyczny system analizy rytmu serca  w celu  określenia czy wyładowanie jest zalecane.

- Defibrylator AED wyposażony w automatyczny system autotestów, który uruchamia się między innymi po włączeniu zasilania, tym samym weryfikując gotowość urządzenia do użycia, w tym sprawdzenie stanu zasilania, połączeń elektrycznych, systemu defibrylacji, elektrod do użycia oraz innych kluczowych funkcji. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, urządzenie  wyświetla odpowiedni komunikat o błędzie lub sygnał ostrzegawczy, informując użytkownika o konieczności podjęcia działań serwisowych.

- Kompaktowe urządzenie z obudową i/lub opakowaniem chroniącym przed uszkodzeniami.

- Defibrylator AED wyposażony w uchwyt, umożliwiający szybkie i  wygodne przenoszenie w sytuacjach kryzysowych.

- Jednorazowa, wymienialna, nieładowalna bateria umożliwiająca min. 200 wyładowań z energią 200J. Bateria o  terminie przydatności do użycia nadanej przez producenta min. 5 lat, w tym żywotność 
w trybie operacyjnym min. 4 lata. Możliwość przechowywania baterii poza urządzeniem.

- Waga defibrylatora AED max 3 kg.

- Termin ważności elektrod min. 3 lata.

- W zestawie min. 10 kompletów jednorazowych oraz uniwersalnych  elektrod przeznaczonych do użycia dla dorosłych oraz dzieci, w tym również dla dzieci poniżej 8. roku życia lub ważących mniej niż 25 kg. Elektrody dostarczane w osobnych opakowaniach, na których podana jest data ważności tych elektrod.

- Przejrzysta i łatwo dostępna instrukcja w języku polskim dotycząca prawidłowego podłączenia oraz rozmieszczenia elektrod  na ciele pacjenta, zawierająca graficzne przedstawienie ich rozmieszczenia.

- Klasa ochrony urządzenia minimum  IP55.

- Prawidłowy stan działania urządzenia lub stan błędu urządzenia  widoczny na  obudowie defibrylatora AED.

- Defibrylator AED odporny na upadek z wysokości min. 1 m.

- Temperatura robocza  (pracy urządzenia) w zakresie temperatur min.  0°C do + 45°C oraz wilgotności względnej min. 30%-90% (bez kondensacji).

- Zestaw ratunkowy wraz z defibrylatorem AED,  zawierający:

- 1x nożyczki wielorazowe,

- min. 10 x jednorazowy, niejałowy gazik do osuszania skóry pacjenta,

- min. 10 x jednorazowa maszynka medyczna typu Gallant lub innego typu umożliwiająca usunięcie owłosienia z miejsca, gdzie mają być przyklejone elektrody w celu zwiększenie skuteczności defibrylacji.   Wszystkie elementy znajdujące się w zestawie bez określonej daty ważności.

- Oznakowanie oraz instrukcja używania sporządzona przez producenta w języku polskim.

- Defibrylator AED spełnia wymagania normy dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych  zgodnie z  EN IEC 60601, potwierdzone w treści oznakowania i/lub instrukcji używania, lub oświadczeniu sporządzonym przez producenta.

- Zgodność  z wytycznymi ERC/AHA, potwierdzona w treści oznakowania i/lub instrukcji używania, lub oświadczeniu sporządzonym przez producenta.

Inne wymagania:

- Towar spełnia wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu 
i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych 
i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające - po 1 szt. towaru)  powinno posiadać etykietę w j. polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru powinno posiadać etykietę w języku polskim zawierającą w szczególności:

  - nazwę handlową oraz model (jeżeli dotyczy) towaru,

  - nazwę i adres producenta oraz nazwę i adres Wykonawcy (o ile Wykonawca jest inny niż producent),

  - datę produkcji towaru i datę upływu okresu trwałości towaru (jeżeli dotyczy),

  - ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym.

- Towar pochodzi z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynów Agencji.

- Towar musi być fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się towaru rekondycjonowanego, powystawowego 
i  używanego.

- Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz 
z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.