Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Przedsiębiorcy |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Siedziba Przedsiębiorcy |  |
| 3. | Telefon |  |
| 4. | E-mail |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. | TAK / NIE |
| 6. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIEError: Reference source not found |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10. | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) umocowanej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11. | Adres Przedsiębiorcy, na który Agencja prześle warunki postępowania. |  |

Proszę o podanie danych zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 2: Usługa przeglądu aparatów do terapii nerkozastępczej.

| L.p. | Termin wykonania przeglądu | Nazwa urządzenia | Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu za 1 szt. urządzenia z podatkiem VAT | Okres gwarancji udzielony na urządzenia | Okres gwarancji udzielony na usługę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do 28 listopada 2025 r. | Aparat do terapii nerkozastępczej OMNI |  |  |  |

Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu obejmuje m.in:

- Inspekcję wizualną (zewnętrzna i wewnętrzna),

- Wyczyszczenie urządzenia i nasmarowanie osi głowic pomp,

- Rezystancję uziemienia. Punkty pomiaru:

- -	na zewnątrz – bolec wyrównywania potencjałów (panel złączy), śruba na dole korpusu urządzenia,

- -	wewnątrz – tabliczka u podstawy (dowolne miejsce),

- 4.   Wyczyszczenie podstawy i obudowy wewnętrznej,

- 5.   Wymianę filtrów hydrofobowych czujników ciśnienia oraz filtrów przeciwpyłowych,

- Wymianę baterii,

- Sprawdzenie funkcji awarii zasilania,

- Przeprowadzenie kontroli działania:

- uruchomienie urządzenia w trybie TSM

- sprawdzenie działania ekranu dotykowego

- sprawdzenie lampki sygnalizacji alarmu

- sprawdzenie funkcjonalności pompy: krwi, cytrynianu, dializatu, filtratu, substytucji

- sprawdzenie pozycji wyjściowej pompy: cytrynianu, dializatu, filtratu, substytucji,

- sprawdzenie zacisków 3-drożnych,

- sprawdzenie zacisków żylnych,

- sprawdzenie czujników ciśnienia AP, FP, VP, SP, EP

- przeprowadzenie ciśnieniowego testu szczelności

- sprawdzenie regulacji poziomu,

- sprawdzenie pompy strzykawkowej, żylnego detektora powietrza, detektora powietrza wapnia, detektora przecieku krwi, podgrzewacza, czujnika temperatury na wypływie, czujnika temperatury podgrzewacza, audio, głośnika, brzęczyka,

- przeprowadzenie pomiaru porównawczego wagi,

- sprawdzenie czujników drzwi,

- sprawdzenie funkcji przywołania personelu,

- Przeprowadzenie zabiegu testowego,

- Sprawdzenie działania alarmu drzwiczek po stronie krwi i po stronie płynu – alarm wizualny i dźwiękowy,

- Przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z EN 62353/EN 60601-1,

- Sprawdzenie funkcji klawisza STOP,

- Aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy),

- Wyczyszczenie zewnętrzne powierzchni urządzania zgodnie z Instrukcją obsługi.

- W ramach przeglądu aparatów należy przeprowadzić wszelkie czynności gwarantujące sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki technicznej, z uwzględnieniem, iż urządzenia te będące rezerwą strategiczną są przechowywane bez używania do czasu ich wydania podmiotom użytkującym, 
w celu użycia zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności serwisowych lub wymiany innych części, niż wskazane w Formularzu zgłoszenia, Przedsiębiorca zobowiązany będzie w ramach realizacji usługi przeglądu do sporządzenia szczegółowej wyceny obejmującej zarówno niezbędne czynności serwisowe, jak i koszty części zamiennych, które należy wykonać dodatkowo.

Niniejszym oświadczam, że:

- Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu lub/i świadczenia usług naprawy / przeglądów przedmiotu zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

- Posiadamy status autoryzowanego serwisanta producenta urządzeń tj. firma B.Braun z siedzibą w Niemczech.

- Części zamienne będą fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP.

- Elementy składowe urządzeń, które zostaną zastąpione nowymi zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

………………………………………………………………………

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy

niepotrzebne skreślić