         Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

	1
	Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	Mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” 
w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  9, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji
	

	12.
	Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy)
	


* niepotrzebne skreślić
Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:
Tomograf komputerowy
Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy 
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 17.12.2025 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem 
z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(nazwa i kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Tomograf komputerowy 
	
	szt.
	
	
	
	
	 
	
	
	


             Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania 
	Opis parametru, wymagania
	Warunek wymagany
	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
	WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY)
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1.
	Pełna nazwa, model, numer katalogowy - oferowanego cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego (*należy wpisać): ………..

Producent/firma (*należy wpisać): …………...
Kraj pochodzenia (*należy wpisać): ………..

Klasa wyrobu medycznego (*należy wpisać): ………..
	Podać
	

	2.
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025, nieużywany, nie po ekspozycyjny, kompletny. Po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem wyrobu medycznego - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana

wcześniej przez innego użytkownika.
	Podać
	

	
	WYMAGANIA PODSTAWOWE:
	
	

	3.
	Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor o obniżonym poziomie szumów np. Clarity DAS, Stellar, NanoPanel, Pure Vision (lub zgodnie z nomenklaturą producenta) posiadający min. 64 rzędy elementów detekcyjnych <1 mm, w osi Z obejmujący min. 50 cm pole skanowania FOV
	Tak, podać
	

	4.
	System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu 360° układu lampa rtg – detektor) uzyskanie minimum 128 warstw dla skanu spiralnego lub aksjalnego.
	Tak, podać
	

	5.
	Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej iDose4, ASIR-V lub SAFIRE lub innych równoważnych, umożliwiających redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji
z zachowaniem tej samej jakości obrazu.
	Tak, podać
	

	
	GANTRY/STÓŁ:
	
	

	6.
	Gantry o średnicy otworu [cm] ≥ 70
	Tak, podać
	

	7.
	Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z minimum 38 mm
	Tak, podać
	

	8.
	Zakres pochylenia gantry +/- 20 stopni (pochylenie fizyczne lub cyfrowe)
	Tak, podać
	

	9.
	Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie min. 180 cm.
	Tak, podać
	

	10.
	Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 250 kg
	Tak, podać
	

	11.
	Wyposażenie stołu min.:
· materac
· podgłówek do badania głowy
· podgłówek do pozycji na wznak
· pasy stabilizujące
· podpórka pod ramię, kolana i nogi
	Tak
	

	12.
	Sterowanie gantry / ruchów stołu z ekranów dotykowych znajdujących się na gantrze/mobilnym tabletem/pilotem oraz możliwość sterowania gantry z konsoli w sterowni
	Tak, podać opcje 
	

	13.
	Możliwość wyświetlania informacji o pacjencie na wyświetlaczu zintegrowanym z gantrą tomografu
	Tak, podać
	

	14.
	Możliwość wyboru pacjenta z listy roboczej z ekranu/ekranów dotykowych znajdujących się na gantrze tomografu
	Tak /Nie, podać 
	Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

	
	GENERATOR/LAMPA RTG:
	
	

	15.
	Rzeczywista moc generatora min. 50 kW
	Tak, podać
	

	16.
	Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych maks. 80 kV
	Tak, podać
	

	17.
	Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kV
	Tak, podać
	

	18.
	Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV >600 mA
	Tak, podać
	

	19.
	Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min. 6 MHU
	Tak, podać
	

	20.
	Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min.
	Tak, podać
	

	21.
	Modulacja promieniowania w 3 wymiarach regulowana natężeniem prądu w zależności od średnicy obrazowanego obszaru
	Tak, podać
	

	22.
	Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy
	Tak /Nie, podać 
	Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

	23.
	Dodatkowy filtr ze złota, cyny lub tytanu dedykowany do eliminacji
promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów
	Tak /Nie, podać 
	Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

	
	PARAMETRY SKANU:
	
	

	24.
	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,4 s
	Tak, podać
	

	25.
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128 warstw ≤ 0,65 mm
	Tak, podać
	

	26.
	Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512
	Tak, podać
	

	27.
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP), minimum 40 obrazów/s
	Tak, podać
	

	28.
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), minimum 20 obrazów/s
	Tak, podać
	

	29.
	Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, minimum 50 cm
	Tak, podać
	

	30.
	Maksymalny zakres wartości pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] ≥ 1,5
	Tak, podać
	

	31.
	Minimalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] ≤ 0,55
	Tak, podać
	

	32.
	Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych minimum 180 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta)
	Tak, podać
	

	33.
	Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np. AIDR3D, iDose4, Safire lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta). Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość nisko

kontrastową oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym.
	Tak, podać
	

	34.
	Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych
	Tak, podać
	

	35.
	Algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, głównie implanty ortopedyczne, endoprotezy działający w rutynowych

protokołach badań bez wykonywania dodatkowego skanu
	Tak, podać
	

	36.
	Algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów wysokiej jakości umożliwiający redukcję dawki o min. 80% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji FBP bez pogorszenia jakości (funkcjonalność potwierdzona oficjalnymi materiałami producenta, algorytm dostępny na dzień składania ofert)
	Tak /Nie, podać 
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

	37.
	Algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję umożlwiający min. 75% redukcji szumu obrazu w stosunku do rekonstrukcji FBP

(funkcjonalność potwierdzona oficjalnymi materiałami producenta, algorytm dostępny na dzień składania ofert)
	Tak /Nie, podać 
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

	38.
	Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi lub wieku pacjenta
	Tak, podać
	

	39.
	Modulacja dawki promieniowania wyzwalana sygnałem EKG
	Tak
	

	40.
	Tomograf komputerowy umożliwiający rozbudowę o akwizycję
dwuenergetyczną/spektralną (wykonywanie badań z jednoczesną separacją energii
wysokiej i niskiej) wraz z oprogramowaniem dedykowanym do oceny tego typu badań
	Tak
	

	
	PARAMETRY JAKOŚCIOWE:
	
	

	41.
	Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,4 mm z dokładnością 2%
	Tak, podać
	

	42.
	Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 4 mm
	Tak, podać
	

	
	KONSOLA OPERATORA:
	
	

	43.
	Konsola operatora jednostanowiskowa, jednomonitorowa lub dwumonitorowa
	Tak, podać 
	1 monitor – 0 pkt

2 monitory – 2 pkt 

	44.
	Monitor lub monitory obrazowe kolorowe LCD minimum 24”.
	Tak, podać
	

	45.
	Ilość nieskompresowanych obrazów (512 x 512) możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min. 500 tys.
	Tak, podać
	

	46.
	System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania
	Tak
	

	47.
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem
	Tak
	

	48.
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
· Send/Receive
· Basic Print
· Retrieve
· Storage
· Worklist (stanowisko operatora)
	Tak
	

	49.
	Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy
	Tak
	

	50.
	Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki
	Tak
	

	51.
	Komunikat o dawce wyświetlającej się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP
	Tak
	

	52.
	Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji
	Tak
	

	53.
	Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym m.in. badań neurologicznych, onkologicznych, kolonoskopii wirtualnej, kardiologii, angiografii, badań płuc, pediatrycznych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania
	Tak
	

	54.
	Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka kontrastującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie
	Tak
	

	55.
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	Tak
	

	56.
	VRT (Volume Rendering Technique)
	Tak
	

	57.
	MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe
	Tak
	

	58.
	Pomiary analityczne i geometryczne
	Tak
	

	
	KONSOLA DIAGNOSTYCZNA:
	
	

	59.
	Producent, nazwa i wersja oprogramowania
	Tak, podać
	

	60.
	System pracujący w architekturze klient – serwer. Rozwiązanie pochodzące od tego samego producenta co aparat CT.
	Tak, podać
	

	61.
	Monitory obrazowe kolorowe LCD minimum 19”: min. 1 monitor diagnostyczny i 1 monitor opisowy
	Tak, podać
	

	62.
	Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach:
· procesor sześciordzeniowy, min. 3,0 GHz
· min. 8 GB RAM
· dysk o pojemności min. 512 GB
· system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji
· mysz, klawiatura
· nagrywarka płyt
· karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów
	Tak, podać konfigurację komputera
	

	63.
	Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta, ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej
aplikacji w jakości diagnostycznej.
	Tak
	

	64.
	Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi:
· Send / Receive
· Basic Print
· Query / Retrieve
· Storage Commitment.
	Tak
	

	65.
	Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD
	Tak
	

	66.
	Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0.
	Tak
	

	67.
	Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, AVI.
	Tak
	

	68.
	Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM
Secondary Capture.
	Tak
	

	69.
	Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, US
	Tak
	

	
	APLIKACJE KONSOLI DIAGNOSTYCZNEJ:
	
	

	70.
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	Tak
	

	71.
	MinIP (Minimum Intensity Projection)
	Tak
	

	72.
	Surface MIP lub równoważne 
	Tak, podać
	 

	73.
	  VIP (Volume Intensity Projection) lub równoważne
	Tak/Nie, podać
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt 

	74.
	VRT (Volume Rendering Technique)
	Tak
	

	75.
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej
prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.
	Tak
	

	76.
	Prezentacja Cine.
	Tak
	

	77.
	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej.
	Tak
	

	78.
	Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU.
	Tak
	

	79.
	Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek (Tissue Management lub zgodnie z nomenklaturą

producenta).
	Tak
	

	80.
	Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format
STL)
	Tak/Nie, podać
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt 

	81.
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej.
	Tak/Nie, podać
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt 

	82.
	Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do

obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM.
	Tak
	

	83.
	Automatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS.
	Tak
	

	84.
	Oprogramowanie do wizualizacji, oceny i pomiarów naczyń w badaniach angiografii CT pod kątem zmian naczyniowych.

W pełni automatyczne narzędzia do analizy badań angiograficznych CT, tj. usuwanie kości, ekstrakcja linii środkowej, etykietowanie naczyń (min. aorta, tętnice biodrowe, tętnice nerkowe, tętnice szyjne), detekcja wewnętrznych i

zewnętrznych konturów naczynia.
	Tak
	

	85.
	Możliwość rozwinięcia analizowanego naczynia na płaszczyźnie oraz analizy widoku przekroju poprzecznego z automatycznym obliczaniem minimalnej i maksymalnej średnicy oraz pomiarem pola powierzchni naczynia i jego światła. Dedykowane narzędzia pomiarowe w badaniach CTA i MRA, w tym pomiar punktowy, pomiar odcinka naczynia, automatyczne obliczanie stenozy oraz

pomiary tętniaka
	Tak
	

	86.
	Dedykowany algorytm usuwania kości w obrębie głowy i szyi w badaniach CTA, niewymagający badania bez użycia środka kontrastowego (inny niż DSA).
	Tak, podać
	

	
	NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT:
	
	

	87.
	Zestaw fantomów do kalibracji systemu
	Tak
	

	88.
	Automatyczna nagrywarka płyt DVD z nadrukiem wraz ze stacją sterującą
	Tak
	

	89.
	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do CT
	Tak
	

	90.
	Kocyk ochronny 60x90 cm, odpowiednik 0,5 mm Pb
	Tak
	

	
	WYMAGANIA DODATKOWE:
	
	

	91.
	Wszystkie urządzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami
	TAK, podać nazwę producenta i typ
	

	92.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	93.
	Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem.
	Tak
	

	94.
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej lub w wersji elektronicznej na płytach CD (wraz z dostawą aparatu)
	Tak
	

	95.
	Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do wykonania wszystkich wymaganych pomiarów i testów.
	Tak
	

	
	SZKOLENIE:
	
	

	96.
	Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 5 dni po 5 godzin. W terminach uzgodnionych z użytkownikiem (terminy szkolenia mogą być wyznaczone po

ostatecznym odbiorze systemu).
	Tak
	

	
	SERWIS:
	
	

	97.
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat. Powyższe nie
dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych
	Tak
	

	98.
	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji systemu w czasie trwania gwarancji/rozszerzonej rękojmi 
	Tak
	

	99.
	Kody i hasła serwisowe do aparatu są dostępne i znane dla wszystkich uprawnionych pracowników serwisów. Po okresie gwarancji/rozszerzonej rękojmi możliwość korzystania z dowolnego przeszkolonego i uprawionego serwisu.
	Tak
	


Dodatkowe informacje: 

1. Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...
2. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru): 
1) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

2) wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

a)  …………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………..
c)  ……………………………………………………………………. itd.

Niniejszym oświadczam(my), że:
1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
5. Tomograf komputerowy w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 w Formularzu zgłoszenia będącym załącznikiem 
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. Towar spełnia wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 07.04.2022 r., o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
7. Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP.
8. Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar, udzielonej przez Wykonawcę.

9. Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar, udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy).
10. Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim.
11. Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy). 
12. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).
13. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………
14. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić  
……………………………………….………………………………

                                                                                                                                                                           Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy
                                                                                                                                                                                                                
4 z 4

