
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia

      Lampa operacyjna
	Lp.
	PARAMETRY TOWARU
	UWAGI / PROPONOWANE PARAMETRY TOWARU


	1
	2
	4

	1. 
	Wyrób medyczny zgodny z normą PN-EN 60601-2-41
	TAK / NIE
Uwagi:

	2. 
	Regulowane natężenie światła w zakresie min. 40 000 – 160 000 luksów z odległości 1 m
	TAK / NIE 

Proponowane natężenie światła:

	3. 
	Temperatura barwowa w zakresie 3 500 K – 5 000 K
	TAK / NIE 
Proponowany zakres:

	4. 
	Wskaźnik oddawania barw min. 95
	TAK / NIE 

Proponowana wysokość wskaźnika oddawania barw:

	5. 
	Wskaźnik oddawania barwy czerwonej min. 90
	TAK / NIE 

Proponowana wysokość wskaźnika oddawania barwy czerwonej:

	6. 
	Średnica pola świetlnego regulowana w zakresie min. 18 – 30 cm
	TAK / NIE 
Proponowany zakres średnicy pola świetlnego:

	7. 
	Głębokość oświetlenia min. 90 cm 
	TAK / NIE 
Proponowana głębokość oświetlenia:

	8. 
	Źródłem światła diody LED o żywotności min. 50 000 h
	TAK / NIE 
Proponowana żywotność i rodzaj źródła światła:

	9. 
	Wzrost temperatury nad głową chirurga maksymalnie 2°C
	TAK / NIE 

Proponowana maksymalna wartość wzrostu temperatury:

	10. 
	Lampa wyposażona w zdejmowany uchwyt centralny, nadający się do sterylizacji w autoklawie
	TAK / NIE 

Uwagi:

	11. 
	Gładka, pozbawiona ostrych krawędzi, odporna na środki dezynfekujące, o stopniu ochrony min. IP42
	TAK / NIE 

Uwagi:

	12. 
	Lampa jezdna wyposażona w blokadę kół
	TAK / NIE 

Uwagi:

	13. 
	Lampa wyposażona w układ zasilania buforowego (akumulator) zapewniający min. 3 h pracy po zaniku napięcia
	TAK / NIE 

Uwagi:

	14. 
	Ramiona przegubowe umożliwiające obrót o 360° wokół własnej osi pionowej
	TAK / NIE 

Uwagi:


Dodatkowe uwagi / wyjaśnienia / uzupełnienia / istotne parametry dotyczące proponowanego towaru:
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niezbędne wymagania: 

· Opakowanie bezpośrednie towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez kontrahenta,

· Opakowanie zbiorcze towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez kontrahenta,
· Towar będzie fabrycznie nowy, pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do miejsca jego przechowywania,

· Towar musi spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. 
· Opakowanie zbiorcze będzie posiadać etykietę w języku polskim zawierającą 
w szczególności:  

a) nazwę, typ i model towaru,  
b) nazwę i adres producenta towaru oraz nazwę i adres Wykonawcy 
(o ile Wykonawca jest inny niż producent),  
c) datę produkcji towaru i datę upływu okresu trwałości/terminu ważności towaru  (jeżeli dotyczy),  
d) ilość sztuk towaru w opakowaniu zbiorczym,  

e) wagę towaru wraz z opakowaniem,
f) warunki przechowywania towaru.

………………………………………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania potencjalnego oferenta 

PAGE  
2 z 2

